计划文号：  校内[2025]0001     金额：199950.00   采购方式：在线询价

项目名称：2024绍兴文理学院化学化工学院设备采购（新能源研究所）

一、技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电纺丝机 | - 云帆 - 优创静电纺 - Inovenso | - 主机箱：金属机箱，机箱内壁及底板采用耐腐蚀绝缘抗压材料包裹，保证电场稳定，集中收集纤维；LED白光照明，便于观察纺丝过程，角度可调；含排风装置，排风管可直连通风橱或者窗外，排出有毒有害气体，防止实验人员吸入；上掀门设计，门开启时不占用设备两侧的实验室空间；外箱尺寸：≥900mm x 715mm x 1150 mm，内箱尺寸：≥850mm x 600mm x 670mm； 2.控制系统: 采用≥7寸真彩触摸屏结合PLC微电脑控制系统，集中控制工艺参数，包括电压值、微量泵推注速度、滚筒旋转速度、温度、湿度、排风装置启动与关闭、移动平台的移动幅度与移动速度、纺丝时间和距离的设定，以及微量泵和移动平台的位置校准，开门断电保护功能的开启与关闭等；通过控制系统操作各种工艺参数的时候，触摸屏上同时显示参数的设定值和参数实际值，操作简捷稳定；后期可以根据使用需要进行软件及功能的升级； 3.高压电源：正极喷头电压0~ + 30kV可调，调节精度0.01kV，通过触摸屏调节；负极接收器电压0~-10kV可调，调节精度0.01kV，通过触摸屏调节；电流1mA；触摸屏显示当前数值及设定数值，具有过流保护及自动击穿保护；重新启动高压电源时，数值归零需要重新设置，避免开启后直接带高压电保护人员安全； 4.微量泵：内置2套高精密微量泵，含耐腐蚀抗压绝缘材料，针头与注射器间无软管连接，推进速度0.0001mm/s~0.3mm/s可调，调节精度0.0001mm/s，推进行程100mm，双套微量泵可分别设置推进速度，用于制备核壳结构纤维，具有自动校准功能，也可根据需要±45°角度调节； 5. 移动平台：X轴调节喷头与接收器距离：0~300mm手动调节，带有标尺；Y轴调节微量泵高度：0~300mm，手动调节，带有标尺；Z轴调节滑台距离和移动速度：±50mm，自动调节，速度0~10mm/s可调，具有自动校准功能； 6. 针头：单针头1套，18G 内径0.84mm外径 1.27mm/19G内径 0.69mm外径 1.07mm /20G内径0.58mm外径0.91mm /21G内径0.51mm外径 0.81mm /22G内径0.41mm外径0.71mm 各2盒，10根/盒；多针头组件1套，配备二连针头和四联针头，可以进行多针头纺丝提高纺丝效率；同轴针头1套，外圈针头5种型号内径分别为:1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.5mm、1.7mm，内圈针头5种型号外径和内径分别为:0.7mm、0.4mm，0.8mm、0.5mm，0.9mm、0.6mm，1.1mm、0.7mm，1.3mm、0.8mm，外圈针头和内圈针头可以自由组合，共有5×5种搭配方案，同轴内芯直连注射器，整体可拆卸为多个部件，进行彻底清洗； 7.接收装置：滚筒接收器，，转速1~500rpm可调；调节精度≥1rpm；触摸屏设置转速以及显示实际转速；平板接收器，，可直接挂在滚筒接收器前；取向接收器，转速为500~3000rpm可调；调节精度1rpm；触摸屏设置转速以及显示实际转速； 8.环境控制：自动温度控制系统，内置加热装置，室温~60℃范围可控，稳定性±1℃；自动湿度控制系统，内置加湿和除湿附件，可切换使用，相对湿度30~80%范围可控，稳定性±5%； 9．安全系统：电压保护、漏电保护、击穿保护、工作指示灯、故障灯、急停开关、开门断电保护等。 | 1 | 台 |
| 2 | 电化学工作站 | - 辰华 - 普林斯顿 - 瑞士万通 | 恒电位仪 零阻电流计 2，3，4电极结构 浮动地线或实地 最大电位范围：±10V 最大电流：±250mA连续,±350mA峰值 槽压：±13V 恒电位仪上升时间：小于1s,通常0.8s 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V 所加电位分辨：电位范围的0.0015% 所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% 所加电位噪声：<10V均方根植 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA 电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%。 输入偏置电流：<10pA 恒电流仪(CHI660F) 恒电流范围：0.3nA–250mA 所加电流分辨率：电流范围的0.03% 测量电位范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至3e-3A时为0.3%，其他范围为1% 电位计 参比电极输入阻抗：1e12欧姆 参比电极输入带宽：10MHz 参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨 快速数据采集系统：双通道16位分辨ADC，同步采样速率2.5M赫兹 外部信号记录通道最高采样速率：2.5MHz 实验参数 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec CA和CC的最小采样间隔：0.4s CC模拟积分器 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec SWV频率：1Hz至100kHz i-t的最小采样间隔：0.4s ACV频率范围：0.1Hz至10kHz SHACV频率范围：0.1Hz至5kHz FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 交流阻抗：0.00001Hz至3MHz 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 其他特点 自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法） 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度 外部电位输入 电位和电流的模拟输出 可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz 可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz 旋转电极控制电压输出（CHI630F以上型号）： 0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 通过宏命令可以控制数字输入输出线 内闪存储器可迅速更新程序 USB口数据通讯 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统） CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI630F以上）或预定义反应机理（其他型号） 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） 最大数据长度：256K-16384K可选 | 1 | 台 |
| 3 | 六联加热磁力搅拌器 | - 誉达 - 君利来 - 尚仪 | 1. 控制方式：异步控制（可设置同步） 2. 最大搅拌量：6*500mL 3. 工作盘：304不锈钢 4. 工作温度：室温~120℃ 5. 转数：50~1500rpm 6. 电机类型：无刷电机 7. 搅拌方向：右 8. 工作盘尺寸：≥110mm 9. 磁子尺寸：20~50mm 10. 显示类型：LED液晶显示 11. 定时：23h/59min/59sec 12： 相邻搅拌中心间距95~110mm | 1 | 台 |
| 4 | 电池检测设备 | / | 1.输入电源： AC 220V ±10% / 50Hz 输入有功功率 25 W 2.分辨率 AD：24bit；DA：16bit 3.输入阻抗 ≥1GΩ 4.电压 恒压电压范围控制 25mV~5V 最低放电电压 -5V 精度 ± 0.05% of FS 稳定度 ± 0.05% of FS 5.电流 每通道输出范围 量程一：5μA~1mA； 量程二：1mA~25mA； 量程三：25mA~50mA 精度 ± 0.05% of FS 恒压截止电流 量程一：2μA； 量程二：50μA； 量程三：100μA 稳定度 ± 0.05% of FS 6.功率 单通道最大输出功率 0.25 W 稳定度 ± 0.1% of FS 7.时间 电流响应时间 (10%FS~90%FS) ＜500μs 工步时间范围 ≤(365*24)小时/工步 时间格式支持 00：00：00：00(h、min、s、ms) 8.数据记录 数据记录条件 最小时间间隔：100ms 最小电压间隔：10mV 最小电流间隔：量程一：2μA；量程二：50μA；量程三：100μA 记录频率 10Hz 充电 9.充电模式 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 截止条件 电压、电流、相对时间、容量、-△V 10.放电 放电模式 恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电（截止条件 电压、电流、相对时间、容量） 11.脉冲模式 充电 恒流模式、恒功率模式 放电 恒流模式、恒功率模式 最小脉冲宽度 500ms 脉冲个数 单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲 12.充/放电连续切换 一个脉冲工步可以实现充电连续切换，或者放电连续切换（截止条件 电压、相对时间）； 13.DCIR 测试 支持自定义取点进行 DCIR 的计算 14.循环 循环测试范围 1~65535 次 单循环工步数 254 循环嵌套 具有嵌套循环功能，最大支持 3 层嵌套 | 5 | 台 |
| 5 | 气体扩散流动池 | / | 1.体扩散电解池：1*1cm 1个 2.氯化银参比电极：φ6mm 1个 3.玻璃氧化汞参比电极：φ6mm 1个 4.四氟氧化汞电极：φ6mm 1个 5.杜邦N117质子膜：10*10cm 2个 6.Fuma FAA-PK-130阴离子交换膜：10*10cm 1个 7.蠕动泵：CX100，2个 8.Chem-Durance耐腐蚀软管：14# 1个 9.气相稳流池：25ml 1个 10.玻璃款液流池：100ml 2个 11.四氟款液流池：100ml 2个 12.28BC疏水碳纸：2个 13.22BB疏水碳纸：1个 14.铂网：15*15mm 1个 15.泡沫镍：100*100*1mm 1个 16.四氟转接：φ3-φ4.8mm 4个 17.阴极电解液腔-变径款：1*1cm/2*2cm 1个 18.阳极空心腔：2*2cm 1个 19.耐腐蚀软管：17# 2个 20.PEEK接头：M8-17#管 4个 | 1 | 台 |
| 6 | 手持高速分散机 | / | 1.最大处理粘度：5500mpas 2.转速：10000-35000rpm 3.调速方式：无极调速 4.处理量：5-250ml 5.工序类型：微量分批处理 6.支架材质：铝合金底座，316不锈钢杆 7.刀头规格：φ10 8.允许环境：温度5-40℃，湿度≤80% 9.连续工作时间：≤10min 10.输入电压：220V 11.功率：160W 12.频率：50HZ | 2 | 台 |

二、其他要求：

1、投标人应对每个指标项的偏离情况做详细应答，不得遗漏；投标文件中的任一技术参数指标及提供的各种证明材料必须真实。否则作无效投标（废标）处理。
    2、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

3、交货期: 确定中标后7天内中标单位到使用单位签订合同，未在规定时间内签订合同的，视为中标单位自动放弃中标资质。合同签订后15天内到货，货到15天内完成仪器安装和调试。

4、合同签订及付款说明：验收合格正常运行15个工作日后付款100%。

5、中标人应派技术人员负责设备的安装（空调负责打孔）、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。

6、中标方按质保期限免费上门服务，4小时响应，全年无休息日上门并修复。中标方在接到电话4小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、至少提供1年质保期。

8、招标方如果对于预中标单位提供的产品在技术指标上有异议，须中标后3个工作日内根据用户要求提供相应的证明材料。