**投标人资格**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

**采购要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 推荐品牌、型号 |
| 1 | 5兆灰阶显示器 | 1台 | 1. 对角线尺寸≥21.3"；分辨率≥2048×2560；点距≤0.165×0.165mm；响应时间≤12.5ms；可视角度≥178°
2. 最大亮度≥1200cd/m2；对比度≥1200:1
3. 灰阶≥16bit
4. 显示器内置DICOM,GAMMA2.2,GAMMA2.4,DSA,DSI ,CT/MRI
5. 具备背光传感器≥1、温度传感器≥1，
6. 视频信号输入接口：DVI-D≥1、DP≥1
7. 显示器LUT表可以动态生成，亮度在250-1000cd/m2范围内可动态调节
8. 通过调用一键增亮功能，可迅速提高显示器亮度，在提高诊断效率的同时保护视力
9. 显示器具有阅片灯模式，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便查看胶片
10. 可实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正
11. 电源要求为24VDC-3.125A
12. 产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致，提供中国强制认证证书
13. 产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致 ，提供节能认证证书
14. 产品获得CE认证，提供CE认证证书
15. 产品获得FDA认证，提供FDA认证证书
16. 为实现显示器的自动质控，需自带前置光传感器硬件，传感器具有标定功能，可实现自动定期校准。
17. 智能化专业显示器质量保证软件，具有显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能
18. 软件设置模块可查看当前色度计的连接状态，并设置当前软件所使用的默认色度计，同时软件还支持连接CA310，CA410，ColorMaster三种色度计，并能显示连接状态
19. 软件设置模块提供≥12个不可变更的标准QC策略库，此类策略只可查看，不支持修改，
20. 软件设置模块可根据内置的标准QC策略库创建自定义策略
 | 巨鲨 M53 |

**商务技术要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| ▲授权书及售后服务承诺书 | 为保障得到终身免费原厂售后技术支持服务，投标供应商非生产商时，中标人须出具生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（确认为候选供应商时应立即提供），不能提供的将取消该投标人的中标资格。 |
| 交货时间及地点 | 发出中标通知书后10天完成供货及验收。交货地点：采购人指定地点。 |
| 安装 | 1、满足招标内容与技术需求中的要求。2、供货期：发出中标通知书后10天内完成。如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。每延迟壹天按违约金来扣。3、货物标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 验收 | 1、中标方提供的所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。2、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。技术指标必须与投标文件一致。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。3、验收费用由中标方承担。 |
| 售后服务保障要求 | 1、质保期：质保期不小于验收合格日期起一年。2、售后服务：提供7×24技术支持热线，30分钟电话响应，4小时上门，24小时内解决问题；不能当场解决的，必须采取提供备品以保证采购单位的正常使用。3、产品质保期内，供应商应对由于制造或材料缺陷而发生的损失负责。4、质保期自采购单位、中标单位在最终验收单上签字之日起计算。 |