**抗A抗B血型定型试剂产品性能及技术参数**

（1）包装完整，产品为无色透明瓶包装，含吸管（滴头）和试剂瓶，不易破碎；包装上需注明产品名称，出品公司名称，注册证号，规格，出品日期，有效期，包装内需提供产品使用说明书。

（2）试剂外观澄清透明，无沉淀。

（3）抗-A／试剂效价≥1：512。抗-B试剂效价≥1：256。

（4）抗-A／抗-B试剂分别与A型和B型红细胞出现凝集时间＜15s，30s内凝集块面积＞1mm2。