一、技术参数要求

1、产水类型：RO反渗透纯水及超纯水

2、RO产水流速：最高达42 L/h

2.1纯水循环回路在水箱注水前及机器空闲时自动循环冲洗，保障纯水的水质。

2.2操作界面采用极简设计的彩色LED指示灯及触摸按键组成，可轻松上手操作。

2.3配置两个3.5L便携式水箱可轻松拆卸。

3、超纯水产水水质

电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25 °C

TOC：≤5 ppb

微生物：≤ 10 cfu/L (通常≤ 1 cfu/L)

颗粒物：无≥0.22µm颗粒

内毒素（热源）：< 0.001 EU/mL

RNase（核糖核酸酶）：< 1 pg/mL

DNase（脱氧核糖核酸酶）：< 5 pg/mL

蛋白酶：< 0.15 μg/mL

4、超纯水水质合规性：符合ASTM® D1193-06 的I级水 – Grade B、欧洲药典的散装纯化水、美国药典的散装纯化水、日本药典的纯化水、中国药典的纯化水、中国国家标准GB/T 6682的I级水、中国国家标准GB/T 33087的超纯水、日本工业标准JIS K0577的A4水、美国临床和实验室标准协会CLSI的临床实验室试剂用纯化水CLRW标准。

5、对于未取用完的超纯水将会进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯柱纯化后再次取用，确保始终如一的高品质超纯水。彩页上需体现此功能。

6、超纯水分配流速：最高达1.6L/min，并支持无级调节流速至逐滴取水。

7、取水臂：符合人体工学设计原理，握感舒适，操作省力。并配有取水流速的无级调节开关。可固定位置取水，也可于远程70cm范围内移动取水。

8、精纯柱及TOC精纯柱到达使用期限后机器自动提示更换，无需手动设定提醒时间。

9、精纯柱及TOC精纯柱采用“旋转&锁紧”的设计方便使用人员独立、轻松的进行更换。

10、精纯柱及TOC精纯柱外观有明显的颜色标识，帮助使用人轻松识别并使用。

11、内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌。

12、超纯水循环回路每隔2小时自动循环，对回路内的超纯水自动清洁、消毒，同时支持手动开启自动循环清洗功能。

13、电阻率具有自动检测及报警功能，彩色LED指示灯实时提示电阻率状态。

14、基本配置：

14.1自来水超滤系统及主机系统         1 套

14.2 SQPAK™ 预处理柱                 1 套

14.3 SQPAK™ RO 纯化柱               1 套

14.4 SQPAK™ Quanta 精纯柱           1套

14.5 3.5升便携式水箱                 2个

14.6 原厂50升高纯PE水箱           1个

14.7 0.22 μm终端过滤器             1个

14.8 主机配件包                     1 套

14.9 操作手册/说明书及快速操作指南   1 套

二、其它要求

1.须有厂家专业技术人员到现场安装调试仪器并提供2人以上免费培训服务，送货需厂家工程师随行；

2、产品需配备50L的原厂PE高纯水箱，不接受原厂品牌以外的水箱；

3.需在申购要求的送货时间内送货并完成安装调试；

4.要求12个月质保期（终身免费维护包括浓度校准项目，不收取上门费用，只收配件成本费）；

5.为了确保售后服务质量，要求投标人在长沙有售后服务点或者承诺竞价成交后在长沙设立服务点，并提供证明材料。

附件2：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

- 投标人:

年  月  日

投标文件组成

1、营业执照（或法人证书）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如法人参加则不需要本项）

4、报价文件

5、技术参数偏离表

6、投标人须提供的其他材料(如售后服务文件等)

一、营业执照（或法人证书）

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：        性别：        年龄：        系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

投标人名称（盖单位章）：

日期：      年      月      日

三、法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权         （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌 | 型号 | 数量 （含单位） | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写数字 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

五、技术响应与偏离表（如售后服务文件等）

六、投标人须提供的其他材料