| 序号 | 项目 | 招标规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产品牌，产品型号为真实量产产品，可通过官网、产品彩页等多个渠道提供查询。 |
| 2 | 显示参数 | 尺寸≥30英寸，分辨率≥2560×1600，点距≤0.2505mm×0.2505mm，亮度≥400cd/㎡，对比度≥1000:1，显示色彩≥1.07B(LUT：灰阶≥16Bit，彩色≥48Bit，) |
| ★3 | 接口 | 输入：DP≥2、HDMI≥3；输出HDMI≥1。需提供实物照片证明文件并盖厂家公章。 |
| ★4 | 智慧同屏功能 | 显示器内置影像互联模块，支持手机，平板等移动端互联同屏显示并支持反向充电 |
| 5 | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM part 3.14标准，DICOM、GAMMA曲线误差＜5%。 |
| 6 | 医疗校正曲线 | 内置多个亮度条件下的专业应用曲线GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，CRT，DSI，DSA，CT(MRI)，RX1，RX2，DICOM150，DICOM200，DICOM250，DICOM300，DICOM350，LINEAR。 |
| 7 | 分辨率自适应系统 | 显示器应具备分辨率自适应系统，切换单/双屏模式后，显示器可以自动识别最佳分辨率，并不需要通过人工操作调节分辨率。 |
| ★8 | 显示器智能电路驱动方案 | 显示器内置智慧电路驱动方案，提高了外部电源供电给医疗显示器的电源通用性且有效降低显示器待机功耗，提供“智慧电路”专利证书或查新报告。 |
| 9 | DICOM曲线智能质控系统 | 为保障显示器的长期使用稳定，可通过菜单手动开启DICOM曲线智能质控系统，自动检测DICOM曲线状态，并在异常时给予智能偏离校正，保障显示器符合DICOM标准。 |
| ★10 | 屏幕亮度和色温校正系统 | 显示器内置智慧电路驱动方案可自动采集显示器亮度和色温等信息，并进行系统分析及处理，对显示屏进行均匀性校正，从而保障显示器保持在良好的显示状态。并提供亮度校正，色温校正的专利证书或查新报告 |
| ★11 | 智慧显示驱动系统 | 显示器内置智能显示驱动方案，可自动采集彩色显示信号并转换成灰阶信号显示，使得彩色显示屏即可彩色显示，也可以灰阶显示；且所显示的灰阶图像质量好，提供相关专利证书或查新报告。 |
| 12 | 一键分屏及独立调节显示效果 | 可通过显示器快捷按键进行单双屏显示模式切换。双分屏时，阅片医师可以利用同一台显示器同时进行阅片及书写报告，两个分屏可以分别调节不同的GAMMA和色温模式。 |
| 13 | 无缝分屏技术 | 内置单屏多路信号输入及调节多屏显示技术软件，具备一体化无缝双屏显示功能 |
| ★14 | 亮度监测系统 | 内置亮度监测软件保障显示器亮度稳定，在菜单中实时观察当前屏幕亮度数值，可直观的检查其工作有效性，并提供OSD菜单截图加盖厂家公章。 |
| 15 | 背光亮度稳定 | 显示器内置背光稳定技术，可保障显示器长时间保持在同一亮度工作。 |
| 16 | 环境亮度自适应技术 | 可根据周围环境光的变化而进行DICOM自动校准，减低了医生长期阅片带来眼睛的疲劳，有效保护阅片医生的视力 |
| ★18 | 升降旋转多功能底座 | 显示配备多功能升降底座，气动平稳上下升降，并具备及获得相关知识产权或专利，提供专利证书或相关知识产权证书。 |
| ★19 | 售后服务 | 原厂具有完善的售后服务体系，并提供GB/T 27922五星级售后服务认证证书 |
| 20 | 工厂资质和管理体系 | 原厂具有国家级高新技术企业称号，具备 ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系、ISO20000服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系 |
| 21 | CCC认证 | 符合CCC安全认证，CCC认证上的制造商和生产企业名称一致。 |
| 22 | 节能认证 | 产品获得中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书 |