耒阳生态环境监测站“丙级站”能力建设仪器设备购置需求表

| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 用途 | 产品要求 | 备注/证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气分析仪 | 2 | 气体分析 | - 详见主要仪器设备技术参数要求 | - 烟气分析仪产品具有计量器具型式批准证书，供货时要生产厂商的原件备查(要求符合招标参数要求)， - 内置单北斗模块，实现定位和日期时钟自动授时功能(需提供工信部门的检测报告，含注明北斗芯片名称)。 - 提供生产制造商的售后服务承诺书 |
| 2 | 林格曼望远镜 | 1 | 测林格曼黑度 | - 望远镜视角放大率15倍 - 望远镜观测距离10～2000米 - 物镜通光孔径80毫米 - 林格曼黑度等级0～5级 - 分划面摄像倍率2倍 - 外型尺寸：600*105*105 - 配三角支架、数码相机万用接口支架，可接普通数码相机及数码单反相机。 |  |
| 3 | 红外测油仪 | 1 | 分析石油类、动植物油类 | 详见主要仪器设备技术参数要求 | 投标单位提供生产制造商的售后服务承诺书 |
| 4 | 万分之一分析天平 | 1 | 称重 | - 采用6.8英寸全彩液晶触摸屏，界面简洁直观，操作流畅便捷，尽显科技美学。 - 称量范围：0-220g,准确级别：I级 - 精度：0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g（可调） - 具有辅助电子水平泡，支持自动标定水平，无需手动调节水平，若天平处于非水平状态，可根据屏幕提示调整水平调节旋钮，天平处于水平状态，则旋钮消失，有效提升工作效率和称量结果的准确性。 |  |
| 5 | 废水处理一体机 | 1 | 实验室废水处理，处理下水道，日处理量不少于200公斤 | 详见主要仪器设备技术参数要求 | - 投标单位提供厂家产品环保认证证书，质量体系认证证书，环境管理体系认证证书等文件的复印件并加盖公章； - 投标提供提供厂家售后服务承诺书原件，必须有售后服务点，2小时响应，24小时内到达现场。 |
| 6 | 应急监测箱 | 1 | 数显多参数水质应急处置 | - 应急检测箱即可用于测量悬浮于水（或透明液体）中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器， - 可采用四甲基联苯胺或邻联甲苯胺法检测水的余氯、总氯、化合氯浓度，还有水中二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰的检测。 |  |
| 7 | 石油类采样器（高级） | 1 | 采样 | - 避免挥发性样品二次转移时挥发损失：对于挥发性样品，当从普通采水器将样品转移到其他容器中时，可能会出现挥发损失，使用取样笼可有效避免组分的挥发，同时也避免了样品转移时的二次污染。 - 任意深度样品可采集：水质取样笼上部有采水用拉链，在水中任意深度时打开容易，完成任意深度样品的采集，且准确、方便。 |  |
| 8 | 纯水制备装置 | 1 | 制备纯水 | 详见主要仪器设备技术参数要求 | 投标单位提供生产制造商的售后服务承诺书 |
| 合计 |  | 9 |  |  |  |

耒阳生态环境监测站“丙级站”能力建设-主要仪器设备技术参数要求

- 烟气分析仪

1.技术要求

1.1产品具有计量器具型式批准证书。

1.2可具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能。

1.3可具有烟尘采样、烟气测量、溶液吸收同步运行功能，缩短工作时间，降低现场工作强度；

1.4工况测量模块前置，减少管路及线路连接，简化现场仪器连接

1.5工况测量支持有线和无线双通信模式，更好的满足复杂的现场需求。

1.6高效采样泵，耐腐蚀，烟尘采样流量可达120L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；

1.7具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出；

1.8直流输出带载：通过直流输出线可以直接给低浓度烟尘多功能取样管或阻容法含湿量检测器供电。

1.9具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性

1.10仪器自带电量显示，电池可方便拆卸更换

1.11内置单北斗模块，实现定位和日期时钟自动授时功能（需提供工信部门出具的检测报告，并明确北斗芯片名称

1.12具有手机APP，手机APP具有文件获取和转存功能，可无线控制及显示工作状态

1.13锂电池组有独立电池仓，可插拔更换，电池自带电量显示，具有快捷充电接口

1.14具备触摸屏和物理按键，物理按键可快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样

1.15气体过滤及储水装置透明式设计，能直观看到过滤器及存水状态，方便维护

2.技术指标（以提供具有计量器具型式批准证书复印件参数为准）

2.1烟尘采样指标

2.1.1采样流量:(0～120) L/min，准确度：不超过±5%；

2.1.2烟气动压: (0～2000) Pa，准确度：不超过±2%FS；

2.1.3烟气静压: (-60～＋60) kPa，准确度：不超过±4%FS；

2.1.4流量计前压力: (-60～0) kPa，准确度：不超过±2.5%FS；

2.2烟气部分参数

2.2.1 O2:(0～30)%,

2.2.2 CO:低量程 (0～1250) mg/m3,高量程(0～15000) mg/m3

2.2.3 SO2:低量程 (0～720) mg/m3,高量程(0～7200) mg/m3

2.2.4  NO2:低量程 (0～200) mg/m3,高量程(0～1100) mg/m3

2.2.5  NO:低量程 (0～270) mg/m3,高量程(0～1600) mg/m3

2.2.6  烟气部分时值误差5%。

3、配置要求：主机一台含测氧气，高低浓度二氧化硫，一氧化氮，二氧化氮，一氧化碳功能,电源适配器一个，高效气水分离器一个，便携式蓝牙打印机一台，烟气取样器一支，烟气含湿量检测器一支，高低浓度烟尘多功能取样管一支，无线流速检测模块一个。

- 红外测油仪

1、最低检出浓度0.0008mg/L（富集100倍水中油浓度）

2、最高测量浓度：96000mg/L水中油

波数范围：3400cm-1～2400cm-1（2940nm～4167nm）

3、扫描波数范围可调: 4200cm-1～2000cm-1

4、波数准确度：±1.0cm-1

5、波数重复性：±1.0cm-1

6、检出极限：DL≤0.04mg/L（测定空白11次的3倍SD）

7、吸光度范围：0.00000～4.00000AU，4段量程可调

8、基本测量范围： 0～900.00mg/L（不需稀释，软件可调）；

9、重复性相对标准偏差RSD＜0.5%(20～30mg/mL的标准油样品)

10、线性相关系数R＞0.999

11、仪器校准：校准系数校准和标准曲线校准任选

12、甲基分辨率＞3%

13、样品分析时间： 全谱扫描：50秒(软件可调扫描范围)

14、定点多次扫描： 10秒钟

15、非分散红外法： 2秒钟

16、空白溶剂调零： 自动

17、可同时测量液体、固体、气体等被测物质含油量

18、光机电一体化设计、电调制光源，提高仪器可靠性

19、仪器使用RS232或USB2.0/3.0接口与电脑联接

20、具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能

21、软件兼容性好可用于Win7、Win10等操作系统

22、具有测量仪器校正系数的功能

23、具有非色散测量结果的直读功能，不必换算.

- 废水处理一体机

- 功能特点：

1.1设备工艺流程能处理实验室废水：满足水量无规律性、水质复杂等特点。                                                   1.2设备处理水量≥ 0.5 T/D。

1.3 可以实现对整个水处理系统的监控和管理功能，及时掌握处理过程的运行工况及参数，通过管理系统调整优化水处理工艺流程，提高运行管理水平、实现过程自动化、管理信息化，无需人值机。

1.4失压保护，高压保护，过流保护，漏电保护，无废水保护，储液罐液位保护，水泵防干烧保护。

1.5可设置自动开关机，自动冲洗功能。

1.6远程监控系统平台：可使用电脑或手机端远程启动、停止、故障报警、历史信息查询及系统参数设置等。

1.7主机采用开放式一体化的结构设计，便于巡检、维修及更换滤料、添加水处理药剂等。

1.8全自动处理废水，针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动计算，按比例自动加药。

▲1.9具有过滤系统堵塞自动报警及修复功能，投标需提供技术证明材料；

1.10 设计有水质取样口；

▲1.11超声波系统

采用先进的超声波系统，其空化作用对有机物进行强降解，降解速度快：超声波空化泡的崩溃所产生的高能量断裂化学键，产生氢氧基（OH）和氢基（H），同有机物发生氧化反应，将水体中有害有机物转变成CO2 、H2O、无机离子，投标需提供相关技术材料及结构材料说明；

1.12耗材更换周期≥18个月；

- 结构单元：

▲.2.1一体化结构设计，整机只需一个进水口和一个出水口，无需地埋等施工，安装简单，维护方便，设备外形美观、紧凑，占地面积小，节约空间，长*宽*高≤880MM*750MM*1800MM；

2.2设备结构外观采用板金、过流部件为U-PVC；耐酸碱腐蚀、耐潮湿环境；

2.3设备必须安装万向轮，方便安装，检修及跟换；

- 存储系统：

3.1内置防腐蚀，耐酸碱水箱；

3.2自动控制水箱水满状态；

3.3水箱容量≥  200  L；

- 预处理系统：

4.1一体化加药箱，自动按比例加药功能,加药箱≥100 L，投标需提供一体化药箱结构图片；

4.2反应箱≥ 100 L；

4.3满水，排水自动控制；

4.4在线检测水质功能；

4.5设计结构加药方便快捷，具有加药提示功能；

4.6具有加药量控制功能；

- 污泥处理系统：

▲5.1 采用一体化污泥全自动干化系统，无需外接污泥干化设备，提供第三方权威技术证明材料；

5.2系统采用自动运行功能。

- 消毒除菌系统：

6.1采用臭氧发生器（≥3g/H）和UV设备；

6.2除去废水中99%细菌和病毒，除去部分有机物；

- 综合处理系统：

7.1五级过滤装置:系统包含一级多介质过滤装置；二级过滤吸附分离装置；三级高低电位差微电解装置；四级重金属捕捉装置，五级精密过滤装置，以保证整机过滤效果；投标需提供结构图片；

7.2处理后有机物去除率达到90%以上；

7.3具有自动冲洗功能；

- 控制单元：

8.1控制器采用进口品牌西门子，回路采用正泰，或同档次以上品牌；

8.2触摸屏采用7寸分辨率800*480符合CE标准；

8.3电源电压：380V, 设备正常运行功率不超过3KW.

8.4显示屏位置高度：1700mm≥H≥1500mm；

8.5控制系统预留至少一个远程接口（RJ45）；

- 纯水制备装置

- 以城市自来水为水源，可同时生产DI高纯水，UP超纯水，水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。

- 产水量：20升/小时

- 出水口（正面）：2个：DI去离子水、UP超纯水

- 出水水质参数：

去离子水水质：电阻率(25℃)：16 MΩ.cm

超纯水水质：电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm

TOC：2 ppb

微粒<1 /ml (>0.2μm)

细菌<0.01 CFU/ml

一级RO纯水水质：

无机离子截留率：98%-99%(使用新RO膜时)

▲可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton)（需提供权威第三方检测机构的检测报告）

▲微粒及细菌去除率>99%（需提供权威第三方检测机构的检测报告）

- 操作系统：

智能化人机交互操作系统，5寸LCD彩色触摸电阻屏，分辨率:480×272，可全面了解滤芯，存储，水质状态、运行状态等信息。

▲可追溯的全面数据管理，存储3年的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，通过云平台可实现产品生命周期的数据存储，无纸化数据管理，可通过USB或云平台导出下载数据，符合监管法规要求。

▲耗材管理，以结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，耗材具有原装序列号验证识别功能，防止耗材更换错误。

超纯水循环与消毒功能：超纯水循环可设置间隔运行的时间，加药消毒可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”。

系统可通过以太网、WIFI联网，实现远程数据采集、监控和管理功能，可从PC、WAP或微信登录云平台，了解设备运行信息，可连接到LIMS实验室信息管理系统或BMS楼宇管理系统，实现设备信息化。

3路水质监测及超标报警（RO水、DI水、UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。

2路（DI水、UP水）定量取水功能，且可实时显示RO膜脱盐率。

内置隔绝空气的纯水压力桶，通过FDA认证，用户储存RO水，随时应对大量取水需求。

整机以DC24V为主电源，全面使用弱电元件，系统具有2级权限管理，管理员用户与普通用户有严格的权限区分，便于管理，超纯水水质超标、耗材寿命终结均能报警，且所有报警信息可存储于主机和云平台，满足数据安全要求。

通讯接口要求：USB接口，可导出运行数据或升级版本，WIFI或RJ45接口，实现物联网和云平台连接。

机箱采用高阶的全注塑成型壳体，内部支架采用全钣金模具冲压成型。

- 纯化柱结构要求：

12英寸预处理柱，包含5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），大幅度的延长更换周期。

▲进口杜邦DuPont RO膜片，可设置RO膜冲洗间隔和持续时间，延长RO膜寿命，RO膜采用整体封装的抛弃式组件，杜绝二次污染，RO水不合格自动排放功能，确保进入后端纯化组件的纯水质量。

纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达4.08升，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。

- 其他要求：

制造商及投标产品需通过ISO9001、ISO14001、CE等体系及标准认证

▲制造商营业执照的经营范围中，需体现出“制造生产”（非贸易或OEM）

▲制造商需获得高新技术成果转化项目认定（需提供证明文件）

所有参数需有制造商网页、产品彩页等资料作为佐证依据。

质保期：24个月（过滤耗材除外）

标配配置：主机-1台，纯化柱-1套，内置1.8升压力纯水桶1个。

备注：

- 投标供应商上传《诚信投标/履约承诺书》；

- 投标供应商应在投标文件中响应仪器设备技术参数及需提供的证明资料要求(证明文件必须上传审核)；

- 采购单位将在下单前、收货验收时及后续使用中，对供应商响应的技术参数及证明文件进行严格审核。

一经发现投标单位负偏离未声明或虚假响应。经审核发现，我单位将上报有关管理部门，并永久列入本单位供应商黑名单，禁止参与本单位所有后续采购活动；保留追究其法律责任的权利；立即取消该供应商本次项目成交资格（如已成交则取消订单）。同时，采购单位将向电子卖场平台运营方通报该供应商的违规行为，建议平台依据规则进行相应处罚。