采购需求

一、项目名称：详见竞价公告

二、控制金额：见竞价发布信息。

三、参数要求：详见竞价清单。

四、商务要求：

1、供应商需提供相关医疗器械设备销售等营业执照扫描件或复印件并加盖公章作为附件上传，（具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商是“三证合一”或“五证合一”，均可参与本项目，自行说明即可）

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、符合法律、行政法规规定的其他条件。

5、提供中小企业申明函。

6、按相关规范要求对医疗器械内容进行点对点的编制售后服务方案。

7、供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业。

8、竞价单位需提供2个近1年类似医疗器械销售的业绩（合同扫描件、中标通知书、验收单组成为一个业绩）供采购单位对比。采购单位可优先选择经验丰富、价格合理单位。

9、提供售后服务承诺函。

10、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

11、提供医疗器械经营许可证（并在所在市场监督管理局有过备案）。

12、提供法人身份证明复印件。

13、所需货物品牌授权函。

五、注意事项

（1）报价不得超过单位的项目预算，税费等一切费用。不得恶意低价竞标，或者中标后拒绝提供服务（提供报价承诺函）。

（2）采购单位可针对竞价单位所提交资料，择优选取经验丰富、报价低、发案优、服务好的竞价单位，本次采购不保证最低价中标。

（3）为了防止恶意竞标，本项目中标候选人公示后需在2个工作日之内签订合同（提供承诺函）。

六、本次工作服务内容包括但不限于：（响应内容需求）

（1）提供器械安装、人员培训、设备使用现场教程；

（2）完成我单位安排的事项；

（3）响应甲方传呼并且48小时内到场处理问题。

全自动生化分析仪技术参数（供应商响应参数内容）

- 仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪；

- 分析速度：生化恒速≥800T/H，选配ISE速度可达1200T/H ；

- 最大可同时分析项目：≥185个（生化项目179个，ISE项目3个，血清指数3项）；

- 使用范围：常规生化、免疫血清检查、尿化学、血中药物浓度、可全部使用国产试剂，适用血清、血浆、尿、体液、普通样品和急诊样品（全血HbA1c）

- 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法；

- 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法;

- 样本位：≥192个样本位；

- 最小样本加样量1.5μL， 0.1µl步进；

- 加样技术：液面检测、测量跟踪、立体防撞、堵针检测、智能全针立体清洗，支持样本稀释测试；

- 试剂位：单盘双圈≥180个试剂位；

- 试剂针：具备2根试剂针，具备随量跟踪技术，具备垂直防撞功能；

- 注射器：容积注射器；

- 样品杯：真空采血管、普通试管、样品杯；

- 试剂盘：冷藏温度2～8℃，24小时不间断冷藏；

- 最小试剂加样量：10μL， 0.5µl步进；

- 反应杯位：≥165个,光径5mm，使用特殊材质塑料杯；

- 最小反应体积：≤ 70µl；

- 反应时间：用户可根据需要自己设定；

- 反应温度：37±0.1℃；

- 温控方式：干式固体直热，升温快，免维护，不需要消耗维护保养试剂，节约使用成本；

- 比色杯清洗：8阶自动清晰，去离子水预加热/清洗剂清洗；

- 光学系统：全息凹面光栅后分光系统（单、双波长测定）；

- 光源灯：12V、20W卤钨灯，寿命大于2000小时；

- 波长：340～850nm ,16个波长；

- 吸光度线性范围：0～3.5 Abs；

- 样品携带污染率：不大于0.05%；

- 样品情报分析:乳糜血,黄疸,溶血,血凝块及纤维蛋白原探测及报警系统; 具备反应全过程监测功能；自动预稀释；自动重检；

- 支持HbA1c全血测试功能；

- 具有酶线性拓展功能；

- 支持在线试剂装载；

- 支持一个项目放置多套试剂；

- 支持定时休眠和手动休眠；

- 操作系统：全中文操作界面，含品牌电脑工作站、激光打印机、中文软件；

产品认证：同品牌产品通过 ISO9001、ISO13485 国际质量体系认证及 CE 认证（提供所需认证证书）。

- 超纯水系统要求：80L/1H;

- UPS不间断电源要求：6KVA/0.5h。