- 宁远县人民医院产科中心胎心监护系统参数：

- 监护参数：胎心率（FHR1，FHE2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 12晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩；

- 宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

- 打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 12.1英寸高清晰触摸屏， 多角度翻转；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

10.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

11.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

12.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

13.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

14.无线探头，支持无线胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

15.支持有线/无线接入大于120台床边机和32个客户端；

16.支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

17.配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议。

18.全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

19.SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

20.可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

21.具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

22.符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；

23.能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；

24.支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

25.可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。

26.支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。

要求：提供厂家授权参与此项目及质保三年的证明。