车载呼吸机

（绿色重要参数、红色实质参数）

- 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试（提供第三方检测报告）

- 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试

- 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持

- 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源

- 电池续航时间1块电池≥5小时，标配2块电池≥10小时

- 呼吸机主机重量≤4.5kg

- 吸气峰值流速≥210L/min

- 可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携

- 配备主流CO2监测模块和附件

- 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

- 采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数

- 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度

- 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量

- 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录

- 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件

- 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全

- 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃,满足低温和高温环境下工作要求

- 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能

- 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气 CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式 （如CPRV，CPRmode等）

- 选配高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV； 自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式 患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

- 配备无创通气模式和氧疗模式

- 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+）， 自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间 ,提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数、标配内源性PEEP、 口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定、潮气量：20ml—2000ml、吸气压力：1—60 cmH2O、呼气末正压：0—50 cmH2O、吸入氧浓度：21—100%、吸气时间：0.1—10s、压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF、流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF、呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%、氧疗流量：2—80L/min、监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数、波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形、报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障 等、

- 信息互连：支持多种无线方式（WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监 控，满足转运过程中的信息化的需求。