DNM-9606酶标分析仪主要技术参数

※1.波长范围（nm）：400-800；

2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能；

3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道；

※4.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片；

5.读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）；

※6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度 （nm）：7±2 ；

7.吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）；

※8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）；

9.仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%；

10.仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005；

11.吸光度的分辨率（A）：0.001；

※12.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）；

※13.显示屏：8吋彩色触摸屏；

14.操作界面：具有开机自检功能；

15.操作方式：仪器采用触摸屏操作方式，同时可输入中文、英文及数字；

16.振板功能：仪器具有振板功能；

17.检测方式：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择；

※18.检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板12个检测项目的功能；

19.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；同时可以打印病人的中文综合检验报告；

20.计算方式：直线法、点对点法、线性回归法、半对数回归法、指数回归法、全对数回归法、比值回归法、比值半对数回归法、二次方曲线、Logit-Log曲线；

21.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图Westgrad多规则判定；

※22.存储功能：程序存储：200个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储105板检测结果；

23.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口以及USB接口；

24.光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号；

25. 外形尺寸：420*350*181（mm）；

26.仪器质量：9kg。

北京普朗新技术有限公司