内镜清洗工作站技术参数

- 结构及组成：产品由冲洗槽、超声槽、次洗槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控制系统组成。

- 主体结构：

2.1、材料要求：采用高分子复合材料（PMMA+ABS）整体热合吸塑一次成型，无任何接缝。材料的拉伸强度≥35MPa；拉伸断裂伸长率≥5.5%；简支梁无缺口冲击强度≥10C kJ/m2；10%应变时的压缩应力≥52MPa。

2.、2清洗槽形状要求：采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，能够防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，避免污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒；槽体前端设计有半径≥1OOmm的大圆弧，可有效的支撑操作人员的腰腹，降低橾作人员的劳动强度；槽内侧底部采用凸起设计，减少内镜与槽体的接触面积。

2.、3清洗槽容量标识：槽体内部有容量标识，容量标示的分度值≤1L，误差值≤15%，确保进液的精确。

2.、4功能背板要求：采用与清洗槽相同的材质，背板采用倾斜式平面，符合人体视觉角度。

2.、5浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。防护罩尺寸大于槽体内径尺寸，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

- 规格尺寸：

3.1清洗槽尺寸：台面高度800∽880mm，前后宽度750∽785mm（内径420mm～470mm），左右长度可以根据安装使用的场地定制尺寸，槽体深度≤200mm，误差应在±1%范围内。

3.2功能背板：背板高度≤1800mm，有多尺寸满足现场安装要求。

3.3干燥台：台面高度及前后宽度与清洗槽尺寸一致，左右长度依据需要定制。

- 功能槽要求：

4.1、超声槽：由900W超声清洗装置、水龙头等组成。

4.2、工作电源：AC220V±22V，50Hz±lHz,功率≤7.OKW。

4.3、清洗槽：采用SUS304不锈钢模压一次成型，容积≥35L，超声槽内室长度≥700mm。

4.4、超声功率：超声功率≥900，超声功率可通过触摸屏进行调节，调节范围1%～100%。

5、清洗喷枪要求：

5.1、材质要求：采用304#不锈钢材质制作，耐受压力0-0.7Mpa。

5.2、配置要求：配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合对不同类型手术器械管壁进行彻底冲洗。

6、水龙头要求：国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。

7、管路系统：

7.1、供水管路：采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T18742.2要求，耐热耐压、无毒，采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，防止发生渗漏。

7.2、排水管路：采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T8804.2要求，耐热、耐压、无毒，采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，防止发生渗漏。

8、医用空气压缩机：供气压力最大0.75MPa，额定排气量：≥55 L/min(0.4 MPa时)，储气量：≥20 L，噪音≤58 dB。

9、方案设计：设备制造商应能够针对性地提供方案平面图，方案图需符合用户使用场地要求，同时应符合规范要求及用户需求。