## Sheet1
水文测报设施更新改造迁移 设备采购项目报价表
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 总价
1 | 翻斗式雨量计 | 1.承雨口内径：Ф200+0.6mm。 2.刃口角度 40°～45°（刀削刃口） 3、承雨口滤网：材质为304不锈钢，滤网孔径不大于Ф1.5-3.5mm。 4.雨强测量范围：0～8mm/min 允许通过最大降雨强度：10mm/min可以正常工作 5.分辨力：0.5mm。 6.准确度：≤±4%。 7.工作环境温度：-20℃～60℃。 8.工作环境湿度：95%RH。 9.输出：磁钢-干簧管式接点开关通断信号 10、抗风强度：40m/s 11.壁厚：1mm；防风法兰；迷宫排水。 | 1
2 | 压力式水位计 | 30米量程，40米线长 | 1
3 | 遥测终端（RTU） | 1、具备8路无源数字量输入接口，7路模拟量采集输入接口，2路RS-232接口，2路RS-485接口，具有1路SDI-12接口。 2、内置4G全网通模块，支持所有运营商和所有频段的卡，解决信号覆盖问题，可以同时进行短信和网络数据的收发；能够同时与4个服务器进行数据通信；具有低功耗待机功能。 3、内置最大512M串行FLASH存储模块，最多可存储5年的历史数据。 4、具有5路三极管输出功能，可用于外部控制，最大负载电流200mA。 5、具有4路12V电源输出，最大输出电流为100mA。 6、 遥测终端机超低功耗设计，满足静态值守电流＜0.02mA，工作电流＜6mA，此项参数需在水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》报告中有明确体现。 7、内置4.3寸 TFT彩色液晶触摸屏，65k色，分辨率480x 272，触摸为压力式，操作方便可靠，工作温度范围为-40℃至70℃。 8、具有按键式唤醒按钮，控制触摸屏的开启和关闭。 9、具有三个指示灯，分别指示运行状态、通信状态和USB状态。 10、具有片内片外双硬件看门狗。 11、设备具备GPS定位功能，可上传设备安装地理坐标。 12、设备具有多种防护机制，针对常见的供电异常、通讯异常、水流砂石杂质等异常情况时，都能快速响应，启动保护机制，确保设备正常。 13、产品应符合湖南水文测报系统技术规约和协议。 14、产品应符合《水资源监控管理系统数据传输规约》（SZY206-2016）、《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）、《水资源监测设备技术条件》（SZY203-2016）、《水资源监测设备质量检验》(SZY205-2016)、《水文自动测报系统设备》（SL 180-2015）的规定； 15、产品通过GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法，符合GB/T 9254-2008 电源端骚扰电压A级限值要求。 16、产品通过GB/T 17626.29-2006电磁兼容试验和测量技术直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验，满足试验要求； 17、产品应通过GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾》，满足48小时盐雾试验要求； | 1
4 | 信号避雷器 | 最大持续工作电压Uc：18V 标称放电电流In（8/20μs）：5kA 最大通流容量Imax（8/20μs）：10kA 电压保护水平Up：≤40V 传输速率Vs：10M 插入损耗Ae：≤0.5dB 响应时间Ta：≤1ns 保护线数：1/2 工作温度：-40~85℃ 连接端口：接线端 | 1
5 | 太阳能充电控制器 | 额定电压：12/24V自动识别 最大充电电流：10A 最大接线直径：4mm² 工作温度：-40-50℃ 防护等级：IP22 | 1
6 | 免维护铅酸蓄电池（100AH） | 额度电压 12VDC； 额定容量≥65Ah； 具备充放保护功能； 充电温度范围：0℃~+42℃； 放电温度范围：- 10℃~＋50℃。 | 1
7 | 太阳能光板60Wp（含安装支架） | 功率：60W 峰值电流：5.5A 工作电压：18V 转换效能：20% 封装形式：高透光钢化玻璃层压 工作温度：-40℃～+89℃ | 1
8 | 安装立杆 | 立杆长3.5米，DN114，含避雷针、地笼。 | 1
9 | 防雨设备箱 | 450*650*250mm，含箱内接线。 | 1
10 | 辅材配件 | 线材，抱箍，水泥等 | 1
11 | 设备交付调试 | 设备交付，现场调试 | 1
合计（元）