娄底职业技术学院

药物制剂实训基地建设采购项目

采

购

需

求

资产管理处

2025年7月

娄底职业技术学院

药物制剂实训基地建设采购需求

一、项目概述：本项目为娄底职业技术学院药物制剂实训基地建设项目，项目地点位于娄底职业技术学院医学部，主要包括药物制剂生产设备、药物制剂检查设备、实验家具等相关配套设施设备。具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：329664元

三、采购方式：竞价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

3、投标人营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有设备及材料生产日期必须为2025年1月份后生产。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。项目整体质保一年，其中旋光度测定仪和旋转式压片机质保3年；学校正常使用中标人所供产品而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。

4、报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据建设项目进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号及规格。

- 培训要求

在终验前完成以下培训：设备的使用说明、注意事项以及保养方法；中标人到使用单位对所有设备进行培训，直至教师们学会为止。

六、采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后60个日历内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医学部校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证15000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

资产管理处

附件一

中药炮制标本制剂实验室建设项目明细报价表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气压缩机 （可移动） |  |  |  | 1 | 3600 | 3600 |  |  |  |
|  | 空气压缩机 （可移动） |  |  |  | 2 | 1550 | 3100 |  |  |  |
|  | 电子天平 |  |  |  | 6 | 420 | 2520 |  |  |  |
|  | 智能崩解仪 |  |  |  | 2 | 4880 | 9760 |  |  |  |
|  | 搓丸板 |  |  |  | 8 | 420 | 3360 |  |  |  |
|  | 搓丸板 |  |  |  | 8 | 420 | 3360 |  |  |  |
|  | 搓丸板 |  |  |  | 8 | 420 | 3360 |  |  |  |
|  | 旋光度测定仪 |  | 申光 仪电物光 易测 |  | 3 | 15000 | 45000 |  |  |  |
|  | 旋转式压片机 |  | 益广 锐益 钜尔珂 |  | 2 | 98000 | 196000 |  |  |  |
|  | 单冲手动压片机 |  |  |  | 1 | 2680 | 2680 |  |  |  |
|  | 不锈钢货架 |  |  |  | 5 | 2300 | 11500 |  |  |  |
|  | 不锈钢货架 |  |  |  | 5 | 2700 | 13500 |  |  |  |
|  | 不锈钢脚踏 |  |  |  | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  |
|  | 方凳 |  |  |  | 50 | 70 | 3500 |  |  |  |
|  | 封闭电炉 |  |  |  | 8 | 258 | 2064 |  |  |  |
|  | 中药打粉机 |  |  |  | 2 | 370 | 740 |  |  |  |
|  | 不锈钢单口水池 |  |  |  | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |
|  | 片剂硬度测试仪 |  |  |  | 2 | 3500 | 7000 |  |  |  |
|  | 电动搅拌器 |  |  |  | 2 | 550 | 1100 |  |  |  |
|  | 脆碎度测试仪 |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  |
|  | 澄明度检测仪 |  |  |  | 2 | 1560 | 3120 |  |  |  |
|  | 戥称 |  |  |  | 10 | 260 | 2600 |  |  |  |
|  | 蠕动泵 |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 329664 |  |  |  |

药物制剂实训基地建设项目设备参数表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号、规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气压缩机 （可移动） | 1.功率：1200W*3 2.压力：≥0.8 MPa 3.排气量：≥300 L/分钟 4.容量：≥160L 5.电压：220V |  | 1 | 台 | 3600 | 3600 | 存放地点：4-108 |
|  | 空气压缩机 （可移动） | 1.功率：1500W 2.压力：≥0.8 MPa 3. 排气量：≥0.17m3/min 4.容量：≥70L 5.电压：220V |  | 2 | 台 | 1550 | 3100 | 存放地点：4-108 |
|  | 电子天平 | 1.称量范围：0-300g 2.读数精度：0.01g 3.秤盘尺寸：Φ120-160mm左右 4.电源：220V /50Hz 5.输出接口：根据用户需要选配 6.功能特性：自动校正程序、自动零点跟踪、计数功能、单位转换、具有温度补偿功能、过载及欠电压报警 |  | 6 | 台 | 420 | 2520 | 存放地点：4-101 |
|  | 智能崩解仪 | 1.左、右两组吊篮。 2.定时范围：10小时内任意设定，显示分辨率为分 3.温度预置范围：5.0℃（或室温）～40.0℃任意设定，显示分辨率为0.1℃ 4.控温精度：±0.5℃ 5.吊篮升降频率：30～32次/分钟 6.吊篮升降振幅：55mm±1mm 7.筛网至杯底最小间距：25mm±2mm 8.筛网孔径: 2mm、0.425mm 9.仪器自动预置温度为37.0℃，并可随时重新设定预置温度。 10.仪器自动设定预置时间为15分钟，也可重新设定。 11.预置时间到时，吊篮可停在最高位置，便于装取吊篮及烧杯。 |  | 2 | 台 | 4880 | 9760 | 存放地点：4-108 |
|  | 搓丸板 | 丸重：3g 丸条直径：15-16mm 板材：红橡木 配樟子松制条板 |  | 8 | 块 | 420 | 3360 | 存放地点：4-108 |
|  | 搓丸板 | 丸重：6g 丸条直径：18-19mm 板材：红橡木 配樟子松制条板 |  | 8 | 块 | 420 | 3360 | 存放地点：4-108 |
|  | 搓丸板 | 丸重：9g 丸条直径：21-22mm 板材：红橡木 配樟子松制条板 |  | 8 | 块 | 420 | 3360 | 存放地点：4-108 |
|  | 旋光度测定仪 | 1.测量范围：-89°～+89°，-257°Z～+257°Z(糖度) 2.最小读数值：0.001 3.示值误差：±0.001°（-15°≤旋光度≤﹢15°）；±0.002°（旋光度＜-15°，旋光度＞﹢15°） 4.重复性(标准偏差σ)：≤0.002° 5.可测样品低透过率：1% 6.控温范围15℃-30℃， 7.控温准确度：±0.5℃ 8.显示方式：触摸屏幕 |  | 3 | 台 | 15000 | 45000 | 存放地点：5-208 |
|  | 旋转式压片机 | 1.冲头数量17 2.药片最大直径约18-22mm 3.最高转台转速约35-45r/min 4.最大主压力约50kn-60 kn 5.最大预压力约10kn-15 kn 6.最大产量约40000-42000pcs/h 7.噪音＜75DB（A） 8.主电机功率：2.2kw 9.配有预压装置，压片时排除充填物料内的空气，增加受压时间 10.单片压片、单边出料 11.传动系统密闭在机器主体下方油箱中，是安全分隔的独立部件，不会互相污染，易散热且耐磨 12.配有转速显示及压力过载停机保护, 配置强迫加料器 13.触摸屏控制。屏幕显示主机速度、压片产能等数据显示 |  | 2 | 台 | 98000 | 196000 | 存放地点：4-102 |
|  | 单冲手动压片机 | 1.压片压力（千牛）：约15 2.压片直径（毫米）：约12 3.填充深度（毫米）：约12 4.片剂厚度（毫米）：约6 生产能力（片/时）：0～2000视手摇速度而定 5.外形尺寸（毫米）：约520*300*220 6.主机重量（公斤）：约32 |  | 1 | 台 | 2680 | 2680 | 存放地点：4-108 |
|  | 不锈钢货架 | 定制 1.外形尺寸：≥1100*600*2200mm（长*宽*高） 2.材质：货架采用优质304不锈钢制作； 3.结构：五层，平板款，四个立柱管材采用304不锈钢50*50*≥.1.0mm方管，层板采用304材质≥0.8mm不锈钢板，整体成型。 |  | 5 | 个 | 2300 | 11500 | 存放地点：4-108 |
|  | 不锈钢货架 | 定制 1.外形尺寸：≥1100*600*2200mm（长*宽*高） 2.材质：货架采用优质304不锈钢制作； 3.结构六层，平板款，四个立柱管材采用304不锈钢50*50*≥1.0mm方管，层板采用304材质≥0.8mm不锈钢板。 |  | 5 | 个 | 2700 | 13500 | 存放地点：4-108 |
|  | 不锈钢脚踏 | 定制 1.外形尺寸：800*720*510mm（长*宽*高） 2.材质：采用优质304不锈钢管材制作； 3.结构：整体为三层台阶式，第一层170mm高,第二层340mm高，第三层510mm高。台面为不锈钢防滑板 |  | 1 | 个 | 1400 | 1400 | 存放地点：4-108 |
|  | 方凳 | 定制 1.凳子规格：（长*宽*高）约340*240*420mm，钢木结构、采用冷轧钢制作，凳立柱，横管固定。 2.凳面规格：约340mm×240mm；凳面材质：优质热压密度板，防火板贴面，四周圆角，椅面厚：15-18mm 3.桌凳脚垫：支撑架、横梁及桌脚为：约20*50*1.0mm扁圆钢管；脚套采用厚度不少于约5mm的PP新料注塑成型 4.铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊；表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷 |  | 50 | 条 | 70 | 3500 | 存放地点：1-113 |
|  | 封闭电炉 | 1.功率：2KW 2.额定温度：400℃ 3.电压：220V 4.直径：约φ180mm |  | 8 | 台 | 258 | 2064 | 存放地点：4-108 |
|  | 中药打粉机 | 1.转速：约30000转/分钟 2.功率：3KW 3.容量：1200g-1800g 4.一键式极速开盖，360°旋钮强压钢扣高密封不锈钢顶盖 |  | 2 | 台 | 370 | 740 | 存放地点：4-108 |
|  | 不锈钢单口水池 | 定做 1.外形尺寸：（长*宽*高）≥600*550*800mm 2.材质：采用优质304不锈钢制作； 3.结构：单口清洗池，双开柜门，柜内无层板，台面三面10公分高围边。台面及水池采用304，材质≥1.0mm不锈钢板，柜体采304材质≥0.8mm不锈钢板制作，配高弯水笼头1个 |  | 1 | 个 | 2200 | 2200 | 存放地点：4-107 |
|  | 片剂硬度测试仪 | 1.硬度测试范围：2-198N/0.2KG-20KG 2.分辨率：0.1N/0.01Kg 3.硬度测量精度：量程±0.5% 4.片剂测量直径：2-20mm 5.重复测量误差：±1% 6.整机功率：10W |  | 2 | 台 | 3500 | 7000 | 存放地点：4-108 |
|  | 电动搅拌器 | 1.调速范围：100-2000rpm 2.电机最大功率：80W 3.建议搅拌量H2O：5L 4.最大搅拌量H2O：25L 5.定时范围：0-999min 6.标配：月牙搅拌桨；杆径8mm、长250mm、叶宽65mm |  | 2 | 台 | 550 | 1100 | 存放地点：4-108 |
|  | 脆碎度测试仪 | 1.产品特点: (1)触摸式人机交互界面，操作便捷。 (2)转速、旋转方向可调、圈数可设置。 (3)直流12V工作电压 2.技术参数: (1)轮鼓数量：2组 (2)轮鼓尺寸：内径约286mm，深39mm (3)默认转速：25RPM (4)默认圈数：100圈 (5)圈数设置范围：1-1000圈 |  | 1 | 台 | 7000 | 7000 | 存放地点：4-108 |
|  | 澄明度检测仪 | 1.机身材质：不锈钢 2.电源：AC220V±10%，50HZ 3.灯管：20W(用荧光灯管) 4.照度范围：1000～6000LX |  | 2 | 台 | 1560 | 3120 | 存放地点：4-108 |
|  | 戥称 | 1.称量范围0～50g/50～250g。 2.精确度1g。 3.杆木质 4.底盘：簸箕型铜制，直径12cm左右 |  | 10 | 条 | 260 | 2600 | 存放地点：4-108 |
|  | 蠕动泵 | 1.转速调节范围：0.1-150RPM 2.转速分辨率：0.1(<100RPM),1(100-150RPH) 3.显示功能：3 位数码管显示转速 4.方向控制：运转方向可逆功能 5.功率消耗:<35W 6.适用电源:宽泛电压 AC90-260V，50Hz/60Hz 7.配套泵头：YZ15 8.流量范围：0.008-625mL/min |  | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 存放地点：4-103 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 329664 |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: