树木楼现代林木组培育苗中心实验室

仪器项目采购需求

一、项目概况

树木楼现代林木组培育苗中心实验室仪器项目采购，整体包干（含采购、运输、施工、安装、售后、管理费、税金等），控制价为39.3万元。

二、投标人资格要求

（一）基本资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定对投标人资格的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内（2022年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人资金、财务状况良好；

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目响应；

5.本项目不接受联合体投标。

（二）特定资格要求

无。

三、采购清单及参数要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动压力灭菌锅 | SJ811C\GL85SR | 4台 | 雅马拓\致微 |
| 2 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD-II\ AiphClean 1300 | 14台 | 苏净安泰\力康 |
| 3 | 低温储藏箱 | DWS-450\CZ-450FC | 1台 | 绿博\ 浙江托普云农 |
| 4 | 教学会议一体机 | CG86MG\IdeaHuS86 | 1个 | MAXHUB/华为 |

（二）参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动压力灭菌锅 | ★1. 灭菌器内腔采用316不锈钢材质，缸体有效内容量：≥80 L。 ★2. 设计使用年限20年；设计压力0.42 Mpa。 ★3. 最高使用压力≥0.25 MPa，压力表和压力安全阀均可拆卸。 ★4. 安全装置：具有干烧保护装置，自感应压力联锁装置，冷却水壶异常和盖锁异常警告闭盖检查系统；具有集汽瓶收集废水，具有漏电保护和过流与短路保护，压力保护装置等。 5. 工作电源（50/60 Hz）额定电压：AC 220V±10%。 6. 人机界面：7英寸触摸屏。能预设灭菌程序：加热-灭菌-排汽；加热灭菌-预冷-排汽；加热-灭菌-预冷-排汽-保温等操作模式可选。 7. 使用温度范围：45~135 ℃，温度显示精度：0.1 ℃,设计温度≥150 ℃,最高使用温度≥135 ℃。 8. 随机附带压力容器质量证明书（产品合格证、特种设备制造监督检验证书等）、安全阀合格证1份、使用说明书1份、保证书1份,代办使用许可证。 9.配件包括提篮2个、排水管、冷却水箱等。 |
| 2 | 超净工作台 | 1. 产品类型为双人单面操作，垂直气流形式，配置可定位刹车和移动脚轮，外型尺寸：1500W*730D*1600H(mm)，工作区尺寸：1360W*690D*520H(mm)。 ★2. 高效过滤器是超净工作台核心部件，配置2个无隔板铝框高效过滤器，对≥0.3 um颗粒过滤效率≥99.9%，洁净等级为ISO 5级，需提供检测报告。 ★3. 箱体和工作区左右两侧及送风散流板为优质钢板静电涂层，台面为304不锈钢，钢板厚度≥1.2 mm,需提供抑菌检测报告；移门采用升降控制系统，可任意定位。 4. 配置照明灯和紫外灯，工作区内部照度：≥600 LX，具有紫外灯和照明联锁功能，可预设紫外灯延时启动时间，紫外灯、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置。 5. 配置触摸键开关，可调风速设计，工作区风速：0.2-0.5 m/s（可调），噪声：≦62 (dB(A))。 6. 带备用电源插座和总电源开关，1个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44。 |
| 3 | 低温储藏箱 | 1. 容积：450 L。 2. 温度范围：0～10 ℃。 3. 温度波动度：± 0.1 ℃。 4. 湿度范围：30～60% RH（可设定）。 5. 湿度波动度：±5% RH。 6. 控制方式：全自动。 7. 电源：220 V、50 Hz。 |
| 4 | 教学会议一体机 | ★1.尺寸：86英寸，分辨率：3840(H)×2160(V)，可视角度178°，显示比例16：9，对比度为5000：1，屏亮度≥350cd/m²，显示响应时间≤8ms。 2.整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的散射，偏光，画面更清晰。 3.色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3 种图像模式，提供≥6 种色彩空间模式。 4.屏体采用防蓝光设计，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果。 5.整机采用集成一体化设计，集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器、视频会议编解码器等模块。 6.屏幕正面上居中内置单颗5000万像素以上高清摄像头，清晰度≥2000线，水平视场角≥85°，畸变≤1.47%；摄像头具备手动取景模式，可支持预设≥9个机拍摄机位，同时具备发言人追踪模式，自动切换发言人特写画面。 7.整机内置8阵列麦克风，实现15米有效拾音距离，支持AI降噪+混响抑制，声音清晰通透，具备智能音幕模式，可根据选定角度调节收音范围，角度范围可选择30°、60°、90°等。 8.整机采用2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器，频响范围80Hz-20kHz。 ★9.采用模块化系统方案，PC模块配置： CPU Intel i5/内存 8G /固态硬盘256G，为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活Win10操作系统。 10.落笔批注：支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动书写点击批注模式，更贴合真实使用体验。 11.全局OCR：支持全局OCR，即在文件搜索、浏览器等界面的文本输入框中，可自动将手写笔迹自动转换成文字输入。 12.超声波传屏发现：支持通过超声波发现近场设备并进行传屏连接，以避免传错屏。 13.国产化操作系统传屏：支持统信UOS、麒麟OS等系统电脑，通过软件客户端或者无线传屏器传屏。 |

四、商务需求

（一）采购说明

本项目不统一组织现场踏勘。如投标人需准确了解项目现场情况，可自行前往踏勘，并于本公告发布之日起至竞价结束之前，在工作时间内与采购人联系踏勘事宜（联系电话：0731-85623450）。投标人现场踏勘的有关费用自理，踏勘期间发生的意外责任自负。

（二）交货时间、地点和方式

中标供应商应须在签订合同后，接到采购人通知10日内（2025年7月30日前）完成设备安装调试。验收合格后将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等移交采购单位。中标供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸、现场搬运及安装等。

（三）质保、售后及服务要求

1.中标供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有原厂出厂合格证。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担。如成交供应商虚假响应，导致提供的设备样品不满足采购人要求，以及无法如期交付使用，造成的一切损失由中标供应商承担全部责任。

2.整体项目质保期要求不少于3年，质保期从验收合格后开始计算。超出生产厂家正常保修范围的，中标供应商需向生产厂家购买，提供7x24小时的故障服务受理。对重大故障提供7x24小时的现场支援，一般故障提供7x8小时的现场支援。遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。质保期内出现任何质量问题由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。中标供应商须向采购人指定人员进行培训，达到能及时排除一般故障的程度。

（四）报价说明

1.本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理、税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2.投标人所投产品不满足★条款视为无效报价。

3.投标人应按报价文件（详见附件）规定的格式进行填报，且每页须加盖投标人单位公章。未按本项目规定格式制作报价文件、未按要求提供相关材料或提供材料有缺失或的视为无效报价。

（五）履约保证金

1.中标人应在合同签订前，向采购人提交中标总金额5%的履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函（保函出具银行为国有银行或全国性商业银行）等非现金形式提交。中标人没有按规定提交履约保证金的，视为放弃中标。履约保证金采用银行保函形式的，其有效期应覆盖项目验收合格后13个月，否则中标人应在保函有效期到期前30日更换等效保函。

2.如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除中标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，由中标人另行承担赔偿责任。

3.货到安装调试验收合格，正常使用1年后（无质量问题及各类纠纷），采购人向中标人退还履约保证金（不计利息)。

（六）付款方式

货到安装调试验收合格后，凭成交供应商提供的发票和采购人开具的《验收报告单》，支付合同总金额的100%。

附件：报价文件

报价文件

采购项目名称：

供应商：             （单位盖章）

日期：    年   月   日

一、报价函

致(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了（项目名称）竞价文件的全部内容，悉知参加本次报价的风险，我方承诺接受竞价文件的所有条款且无任何异议，愿意以人民币（大写）（¥）的总报价，提供本项目服务需求中所需要的服务，并按合同约定履行义务。

供应商（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（政府采购编号：）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

三、营业执照复印件及相关证明材料

备注：提供供应商营业执照复印件和相关证明材料并加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。

四、所投产品参数响应

（须加盖供应商单位公章）

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 承诺质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、信用信息查询截图

备注：提供供应商信用信息查询截图并加盖供应商单位公章。

六、供应商认为需要提供的其他证明材料

备注：提供采购需求中要求提供的证明材料及供应商认为需要提供的其他证明材料