重庆市涪陵区人民医院采购可视喉镜招标文件

一、采购种类、数量及最高限价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| 可视喉镜 | （详见后） | 1 | 48500 | 总价包括设备、安装、运输、税费等所有费用 |
| 合计金额：肆万捌仟伍佰元整 |

1. 技术参数需求及配置(必须全部满足或优于参数要求，并上传投标产品的彩印资料，否则为无效投标)

1..采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄；

2.2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°；

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480；

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作；

5.可通过有线或无线方式外接显示器，具备USB、HDMI输出方式，通过HDMI接口可同屏实时显示手柄前端摄像头的影像；

6.主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放；

7.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法（提供界面截图或照片等证明文件）；

8.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境；

9.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能；

10.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转；

11.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～260º转动；

12.支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB。

镜片要求：1.采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素；

2.采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换；

3.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力；

4.手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能；

5.照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX；

6.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）；

7.可同时兼任一次性喉镜片或可重复使用窥视叶片无需更换手柄；

8.最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者；

9.具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用；

10.可以选配无线传输功能模块及10.5英寸屏幕，用于无线连接显示器。

清单内容：显示主机1台、叶片手柄1把、窥视叶片4套、电源适配器1个、数据线1根、使用说明书1本、已塑形医用不锈钢置管导丝1根、合格证、产品质保卡、装箱清单各1份。

三、资质要求

1.一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.特殊资格条件内容要求

（1）《中华人民共和国医疗器械注册证》；

（2）国家医疗器械生产或经营许可证；

（3）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质。

3.以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件。以上资质提供原件备查。

四、服务要求

（一）上述设备原厂质保3年（调试验收合格后）。

（二）重庆范围内需要有售后点，投标人须提供原厂售后服务承诺函并盖章（厂家和投标人公章）。

（三）设备使用期限：十年及以上。

（四）设备生产日期要求在合同签订日期一年内。

（五）合同签订后7个工作日内送货安装到位。

五、付款方式：**产品安装、调试经采购人验收合格，收到中标人发票后采购人采取分期付款方式，即在3个工作日以转账方式付合同款的90%，剩余合同款于合同签订之日起计算的第3年内一次性付清。**

六、响应文件要求

（一）经济部分

1、询价报价函

2、明细报价表

（二）、技术部分

1、技术响应偏离表

（三）、服务部分

1、服务响应偏离表

（四）、资质部分

附件：

一、经济部分

（一）询价报价函

询价报价函

（采购人名称）：

我方收 （询价项目名称） 的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方承诺：本次询价的有效期为20天。

3、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

5、我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年 月 日

（二）明细报价表

明细报价表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（） | 合计（） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

 2、该表可扩展，并逐页加盖公章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

技术响应偏离表

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“二、参数需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，响应情况必须填写实际报价产品的真实技术参数；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

四、资质部分

（格式自定）

（结束）