涪陵区江东街道社区卫生服务中心

采购颈腰椎牵引床、排痰机参数

一、颈腰椎牵引床1张

输入电压：220V；

工作电压：24V直流；

最大承重：150KG；

速度：5-7MM/S。

使用身高：1.9M以下。

- 排痰机1台

1.«UDI标识：具备符合《医疗器械唯一标识系统规则》的国家医疗器械唯一标识UDI产品条形码编码，实现从制造商到患者的全供应链追溯，更加准确和高效的供应链管理，实现追溯和产品验证确保合规

2.适用范围：通过排除和移动肺部分泌物，起排痰作用

3.结构型式：不可分拆的落地柜机推车式

4.结构组成：主机、充气气囊、导气软管、手持控制器、遥控器和压缩式雾化器组成

5.«手持控制器：遥控距离治疗过程中患者可手持一键暂停，确保安全防止意外发生

6.«远程红外遥控：方便医护人员和患者远离设备仍然可以全程操作

7.充气背心、充气胸带：配成人、儿童多种规格型号充气背心、充气胸带，满足不同患者需求

8.充气背心：由外层背心衣服、内层气囊和背衬三部分组成，背衬可以更换、消毒处理、机洗或干洗，有效防止交叉感染

9.导气软管：长度1800±20mm,导气软管采用PVC材料，防脱拉力≥20N,耐受力强

10.«显示形式：≥10寸LCD液晶模组（电容屏）高清中文界面，触摸屏幕，操作灵敏，治疗状态全程动态显示

11.工作模式：至少具有手动模式、固定模式、自定义模式等三种模式，每种模式力度可调，有防止误操作功能，该参数调节超出范围，系统自动提醒

12.定时调节范围：1min ～ 60min，步距为1min，治疗时间误差均应≤士5%

13.气动频率：5Hz～25Hz

14.气动压力：压力强度调节≥10档，压力强度范围 0.4kPa～4.0 kPa

误差不超过士0.2kPa

15.«雾化功能：雾化具有≥3档位可调，根据患者实际需求进行调节

16.最大雾化率：≥0.2ml/min

17.«治疗信息储存查询（选配）：具备储存和查询患者历史治疗信息功能

18.«专利：拥有计算机软件著作权登记证书、外观设计专利证书、发明专利证书等国产自主研发证书。