重庆市公安局九龙坡区分局

采购心电图机等设备询价公告

九龙坡区公安分局所需心电图机等设备进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参与网上报价。

一、项目名称、地点及内容

1、项目名称：九龙坡区公安分局看守所采购心电图机等设备

2、项目地点：重庆市九龙坡区公安分局

3、采购项目内容：心电图机、心电监护仪。

项目最高限价：40933元（大写：肆万零玖佰叁拾叁元整）。

4、资金来源：财政资金。

二、投标人资格

1、投标人需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传基本资格条件承诺函（需盖鲜章上传，承诺函格式附后）

2、不接受联合体投标。
  3、法律、行政法规规定的其他条件。

三、采购项目参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 最高单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 1、 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2、导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 3、耐极化电压：≥±950mV 4、共模抑制比：≥140dB 5、频率响应：≥0.01Hz ~ 500Hz 6、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 7、导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 8、中文输入及中文操作提示和中文报告语言 9、 采样率：≥64kHz，每导联 10、A/D转换：≥24bit 11、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/Mv 12、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 13、自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 14、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 15、设备内置存储器，存储病历≧800例。数据可通过SD卡、USB口导入导出 16、显示：≥7英寸彩色液晶显示屏 17、同屏显示12导同步心电波形，显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 18、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 19、记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 20、记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 21、打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 22、记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 23、可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 24、具备在无网格纸上打印网格功能 25、具有性别、年龄组快速切换键 26、自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 27、支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 28、支持长时间波形冻结功能 29、可选配心电向量功能 30、可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理 31、支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 32、支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 33、外部隐藏式提手可方便机器移动 34、通过AHA、MIT、CSE公开数据库测试的SEMIP心电自动分析系统 35、交直流两用，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时。 | 1 | 22733 | 包含主机、锂电池、电源线、胸电极吸球、四肢电极夹等原装配件 |
| 2 | 心电监护仪 | 一、监护参数 1.1一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。 1.2可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。 1.3支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 二、显示 2.1显示：≥10英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×480，支持同屏显示≥12道波形以同时观察丰富的信息。 2.2支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式。 三、数据 3.1主机配备一个VGA或HDMI接口以及2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 3.2支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。 3.3支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。 四、性能 4.1主机重量：≤2.8kg。 4.2在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 4.3在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。 4.4支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 4.5支持≥29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。 4.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 4.7无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 4.8无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 4.9同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。 4.10支持用户自行安装激光打印机驱动。 4.11具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。 4.12屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。 4.13电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。 4.14设计使用年限：≥10年。 | 1 | 18200 | 包含主机、成人血氧传感器、锂电池、血压气管延长管、血压袖套、心电导联线、电源线、接地线、体温探头等原装配件 |

四、询价采购报价时间、方式及要求

（一）报价时间:以重庆市政府采购云平台公布时间为准。

（二）报价方式和要求：通过重庆市政府采购云平台自行上报价格和满足采购人要求的资料。所有报价均以人民币元为计算单位。报价应包括完成所采购项目的一切费用(货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用)。同时上传每一项产品明细报价表，总价不能超过最高限价（需盖鲜章上传）。

（三）评标方式：本项目需满足最低三家供应商报价。以上在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则成交；如出现两个及以上相同最低报价的，则以相同最低报价的供应商中最先报价者确定为成交供应商。

五、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容格式要求（附后）

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖公章后的电子文档一份，成交后提供盖公章并胶装成册的纸质档响应文件一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。如出现两个以上相同最低报价的，由采购人按照报价先后顺序选择成交供应商。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

六、商务要求

（一）交货时间

合同签订后10个工作日内交货，并完成安装调试且通过验收。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）延期交货的处罚：

1.中标人必须按批准的合同中约定时间组织货物供应，如因采购人原因造成交货延误，则协商顺延。

2.如供货方未按期交货，每延期1天须向采购人缴纳1000元/天的违约金；延期15天仍未完成交货的，除应向采购人缴纳的违约金外，中标人所交履约保证金也不予退还，采购人有权单方面终止合同，且不构成任何违约。同时，若对采购人造成不良后果的，由供货方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.以下原因造成交货日期延迟，经采购人确认后，供货日期相应顺延。

3.1法定不可抗力因素；

3.2合同中约定或采购人同意给予顺延的其他情况。

3.3中标人在以上情况发生后2天内，就延误的内容向采购人提出报告，采购人在收到报告后7天内予以确认、答复。

（四）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查外观，作出记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由中标人负责补齐或赔偿。包装材料不予回收。

3、中标人派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备参数与询价文件一致，性能指标达到规定的标准，同时投标人应出示货物技术资料包括中文使用说明书、合格证、保修卡等资料齐全。

（2）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（3）中标人交货时进行内容演示。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6、采购人有权对物资进行验收检查抽检，抽检不合格扣除所送货款项。采购人有权将中标人提供的物资交付具备资质的检验部门复检，复检不合格时，中标人承担由此带来的一切经济损失；

7、供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

9、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

10、所有设备按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。

（五）产品质量保证期及质保金

1. 投标产品质量保证期为一年，起算日期为验收合格之日。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

5、服务期内提供配套设备的质保。质保期间，除因人为原因损坏外，其余情况均提供定点免费维修，维修期间并提供备用机更换。对人为原因损坏的，采购人须自行采购设备的，提供定点采购服务，采购价在服务期内按照投标文件中明确单独采购价格执行，不得上浮。对于服务期间设备停产的情况，应提供符合招标文件技术参数要求的替代产品（服务费及设备单独采购价不做调整）。

6、货物质量保证

供方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。

（六）售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人免费提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内免费提供备用产品，使采购人能够正常使用。在质量保证期之内，按照客户服务标准为用户提供7×24小时客户中心呼叫和及时技术支持。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 付款方式、履约保证金

1、货物安装、调试完毕后无任何质量问题且验收合格，在收到成交供应商提供对应的发票后，采购人向区财政提交付款申请以转帐的方式支付总价款的100%，具体转账时间以财政支付为准。

- 其他

1、供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、联系人

采购需求联系人：钟老师，023-68060707；

投标事宜联系人：黄老师，023-63752724。

响应文件格式要求

一、报价函（格式）

二、明细报价表（格式）

三、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（格式）

一、报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 三、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函