**询价文件**

**（最低价评审法）**

项目编号：24A005

采购项目：巴南区公安分局除颤仪采购

采购人：重庆市公安局巴南区分局

二零二四年十一月

第一篇 询价文件

一、询价采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算 （万元）** | **最高限价**  **（万元）** | **询价保证金（万元）** | **备注** |
| 重庆市公安局巴南区分局采购除颤仪 | 48.1 | 48.1 | 0 |  |

二、资金来源

财政资金

三、询价采购资格

询价采购供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，以下简称供应商。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.营业执照具有医疗器械经营资格的企业。

2.具有医疗器械经营许可证。

四、项目内容及要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品名 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 备注 |
| 1 | 除颤仪 | 套 | 37 | 一、物理功能  1.重量 ≤2.35kg。  2.设备具备高便携性，有便携把手。  3.主机使用期限≥10年。  4.电子产品环保使用年限≥20年。  5.支持直升机和固定翼飞机环境使用，产品符合RTCA/DO-160G，Section21的适航相关电磁兼容条款。  6.设备能够适应各种恶劣气候环境，工作温度：-25℃～ 60℃，0%～95%(无冷凝)，大气压力：50kPa～ 110kPa。  二、 操作显示  1.采用开盖即开机方式。  2.主机具有成人和儿童模式，可以通过病人类型一键切换按钮进行成人/儿童切换。  3.屏幕尺寸≥7英寸TFT彩色显示屏，分辨率不小于800×480像素，支持动画指导用户执行急救操作。  4.语言可以一键切换，支持≥4种以上不同国家的语言。  5.为适应急救现场嘈杂环境下使用，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。为适应强光环境下使用，设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度。  6.CPR按压模式30:2和仅按压模式可调，按压速率100、110、120可调。  三、设备性能  1.采用双相波技术，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J，能量可自动递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次或后续电击使用更高级别能量。  2.开机到200J放电准备就绪用时＜7s，开始分析心律到200J放电准备就绪时间＜5s,  3.除颤后ECG恢复时间＜2s。  4.电池使用年限≥7年。  5.在适合条件下，工作时间≥12小时，可提供≥200次360J除颤或400次150J除颤。  6.首次出现电池电量低报警时，主机至少还可以持续工作30分钟或至少提供10次200J的电击。  7.单副电极片有效期≧36个月。  四、 设备自检与巡检  1.设备每天、每周、每月都会进行自检。  2.插入电池后主机会进行检测，主要包括以下检测项：按键测试、高压充放电、能量内部释放与解除、电池电量、通讯情况等。  3.方便工作人员线下巡检，主机具有三种不同颜色的指示灯指示设备不同状态，在不开机不开盖的情况下能够识别设备状态。  4.为减少电池的损耗和线下巡检的工作量，不开机不开盖的情况就能查看电池电量，主机外壳具有电量显示屏，能够快速识别设备电量。  五、数据传输和存储  1.数据存储内存可存储≥1500条事件记录，或≥2000份自检报告。  2.为方便记录患者施救信息，可记录≥8h ECG波形记录，且同时能保存至少≥8h心肺复苏数据。  3.具备录音功能，可保存≥70分钟抢救现场录音。  4.设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。  5.设备配置了蜂窝移动模块和Wi-Fi模块，可通过蜂窝移动网络和Wi-Fi网络接入设备管理系统。  注：供应商所提供设备须完全满足以上技术参数最低要求。  六、设备配置  包含AED、保护外箱或机柜、基本急救器材(单向通气阀的呼吸面罩、一次性人工呼吸面膜、剪刀、剃刀、一次性丁腈手套、消毒湿巾等器材) | 要求：按照采购方要求负责安装及安装所需零配件。并提供巡检和培训服务。 |

五、交货时间、地点及验收

（一）交货时间

自合同签订之日起7日内完成交货。

（二）交货地点

采购方指定地点。

（三）验收方式

1.成交供应商将货物送到现场后，应在使用单位人员在场情况下，共同清点、检查是否符合数量要求，经双方共同签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的产品质量合格证等，并根据甲方需要派遣专业技术人员进行现场安装、指导。验收合格条件如下：

（1）产品技术参数与询价文件及采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）产品质量合格证等资料齐全，可正常使用。

（3）在规定时间内完成交货、验收，并经采购人确认。

六、质量保证及售后服务

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与询价文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期**5年**。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）甲方遇到技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

（五）要求成交供应商可以提供一年三次以上巡检。

（六）要求成交供应商提供两次以上集中培训服务。

七、报价要求及评选办法

本项目采用最低价评审法。报价为包干价，以人民币报价。包括但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

八、付款方式

验收完成后，成交供应商向采购人出具发票，采购人收到发票并履行财务手续后15个日历日内支付合同金额的100%。

九、其它有关规定

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台•网上竞采网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.供应商应在报价明细上逐页签字，未在报价明细上逐页签字的，视为无效响应。

4.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

5.中标方须遵循公安机关保密相关规定，中标方对保密信息承担保密义务，不得泄露、允许或协助第三方获得采购方的各种信息，对因涉密引起后果的，采购方将依法追究其法律责任。

6.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

7.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

8.本项目不接受联合体参与竞标。

9.本项目不接受合同分包。

十、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，且提供的相关资料文件，需满足合法、真实要求，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

十一、联系方式

采购执行方/需求方

单位名称：重庆市巴南区公安分局

联系人：谢老师/石老师

电话：66371200/66371171

地址：重庆市巴南区龙洲大道66号

第二篇 响应文件格式要求

**封面：**

响应文件

**项目名称：**

**供应商名称：**

**年 月 日**

**目 录**

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

四、商务部分

（一）商务要求偏离表

五、其他应提供的资料

其他与本项目有关的资料等。

注：1.响应文件每页需加盖供应商公章；响应文件格式中规定签字、盖章的地方（如授权委托书页法定代表人签名处）必须按其规定签字、盖章。

2.所有资料须清晰易识别，证件资料须在有效期内，否则视为无效响应。

一、经济部分

**（一）报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及相关售后服务，最终报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2.我方现提交的响应文件为：一式一份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

联系人： 邮编：

年 月 日

（二）明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 除颤仪 |  | 套 |  |  |  |  |  |

注：1.本表内容不可调整和变更，但可根据实际调整大小。所有内容必须据实填写，如主要技术参数不填写，视为不满足。

2.除颤仪必须注明品牌及制造商厂家名称，否则视为贴牌、无牌产品。

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

（法定代表人姓名）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：本表即为对本项目“项目内容及要求”中所有内容进行比较和响应；该表按照采购文件中项目技术需求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

四、商务部分

（一）商务要求偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：本表即为对本项目“质量保证及售后服务”中所有内容进行比较和响应；该表按照采购文件中商务要求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

五、其他应提供的资料

按照本询价文件的规定，提供与项目有关的资料等。

（结束）