- 货物网上竞采文件

项目名称：重庆市长寿区中医院设备1批采购

采购单位：重庆市长寿区中医院

二〇二四年十一月

### 一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市长寿区中医院设备1批 | 115000 | 自有资金 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1、所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章，若注册证有附件的还须提供注册证附件复印件并加盖供应商公章）；

2、若供应商非所投产品的医疗器械注册人，所投产品属于二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或营业执照。（提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于三类医疗器械的，供应商须具备有效期内的《医疗器械经营许可证》。（提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章）

### 三、采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 限价（元） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血沉仪 | 1 | 40000 |  |
| 2 | 洗板机 | 1 | 25000 |  |
| 3 | 酶标仪 | 1 | 25000 |  |
| 4 | 水平摇床（微量振荡器） | 1 | 5000 |  |
| 5 | 显微镜 | 2 | 20000 | 经批准，可以采购进口产品 |

技术要求：

（一）全自动血沉仪

1.检测样本数:至少16孔；

2.检测原理:红外阻挡法；

3.测精密度:0.25mm；

4.重复性:CV≤15%；

5.检测管:直径为12/13mm的各品牌型号EDTA采血管均适用；

6.样本稀释:无需稀释样本；

7.检测模式:自动混匀模式和即插即用模式；自动检测模式:批量检测，仪器自动混匀样本；即插即用模式:可随意增加测试，需要手动混匀样本；

8.具有样本自动混匀功能，180°颠倒混匀；

9.数据采集频率:系统每10秒采集一次沉降数据，每毫米采集4个点，实时记录样本沉降规律，实现动态血沉；

10.样本编号:手动输入或者外置条码输入;

11.数据存储:＞10000条结果及其曲线;

12.结果打印:可打印结果与血沉曲线;

13.条码管理:测试管可贴条码，支持样本条码管理。

14.该设备需要连接LIS，所产生的费用由中标商承担

（二）洗板机

1.显示屏幕：4英寸以上液晶显示屏

2.可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

3.冲洗头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。

4.残液量：﹤1ul/孔。

5.清洗液量：10-3000ul/孔，1ul递增。

6.清洗次数：0-99次可调。

7.清洗条数：1-12排可调。

8.浸泡时间：0-24小时可调。

9.振板时间：0-24小时可调。

10.洗液通道：一个洗液通道，一个废液通道，一个蒸馏水通道。

11.存储：100组以上程序。

12.孵育：可选配酶标板孵育功能。

（三）酶标仪

1.操作方式：外接电脑全面控制（拒绝薄膜按键），鼠标、键盘操作。

2.测试方法：速率法、两点法、终点法

3.测量范围：0-4.000Abs。

4.准确度：±0.5%或±0.005A。

5.滤光片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。

6.波长精度：±1nm 。

7.检测速度：单波长﹤5秒/96孔。

8.振板功能：具备，速度和时间可调。

9.项目设置：在同一块板上可同时设置8个以上不同的项目。

10.对照设置：可在任意位置设置5对及以上的阴阳性对照。

11.存储：可存储100组以上程序，10万个以上测试

结果。

12.质控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。

13.权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。

14.打印：外接打印机，可打印中文报告。

15.该设备需要连接LIS，所产生的费用由中标商承担。

（四）水平摇床（微量振荡器）

1.用途：用于梅毒 RPR、TRUST 筛查和检测实验

2.运行方式：圆周

3.周转直径: ≥20mm

4.允许称重：≥1Kg

5.速度范围：20-230rpm（可调）

6.时间设置范围：0-999min

7.运行模式：定时/连续

8.输入电压（频率）：AC100-240V(50/60Hz)

9.外壳防护等级：IP21 9.允许环境温度：5-50°C

（五）显微镜

1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm；

2.载物台：钢丝传动，无齿条结构; 尺寸为：120×132mm；行程为：76mm(X)×30mm（Y）；

3.调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节；粗调行程：20mm/圈；

4.聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.1.25，带有蓝色滤色片；

5.照明系统：内置6V 20W卤素灯

6.双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°,带屈光度调节眼点高度可调节377.8-427.7mm

7.目镜:10X，带眼罩，F.N.20，固定在观察筒上

8.物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘

9.物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）

10.防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做防霉处理。

四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自验收之日起，质保期3年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起7个工作日。

（二）交货地点

重庆市长寿区中医院

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。

- 付款方式

- 设备安装调试完毕，采购人组织初次验收合格并出具验收报告后，通知中标人开具发票，中标人凭设备发票与采购人结算，支付95%合同款项；设备使用3年后，采购人组织对项目的最终验收并合格后，在收到中标人提供的尾款支付函后，向中标人支付合同金额的5%。

### 十一、联系方式

采购单位：重庆市长寿区中医院

联系人：杨梅

电话：023-40230821

地址：重庆市长寿区杏林路1号

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）供应商应于报价开始前完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

### 明细报价表

### 项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、特定资格条件证书或证明材料