自动体外除颤仪参数要求

| 序号 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AED主机 |  |  |
| 1 | 自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示； |  |
| 2 | 安全要求：符合GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009标准 |  |
| 3 | 环境要求：符合GB/T 14710-2009标准 |  |
| 4 | 适用于成人及儿科（年龄小于8岁或体重低于25千克）患者使用 | 提供注册证 |
| 5 | ★具备中文语音提示、LED指示灯可视性提示功能； |  |
| 6 | 具有便携提手，设计科学合理，携带方便； |  |
| 7 | ★两健即可完成操作，无盖子、盖板等，提高急救效率； |  |
| 8 | ★双相截顶指数波，最大输出能量≤200J，减少患者心肌损伤 | 提供说明书 |
| 9 | ★充电时间：从开始分析到最高能量除颤放电准备好时间≤7秒； | 提供检测报告 |
| 10 | ★患者阻抗测量范围：≥20-200Ω； |  |
| 11 | 除颤脉冲最大电压：≤1100V |  |
| 12 | ★非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%； |  |
| 13 | 具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定； |  |
| 14 | 具备醒目、简单明了的文字或图示操作指南，提高急救效率； |  |
| 15 | 预连接电极片，确保施救效率； |  |
| 16 | 具备至少400分钟ECG记录、30分钟现场录音记录，可存储ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数等，并可通过红外端口导出； |  |
| 17 | 具备LED指示灯，且LED指示灯亮起节奏与急救流程同步； |  |
| 18 | 防水防尘等级：≥IP55； | 提供检测报告 |
| 19 | ★AED主机无包装1.5m抗跌落，跌落后仍可正常工作； | 提供检测报告 |
| 20 | AED主机使用期限：10年 |  |
| 21 | 电池：待机时间：≥5年，最大能量除颤次数：≥250次； |  |
| 22 | ★整机重量：≤2kg（含电极片），方便运送，确保急救时效性； |  |
| 23 | ★储存温度：-40℃～70℃ | 提供检测报告 |
| 24 | ★工作温度：-20℃～55℃ | 提供检测报告 |
| 25 | ★-20℃工作时间：≥3小时； | 提供检测报告 |
| 26 | ★55℃工作时间：≥5小时； | 提供检测报告 |
| 27 | ★70℃高温存储时间：≥4小时； | 提供检测报告 |
| 28 | ★无USB、蓝牙等非必要接口，减少电量消耗及故障几率； |  |
| 29 | ★可存储1500条以上的急救事件记录 |  |
| 30 | ★可存储2000条以上的自检日志 |  |

AED配备壁挂式外箱：

机柜尺寸:45X35X15(CM)，柜表处理:室内静电喷粉，门锁形式无锁，磁铁自吸

报警功能:声光报警