询价采购文件

采购项目：肌电生物反馈仪等设备一批

采购单位：重庆市璧山区人民医院

采购日期：2024年 1月

- 采购项目基本情况

| 项目名称 | 数量 | 限价（元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肌电生物反馈仪 | 1台 | 40000 | 单位自筹 |
| 微量医用一氧化碳监测仪 | 1台 | 15000 |  |
| 肢体气压泵 | 3台 | 72000 |  |
| CPM治疗仪 | 1台 | 20000 |  |
| 中频治疗仪 | 2台 | 10000 |  |
| 合计（元） |  | 157000 |  |
| 供应商报价为人民币报价，应包含：货物及安装调试费、运输装卸费、辅助材料费、产品与信息系统接口连接费、验收检测费、安全施工费、场地清洁费、质保期内设备保养维护费、易损件费用、培训费、税费、保险费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |  |  |  |

二、供应商资格条件

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 肌电生物反馈仪、肢体气压泵、CPM治疗仪、中频治疗仪应提供生产厂家营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；

2.投标供应商应提供医疗器械经营许可证。

注：以上资质均提供复印件并加盖供应商鲜章。

三、技术参数（须全部满足）

（一）肌电生物反馈仪

1、共模抑制比：大于80dB；

2、系统噪声：≤1uV；

3、分辨率（测量灵敏度）：≤2uV；

4、通频带：120Hz～500Hz；

5、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择；

6、反馈阈值：1uV～99uV；

7、设备主要配置：主机、电源线、电疗输出线、理疗用电极、熔断器（保险丝）、技术使用说明书、注册证及注册登记表、生产许可证、营业执照、合格证、保修卡、配置清单、产品简易操作规范。

（二）微量医用一氧化碳监测仪

1、人体肺部一氧化碳，检测范围:0-50ppm；

2、报警误差±0.1ppm；

3、响应时间小于等于30S；

4、设备主要配置：主机1台、电源线1根、说明书保修卡1套。

（三）肢体气压泵

1、内置电池，满电状态下单次连续使用时长不低于7.5小时；

2、液晶触摸显示屏，4种专业DVT治疗模式；

3、标配一次性DVT分段式气囊和永久性分段式气囊；

4、设备压强可调；

5、实时压力监测系统；

6、过压保护功能；

7、设备主要配置：主机1台、充气导管2条、大腿气套2只、小腿气套2只、脚底气套2只、适配器1个。

（四）CPM治疗仪

1、膝关节活动范围：-5°-120°；

2、角度传感器精准控制；

3、具有力矩保护功能，安全可靠；

4、设备主要配置：主机1台。

（五）中频治疗仪

1、大屏幕显示；

2、双通道；

3、内存65种处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法；

4、9种治疗波形；

5、电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应55℃；

6、设备主要配置：主机1台。

四、商务要求（须全部满足）

（一）时间及地点要求

1.施工及交付期限：合同签订后5个工作日内完成安装及调试。

2.交货地点：重庆市璧山区人民医院指定地点。

（二）付款方式

分期付款：安装调试验收合格后支付合同金额的95%，验收合格5年后支付剩余5%。付款时，供应商需提供发票、验收记录、培训记录，未及时提供的采购人有权拒付。

（三）合同签订

成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订合同；若投标人非投标产品制造商，签订合同前须提交投标产品制造商工商营业执照复印件。

（四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将货物免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观等进行开箱验收，双方签字确认后才能进行安装、调试和免费培训及技术指导。

2.供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，生产日期应为1年以内的全新产品。如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作进行免费专业培训，使其能正常操作。

4.所有线路及设备正常使用并试运行1个月后，成交供应商的技术工程人员（如非本项目授权人员，须单独提供授权书）和采购人一起进行性能验收，设备技术指标验收合格形成验收记录，采购人签字确认后交付使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货及安装调试，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

6. 验收时产生争议，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，产生的验收费用由供应商承担。

（六）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供所投产品不低于5年的免费质保。质保期内维修，成交供应商免费提供所有设备原厂配件。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

2.售后服务

2.1质保期内服务要求

2.1.1电话咨询

成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，在30分钟内响应解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在30分钟内派专业技术人员到达现场进行维护，2小时内解决故障问题，确保产品正常工作。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行免费升级服务。

2.1.4质保期内，成交供应商免费维护工作的标准须达到：设备正常使用。设备维修时，应提供备用设备进行替代，保障患者的正常诊疗。售后服务方案中，成交供应商维修时使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

2.2质保期满服务要求

质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。

（七）履约保证金

无。

## 五、踏勘

供应商自行组织踏勘现场，现场踏勘应充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。供应商踏勘现场时若发生安全事故，后果自负。

六、采购人联系方式

采购人：重庆市璧山区人民医院

联系人：李老师

电  话：023-41562788

地  址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号

七、其他有关规定

1.凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采中心下载查看本项目采购文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容；

2.无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担；

3.本次采购过程中如果产生专家评审费将由成交供应商承担；

4.其他规定：中标后需20日内签订采购合同和购销廉政协议，成交供应商拒绝签订或履行采购合同，采购人将向采购平台管理部门书面投诉，同时纳入采购人黑名单进行管理。

5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

6.本项目不接受联合体参与投标。

7.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

8.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

9.违约责任：中标供应商未在约定期限完成交付验收，延迟交付每日支付千分之三的违约金，超过30日未能交付，采购人有权解除合同；验收不合格或使用中发现产品质量缺陷，采购人有权要求供应商整改，整改期限为10日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付千分之三的违约金，超过20日未能完成整改，采购人有权解除合同；因不能按期交付或整改期限届满导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的损失；所投产品须为正规合格产品，后期发现或鉴定为假冒伪劣产品供应商应承担拆除重建及墙面修补的所有费用。

八、评选方法

最低价评审法。在符合资格条件、招标参数和限价要求的投标供应商中，选择报价最低的成为成交供应商。

（一）比较与评价。按网上竞采文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

（二）推荐成交候选供应商名单。

推荐响应文件满足网上竞采文件全部实质性要求，报价按照由低到高的顺序排名前三的供应商为成交候选供应商，其中排名第一的供应商为第一成交候选供应商。若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）采购人竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，网上竞采小组应当将其作为无效响应处理。

（四）资格性和符合性审查的内容如下：

1.资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）特定资格条件 |  |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库〔2022〕3号)”执行。

2.符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求进行响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件“三、技术参数”和“四、商务要求”中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足采购文件规定。 |

九、废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.封面（附件一）

2.报价函（附件二）

3.报价明细表（附件三）

4.技术要求对照表（附件四）

5.商务要求对照表（附件五）

5.相关资质证明

5.1提供投标人有效工商营业执照（圈出符合本项目的经营范围和有效期）。

5.2基本资格条件承诺函（附件六）

5.3如果生产厂家是中小企业，应提供中小企业声明函（附件七）

5.4投标人法定代表人身份证明书（附件八）

5.5若投标人代表不是投标人法定代表人，须提供法定代表人授权委托书（附件九）。

5.6若投标人非所投产品制造商，合同签订前须提供所投产品制造商的产品销售及售后服务授权书。

5.7若投标人非所投产品制造商，须提供所投产品有效的检测报告并加盖供应商鲜章。

6.质保及售后服务承诺书（附件十）

8.中标承诺书（附件十一）

9.设备易损配件维修价格表（附件十二）

10. 本产品介绍及其他单位销售业绩的合同等

以上所有资料须加盖投标供应商公章，装订成册，其他与项目有关的资料按以上顺序装订。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在重庆市政府采购云平台•网上竞采的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

（三）无效响应情况

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

3.供应商的报价超过采购限价的；

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

6.供应商的技术参数和商务要求等不满足采购文件要求的；

7.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

附件一

致：重庆市璧山区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(（盖章）)：

联系人：

联系电话：

附件二

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年   月   日

附件三

报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  | / |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章；

供应商名称（公章）：

年   月   日

附件四

技术参数对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“技术参数”中的全部内容；此表可增减。

附件五

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同签订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市璧山区人民医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（ 评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年    月    日

附件七

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（    ）行业；制造商为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（    ）行业；制造商为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（供应商公章）

年    月    日

填写时应注意以下事项：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

附件八

法定代表人身份证明书

致：重庆市璧山区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________（投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件九

法定代表人授权委托书

致：重庆市璧山区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名、身份证代码和联系电话）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件十

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件十一

中标承诺书

重庆市璧山区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并赔偿采购人直接和间接损失，包括但不限于违约责任、诉讼费、律师费、重新采购的差价等。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件十二

设备易损配件维修更换价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 |  |  | 本栏可修改 |
| 原厂零配件 |  | 个 |  |  | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

（结束）