- （最低价法）

一、 询比采购内容

| ## 项目名称 | ## 采购预算 ## （万元） | ## 资金来源 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 铜梁区新增购买区农产品质量安全检测实验室设施设备 | ## 47.58 | ## 财政预算资金 |  |

## 二、询比资格条件

（一）基本资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.生产或经营本次招标采购货物并具备独立的法人资格；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具有实验仪器设备销售合同案例（提供至少一份近两年内农产品实验室的销售或安装实验室仪器设备、试剂、耗材的合同复印件）；

注：本项目不接受联合体投标。

- 采购内容及数量

- 投标单位所提供的产品，需与清单表中仪器参数及要求保持一致：

| 序号 | 仪器名称 | 仪器参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 1.新一代高精度、高分辨率电磁力传感器 2.动态温度补偿技术，四级抗震滤波， 3.称重结果稳定时间、反应速度可调，反应时间<3s 4.温度漂移：±3ppm/℃@20±2.5℃ 5.★内置砝码一键式校准，平开机后会对该天平进行一次全自动校准，时间每隔2小时，会自动对天平进行内部砝码校准； 6.铝合金底座结构，ABS上盖，稳固可靠； 7.五面高清玻璃，防干扰、防静电金属外壳 8.内置温度、时间、日期显示功能；日期、时间可调 9.LCD高清液晶显示，清晰直观，方便用户读取称重结果 10.前置水平泡调节,直观方便 11.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性 12.快捷的图标按键，使操作更简单、方便 13.多种称量单位：mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/PCS 14.功能：基础称量、计数称量，全量程去皮，填充称量、底部称量、百分比称量、动物称量、动态称量、密度称量、上下限检重功能（蜂鸣器报警）、过载与错误指示 15.★Quick Smart Connect技术可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序（需要厂家提供证明材料）； 16.★可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出；可自动换行、自动记录 17.★可选功能：蓝牙功能、WIFI功能、打印机、第二显示屏、检重报警灯、下挂钩称量装置、等附件 18.电源：110v-240v，50HZ/60HZ，DC5V2.5A 19.典型操作温度：20±2.5℃；极限操作温度：10-35℃ 20.预热时间：20-30分钟 21.最大量程：220g 22.重复性 ：±0.0002g 23.线性误差：±0.0002g 24.分度值：0.0001g 25.秤盘尺寸：不锈钢圆盘Φ90mm | 台 | 1 |
| 2 | 砝码 | 1mg-100g | 套 | 1 |
| 3 | 电子称 | 0.01g/3kg | 台 | 2 |
| 4 | 气相色谱仪 | 1仪器工作环境 1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ； 1.2温度：5-40 ºC； 1.3工作适度：相对湿度20-80%； 2. 系统性能指标 2.1保留时间重现性：<0.0008min； 2.2 峰面积重现性：<0.3% RSD； 3. 柱温箱 3.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃； 3.2 温度控制精度：0.1℃； 3.3 程序升温：32阶／33平台； 3.4最高升温速率：125℃／min； 3.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）； 3.6温度稳定性：0.01℃/1℃； 3.7 柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动自动点亮（提供证明图片）； 4. 电子压力控制器 4.1压力范围：0～1050kPa（150psi）； 4.2 全程压力范围内控制精度： 0.001psi； 4.3最大分流比：12500:1（需要提供软件设置证明资料）； 5. 分流不分流进样口 5.1进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块； 5.2 进样口维护无需搬动液体进样器即可完成（需提供证明图片）； 5.3 进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护； 5.4 最高使用温度：400℃； 6. 液体自动进样器 6.1 带有＞100位（2mL）自动进样器； 6.2 废液瓶体积≥40ml； 6.3 进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器； 6.4 在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样； 6.5 进样精度：RSD<0.3%； 6.6 交叉污染：<0.001%； 6.7 进样针体积范围：0.5μL-100μL； 6.8 最大进样体积：80μL，最小进样体积：0.005μL； 6.9 进样速度：快/慢/自定义（1-60,000.00 μL /min）； 6.10 前置放大镜，可方便的观测进样 ； 6.11 状态指示灯，状态指示灯会随不同的进样器状态自动切换不同颜色； 6.12 进样针照明灯，当打开进样器盖板照明灯亮度会自动增亮，方便进行进样针的更换（需提供证明图片）； 6.13 通讯与供电线缆二合一，提供更稳定的运行性能； *7. 检测器：检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器； 7.1火焰光度检测器（FPD）； 7.1.1 最高操作温度：基座：450 ℃；检测池：200℃；步进0.1 ℃； *7.1.2最低检测限：100 fg P/s和5 pg S/s（甲基对硫磷）； 7.1.3动态线性范围：10^4 (P)；>10^3 (S)； 7.1.4选择性：P/C=106:1；S/C =106:1； 7.2 电子捕获检测器（ECD） 7.2.1 放射源：370 MBq，等同于 10 mCi，63Ni 7.2.2MDL: <4.5 fg/s lindane 7.2.3 线性动态范围：10^4 7.2.4 最高温度：400℃，增量为 0.1℃ 8色谱工作站软件 8.1色谱工作站软件（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）适于主流操作系统环境，具有单独控制所有的液相、进样和检测器部分。可以实现数据采集，数据分析的同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。能进行定性分析和定量分析； 8.2具有内置数据库，方便电子数据的管理。 8.3原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel/PDF等） 9 配置要求： 9.1 气相色谱仪主机 1套 9.2 分流不分流进样口模块 1套 9.3 液体进样器 1套 9.4 FPD检测器 1套 9.5ECD检测器 1套 9.6测试标样 1套 9.7 安装工具包 1套 9.8 工作站软件 1套 9.9 气体过滤器基座1个 9.10 三合一气体过滤器1个 9.11耗材1套（包含隔垫50个、分流寸管5支、不分流寸管5支、寸管密封圈10个、石墨压环10个、色谱柱螺母5个，10 uL进样针2支，2 mL样品瓶100个） 9.12 色谱柱：低流失毛细管色谱柱1根； 9.13品牌电脑1台 9.14 品牌打印机1台 | 台 | 1 |
| 5 | 制样机 | 功率2200W，容量：6L | 台 | 2 |
| 6 | 在线电导率检测仪 | 仪器级别 0.5级 测量参数 电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、温度值 电导率 范围 0.000μS/cm～1000mS/cm 最小分辨率 0.001μS/cm，根据量程自动切换 电子单元引用误差 ±0.5% FS 电阻率 范围 5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm 最小分辨率 0.01Ω·cm，根据量程自动切换 电子单元引用误差 ±0.5% FS TDS 范围 0.000 mg/L～1000g/L 最小分辨率 0.001mg/L，根据量程自动切换 电子单元引用误差 ±0.5% FS 盐度 范围 (0.00～8.00)% 最小分辨率 0.01% 电子单元引用误差 ±0.1% 温度 范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0~275.0)℉ 最小分辨率 0.1 ℃/0.1℉ 电子单元示值误差 ±0.1 ℃ 电源 电源适配器(输入：AC(100~240)V ，输出：DC9V) 尺寸(mm)，重量(kg) 242×195×68，0.9 包装尺寸(mm)，毛重(kg) 370×305×330，2.5 | 台 | 1 |
| 7 | 涡旋混匀仪 | 1.操作模式：连续/点动操作 2.振荡方式：圆周 3.*轨道直径：6毫米 4.速度范围：0-3000转/分 5.速度显示：刻度 6.无刷电机和坚固的铁/铝铸件底座 7.低工作电压（12V），全面保护 8.*出色的混合能力，3秒内可将50ml容器全部混合 9.*完美的动平衡设计，可消除混音时的任何晃动 10.具有不同可互换配件，满足各种应用 11.电源通过 CE、cULus、CCC、SAA 和 FCC 认证 12.允许的环境温度：5-40℃ 13.允许相对湿度：80%rH： 14.防护等级符合 DIN EN 60529：IP21 15.电压：200-240 / 115 /100 VAC 16.功率：36w 17.频率：50/60Hz 18.尺寸（宽 x 高 x 深）：107x146x166mm 19.重量：3kg | 台 | 2 |
| 8 | 纯水机 | 一、技术参数 1、制水量: ≥10升/小时（水温25℃时） 2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：配15L具有ULUPURE液位传感控制系统水箱，防止系统漏水。 3、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷(提供证明文件)。电导率≤源水电导率×2%（约1—5μs/cm 补偿至25℃） 4、超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定(提供证明文件)。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25 二、功能特点及设备配置： 1、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 2、一机两用，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能 3 、ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 4.、具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 5、配备内置在线实时电阻率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；； 6、具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。标配囊式滤芯 7、整机采用ABS注塑机箱，防腐不生锈，一体化设计 8、具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。 9、 具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。 10、具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。 （带★设备装置需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章） | 台 | 1 |
| 9 | 均质机 | 高速分散器可用于医学、生物工程、细胞、食品工业、化妆品制造业等多种实验室。对动植物组织均能达到匀浆和混和作用。在不同的速度下，能破碎不同的细胞膜。用于不相溶的两液相之间的高效分散，乳化、萃取。经过高速分散后，可以使样品处理时间大大缩短。从而提高工作效率。在最低速度时，可当作搅拌器使用。 性能特点 实时显示样品温度，方便对温度敏感样品的监控保护； 参数设置可自动记忆，快速调取，方便查看更改； 可以任意调节刀具与台面距离，方便更好地接触样品； 速度2800-28000 rpm，无级变速，支持在线调速。 仪器参数 电压: 220V 功率: 360W 调速范围: 2800-28000转/分 容量: 3ml-2000ml 定时范围: 1-9.9min任意可调 环境温度: -10℃-40℃ 刀具尺寸: 标配：Φ18mm处理量50-1000ml 选配：Φ10mm处理量3-200ml; Φ14mm处理量50-500ml; Φ25mm 处理量 100-2000ml 显示方式: 液晶显示 外形尺寸: 330×235×522mm 净重: 8Kg | 台 | 1 |
| 10 | 冷冻冰柜 | 卧式冰柜 598 外部尺寸 1460*700*850 内部尺寸 1330*510*640 双温内部尺寸 冷冻¦冷藏630*500*650 机舱尺寸 500*280*250 包装尺寸 1530*740*900 包装材质 纸箱泡沫 净重（KG） 55 毛重(KG) 60 容量 430L 正常配比压机 L50CU 功率（W） 190 功率（W） 风机（W） 35 门子（个） 2 篮子（个） 1 外采用材料 PCM预涂板 内采用材料 压花钢 产品颜色选择 白 压缩机数量 1 温度范围 -28-10 制冷方式 直冷 制冷剂 R290 | 台 | 1 |
| 11 | 冷藏展示柜 | 卧式冰柜 298 外部尺寸 985*560*850 内部尺寸 850*390*640 机舱尺寸 390*250*230 包装尺寸 1020*600*900 包装材质 纸箱泡沫 净重（KG） 37 毛重(KG) 40 容量 210L 正常配比压机 140 功率（W） 140 功率（W） 风机（W） 35 门子（个） 1 篮子（个） 1 外采用材料 PCM预涂板 内采用材料 压花钢 产品颜色选择 白 压缩机数量 1 温度范围 温度范围 -28-10 制冷方式 直冷 制冷剂 600a | 台 | 2 |
| 12 | 冷冻冰箱 | 总容量(L)：272，冷冻室(L)：94，冷藏室(L)：178,制冷方式：风冷，能效等级：2级 | 台 | 2 |
| 13 | 离心机 | 1.免维护变频电机，液晶触摸屏操作 2.电子安全门锁，独立电机控制 3.转头自动识别 ，防止超速 4.弹性转头固定方式，转头更换方便快捷 ★5.40级升降速可调，1000组常用程序可储存调用 ★6.三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态，不平衡灵敏度4档可调 7.故障自动诊断，自动记录 8.可进行5段速度、时间阶梯离心，曲线显示 ★9.可储存1000条使用记录并可USB导出 10.密码锁定功能，可对主机设置密码锁定，防止误操作 11.钢制机身，前面板采用工程塑料注塑成型，安全美观 13.RCF可直接设定及显示，无雾RPM/RCF换算 14.运行中可改变转速，离心力，时间，升/降速等参数 15.最高转速：≧16500 r/min 16.最大离心力：≧24700 ×g 17.最大容量：6×100ml 18.转速精度：±10 r/min 19..定时范围：1S~99H59 min59s 20.噪 声：≤60dB（A） 21.配置：主机一台，角转子24*1.5/2.2ml | 台 | 1 |
| 14 | 氮吹仪 | 处理样品数 24个独立控制 加热方式 圆形水浴加热 试管使用范围 10~29mm 样品盘升降高度 0--150mm 样品盘旋转空间 360°C 控温精度 ±1℃ 控温范围 室温---100℃ 温控方式 4位数显/PID调节/超温报警 定时时间 0~99h59min 气体流量 可控 0-15L/min 氮气消耗量 330ml/min/样品 功率 1000W 重量 9KG | 台 | 1 |
| 15 | 移液枪 | 20-200μL、0.1-1mL、1-5mL、1-10mL（各2支） | 支 | 8 |
| 16 | 温度计 | 数显带探头 | 台 | 5 |
| 17 | 温湿度计 | 温度：-10℃～50℃ 湿度：10％RH～99％RH | 台 | 15 |
| 说明：设备价格包含设备原价、包装费、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、管理费、利润、税金及合同约定的其他全部费用。 |  |  |  |  |

- 四、服务期

- 自本合同签订之日起30天。

- 五、付款方式

- 项目设备移交、安装并调试完成验收后一次性付款。

## 六、联系方式

采购人：重庆市铜梁区农产品质量安全检测中心

联系人：杜老师

电  话：18166360209

地  址：重庆市铜梁区种子公司龙门街68号

- 七、其它有关规定

- （一）凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

## （二）供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

## （三）无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 八、评选方法

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

注：（供应商出现报价相同的情况，由采购方根据双方资质、特定资格条件等择优选择）

九、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、本项目不收取任何履约保证金。

十、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求

- 报价

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月

- 二、服务方案

服务方案（格式自定）

### 三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）