货物网上竞采文件

项目名称：武隆区公安局采购酒精呼气测试仪

采购单位：武隆区公安局

二〇二四年四月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（万元）** | **资金来源** | **备注** |
| **武隆区公安局采购酒精呼气测试仪** | **5.52** | **财政预算**  **资金** | **6台** |

### 

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、采购需求参数

1、传感器：采用电化学燃料电池酒精传感器，膜片直径尺寸≥19mm。

2、系统：主机采用安卓7.0系统或以上。

3、屏幕：屏幕尺寸应≥5寸，触摸显示屏分辨率应≥1280\*720。

4、测试模式：具有主动测试、被动测试两种功能模式。

5、操作简单：可一键进入测试模式，按键全密封式、无空隙防水设计。

6、开机自检功能：酒检仪具有开机自检功能，并有文字提示、3色指示灯。

7、全程监控：吹气时有进度条图形提示，同时全程监控被测人吹气的流量变化过程，吹气失败时有声音、文字提示。

8、排气方式：排气口不对着操作员和被测人员的方向，确保执法环境安全、卫生 。

9、密码保护功能：系统必须输入用户名和密码并确认成功后才能进入，可提高设备的安全性。

10、自动屏蔽功能：当设备在吹气采样过程和测试分析过程中，设备自动屏蔽各按键输入功能，不允许非正常采样和强行重新启动。

11、检测精度：当量程0.070≤C﹤0.100时，误差为0至-0.005 mg/L；当量程0.100≤C﹤0.400时，误差为0至-0.017 mg/L；当量程0.400≤C﹤1.000时，误差为0至-3.5%；当量程1.000≤C﹤1.500时，误差为0至-6.5%；当量程2.000﹤C﹤2.500时，误差为0至-0.332mg/L；。（以公安部检测报告为准）

12、重复性：当量程0.070≤C﹤0.100时，重复性为0至0.002 mg/L；当量程0.100≤C﹤0.400时，重复性为0至0.003 mg/L；当量程0.400≤C﹤1.000时，重复性为0至1.0%；当量程1.000≤C﹤1.500时，重复性为0至0.95%；当量程2.000﹤C﹤2.500时，重复性为0至0.050mg/L；。（以公安部检测报告为准）

13、漂移：酒检仪在4h内，零点漂移量应≤0.010mg/L，短期漂移：酒检仪在4h内，0.400mg/L的测量点的短期漂移量应≤0.001mg/L，长期漂移：酒检仪在60天内，0.400mg/L的测量点的长期漂移量应≤0.010mg/L。（以公安部检测报告为准）

14、快速清零：酒检仪具有自动复零功能，设备快速清零时间（前一次测试结果为大于100mg/100ml BAC时）不大于5秒。

15、快速分析：酒检仪测试分析时间（测试结果大于100mg/100ml BAC时）不大于5秒。

16、呼气连续性和最小气量符合国标GB/T 21254-2017要求：酒检仪在气体采样时呼出气体的持续时间应大于3s；若呼气过程出现中断，酒检仪应发出报警信号；呼气流速小于0.10L/s时，应视为呼气中断。

17、电池：内置电池容量≥4500mAh，支持快速充电，待机时间≥10天，使用时间≥5天。

18、拍照功能：摄像头像素应≥800万。

19、测试后可拍摄不少于3张图像与测量数据进行对应,并自动传送至后台，保证执法证据的有序管理。

20、定位：可通过GPS、AGPS进行定位并可在后台实时查看警员当前位置，且可在测量信息录入时自动填入当前测量的地址信息。

21、具有蓝牙、3G/4G（VPN）、GPRS无线传输功能：酒检仪可以将本机存储测试数据（含快速排查酒检仪测试数据）通过3G/4G（VPN）、GPRS等无线方式可传输酒精测试仪管理系统，并对传输成功、未成功数据分别进行标记，可传输至酒精测试仪管理系统平台。

22、具有断点续传功能：酒检仪针对前期已完成部分数据上传，设备突遇无信号、信号弱、电池电量耗尽、设备故障等情况时，剩余未上传数据可在信号稳定时自动上传。

23、信息编辑：主动测试并完成吹气后，酒检仪自动将检测数据发送至联网式酒精测试仪管理系统数据库，本机仅可对未填写完整的信息再编辑一次并覆盖上传。

24、信息输入：可键盘输入、触屏输入，并可切换多种输入法，功能按键具备中文标识，方便民警戴手套时使用。

25、语音功能：对每个步骤的操作可进行语音播报。

26、可内置TF加密卡，直接传输至公安内网的功能。

27、 身份证识别：主动测试并完成吹气后，在信息编辑界面可通过摄像头扫描自动识别身份证信息、行驶证证信息，并自动填入对应位置。

28、车牌识别：主动测试并完成吹气后，在信息编辑界面可通过摄像头扫描自动识别车牌信息，并自动填入对应位置。

29、吹管：符合国标要求及相关卫生标准，具有完全防倒吸、单向吹气功能。

30、采用分体式打印机，打印机自带液晶显示屏，须具有开机自检、电池电量显示、缺纸状态、待机状态等信息提示功能和具有LED提示及蜂鸣器报警功能，采用针式打印，结果可永久保存。（以样机现场演示证明为准）。

31、每台呼气式酒精检测仪提供100根配套一次性吹管、2卷配套打印纸。

32、存储：可存储测试记录≥100000条数据，可随时进行查询、打印等功能。

33、键盘：使用全数字实体按键。

34、产品通过按GB/T21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》国家标准执行检测并获得以下证书：《中华人民共和国计量器具型式批准证书》；《公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告》。

35、产品检定到期，具备锁定测试功能。

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于1年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，提供7X24电话咨询，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

（六）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的商品或服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、公告时间

### 公告起止时间：2024-04-25 至 2024-04-28

### 竞价开始时间：2024-04-29 9:00至2024-04-29 13:00

### 每轮：2 个小时

报价轮次：2 轮，若某个轮次无任何供应商参与报价，则系统判定竞价轮空，提前结束竞价活动

### 六、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 7 个工作日。

（二）交货地点

重庆市武隆区公安局

### 七、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 八、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 九、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4. 上传《中华人民共和国计量器具型式批准证书》《公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告》的加盖鲜章的复印件，原件备查。

5.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 十、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。**（**采购人应明确供应商出现报价相同的情况，按送货时间较早的确定中选供应商**）**

### 十一、付款方式

由采购人与成交供应商在合同中约定

### 十二、联系方式

采购单位：武隆区公安局

联系人： 郭老师 陈老师

电话：77824553 77700402

地址：重庆市武隆区凤山街道南滨路1号

### 十三、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 

### 明细报价表

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件**

---------------------------------------------------------------------

（结束）