货物网上竞采文件

采购项目名称：丰都县疾病预防控制中心纯水设备采购

采购人：丰都县疾病预防控制中心

二〇二四年九月

目   录

一、竞采服务内容	1

二、竞采资格条件	1

三、项目服务要求	1

四、项目商务要求	5

五、报价方式	6

六、联系方式	6

七、其它有关规定	7

八、评选方法	7

九、成交原则	7

十、无效报价情形	8

十一、签订采购合同	8

十二、废标条款	8

十三、其他	9

十四、政府采购购销合同（格式）	10

十五、供应商编制响应文件要求	17

- 一、竞采服务内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰都县疾病预防控制中心纯水设备采购 | 130000.00 | 县级财政资金 | 1 |

- 二、竞采资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

(一)基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照复印件加盖投标人公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《基本资格条件承诺函》详见格式）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《基本资格条件承诺函》详见格式）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《基本资格条件承诺函》详见格式）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《基本资格条件承诺函》详见格式）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

- 项目服务要求

- 项目概况

本项目为丰都县疾病预防控制中心为微生物实验室生物柜采购。成交人须在重庆市政府采购网货物超市为采购人进行供货。

采购标的内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 预计数量 | 单价限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水 | 台 | 1 | 130000.00 | 130000.00 |  |

技术要求：

1.工作条件

1.1 环境温度：5-35℃

1.2 相对湿度：20%-80%

1.3 电源：AC220V ± 10%, 50HZ

1.4 特殊要求：配置增压设备

2.主要用途：

2.1玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制

2.2微生物培养基配制，水栽法用水

2.3毒理学研究，环保实验分析

2.4为各种仪器供水和其他各种实验用水

3技术规格

3.1该系统以城市自来水为进水，连续生产纯水和超纯水

3.2纯水产水水质

3.2.1离子截留率 96-99%

3.2.2有机物截流率 > 99%

3.2.3细菌和颗粒 > 99%

*3.2.4 流速：≥ 8L/h

3.2.5纯水电阻池常数：0.26cm－1

3.3超纯水产水水质：

3.3.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （带温度补偿）

*3.3.2 总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb（进水小于30ppb）

*3.3.3 内毒素＜0.001EU／ml

*3.3.4 RNA酶＜0.01ng/ml

3.3.5 细菌＜0.1cfu／ml，

3.3.6 微生物: <1cfu/ml

3.3.7 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

*3.3.8 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数低至0.01cm-1，温度灵敏度高达0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到PTB及中国计量院，需附原厂校验证书。

3.3.9流速：＞ 0.5L/min

3.3.10超纯水可根据需要定量取水

*3.3.11 取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求，超纯水：双酚A < 0.005 ppb；邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb；邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb；壬基苯酚 < 0.1 ppb

3.3.12 *可根据实验选择配置LC-PAK质谱专用终端精制器，连续生产TOC < 3ppb 的超纯水，需提供原厂质量证书。

3.4系统外配体积≥60L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能。

3.5超纯水带185/254双波长紫外灯。

3.6彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。

*3.7 特殊的RO膜设计，无需酸碱清洗，集成式核级纯化柱设计，包含反渗透膜和离子交换树脂：维护更简单：几分钟即可完成耗材更换。

3.8系统符合UL标准，CE指令，ISO9001和ISO14001标准。

3.9两段集成式纯化柱。

4.基本配置:

主机系统                          1 套

纯化柱                            1 套

60升高纯PE水箱                  1个

0.22 μm终端过滤器               1 个

超纯化滤柱                        1 套

水箱空气过滤器                    1个

自来水预处理组件                  1套

5.技术服务和培训：

在仪器抵达最终用户所在地的   3  天内（以卖方收到买方通知时间开始计算），卖方须免费派遣技术人员抵达最终用户所在地完成仪器的安装调试。

对每台仪器不少于  1  名最终用户仪器使用人员在安装现场或国内进行不少于 1天的免费培训至熟练操作仪器。

在设备安装调试结束后，按照招标文件及合同要求对所提供设备验收。设备验收合格后，买方代表应在验收单上签字，标志着质量保证期开始。

质量保证期为自合同所列货物安装验收合格，用户签字之日起12个月（特殊部件要求12个月以上）在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

在   成渝  有固定的维修点和  1  名以上的专职维修工程师，提供详细的地址及联系电话。

维修人员需在接到故障报告后  2  小时内做出响应，电话做出维修方案决定，如果2小时内无法通过电话解决问题， 24  小时内到达用户现场（法定节假日除外）。

在中国大陆境内必须有  1 个固定的备品备件仓库，提供详细的地址及电话。

注：* 表示为重要的必须满足指标

（四）货物质保及售后要求

1.产品质量保证期

（1）供应商应明确承诺：其投报所有货物及其附属部件质量保证期不得低于12个月，从产品验收合格之日算起。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

2.货物质量必须符合或优于所属国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和各项指标（包括环保参数）要求，交货验收时须提供产品出产合格证以及省级或以上产品质检部门出具的质量检测报告。

3.成交人须提供全新的货物（含零部件、配件、扣件等），表面无划伤、无碰撞痕迹、且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

4.成交人确保到场货物质量合格，提供出厂合格证。包装到位，货物无磨损、无掉漆、无污染；在运输过程中严格按照运输要求，上下货物时小心轻放、防潮防湿，未交付使用前由成交人妥善保管。

5.采购人有权委托质量检测部门到成交人生产场地监督、检查（对原材料及成品进行抽检，检测费用由成交人承担）、跟踪货物质量和生产进度，并有权根据实际情况要求成交人限时整改，若成交人不按采购人要求积极整改的，采购人有权解除合同，并要求成交人赔偿相应损失并承担相关法律责任。若提供货物出现质量问题，成交人应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交人负担。

6.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

7.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（五）其他要求

1.供应商必须严格按照相关要求投报与之要求相符或高于的产品，若不能满足要求，则视为无效报价。

2.供应商所投设备规格、型号等性能指标符合国家及本竞采文件提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

3.在签订采购合同时，成交人应向采购人提供产品生产厂家盖章的原厂供货证明材料及售后服务函,否则取消其成交人资格。

4.产品应在重庆市政府采购网货物超市平台按照本项目成交单价为采购人进行供货。

- 项目商务要求

（一）服务时间、地点及验收方式

1.服务时间：成交供应商应在采购合同签订后根据采购人需求情况，按采购人要求分批次交货。

2.服务地点：丰都县疾病预防控制中心

3.交货时间：接到采购人通知，5个工作日完成送货上门。

4.验收方式

采购人自行组织验收

（二）报价要求

1、各投标单位根据现有资料、现场踏勘情况并结合实际经验合理预测投资估算及其组成，投标报价包括完成本项目招标文件内的所有工作内容，包含但不限于对应的工作人员工资（包含附加工作费用、额外工作费用）、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，投标人的管理费、风险费用（包括不限于国家政策变化、人工工资的变化浮动等）、安全施工费、办公费用、规费、利润、税金以及招标文件中约定的投标人应承担的责任义务所发生的所有费用。供应商根据项目情况、自身情况和市场行情自行报价。

2、本次报价须为人民币报价且不得高于单价限价，否则为无效投标。

（三）付款方式

在成交供应商验收合格后，手续完善的情况下，向采购人提供税务部门开具的发票后一次性予以支付。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他

1.供应商必须在竞采文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 报价方式

（一）线上报价本项目采取限时报价方式

1.线上报价时间：2024年9月10日09：00时至2024年9月10日11：00止（报价时长共计2小时，请各供应商注意把握时间）。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购云平台网上竞采中心进行网上报价，报价时需上传盖章后的电子文档一份，未在规定时间内报价并上传电子文档的供应商为无效投标。注：供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

注：供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本竞采文件中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

- 联系方式

（一）采购人：丰都县疾病预防控制中心

联系人：谭老师

电  话：023-70620120

- 其它有关规定

1.凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起（2024年9月5日）至报名截止时间（2024年9月10日09:00）之前，在重庆市政府采购云平台·网上竞采中心下载查看本项目需求文件以及变更公告等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.竞采文件发售

（1）竞采文件发售期：同报名期限

（2）竞采文件售价：/

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物竞采中同时参与竞采。

5.同一合同包的货物，制造商参与竞采的，不得再委托代理商参与竞采。

6.本项目的竞采文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台网上竞采公告时间内，https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/线上提供，一律不接受网下补遗。

7.供应商如对采购项目有疑问，必须以书面形式在响应文件竞采截止时间前向丰都县疾病预防控制中心采购科要求澄清，采购科可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件要求。

8.无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

- 评选方法

本项目采用线上评审--最低评标价法进行评标。项目服务内容及要求，有一条及以上不能满足竞采文件要求的，竞采供应商将失去成为成交候选人的资格；项目商务要求中有一条及以上不能满足竞采文件要求的竞采供应商将失去成为成交候选人的资格。

- 成交原则

1.在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则按照优惠条件最大及由设备使用科室讨论确定供应商。

2.若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，由采购小组根据情况决定重新采购或由第二候选人递补。

- 无效报价情形

1.资质审查不合格的；

2.供应商超出营业范围竞采的；

3.竞采文件未按要求提交的；

4.响应文件与竞采文件实质性要求有严重背离的；

5.没有按照竞采文书要求由竞采供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

6.报价超过最高限价的；

7.竞采文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

8.未完全响应本竞采文件技术方案及商务条款的；

9.竞采文件出现多个投报方案或报价的；

10.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物竞采中同时参与竞采的；

11.同一合同包的货物，制造商参与竞采，再委托代理商参与竞采的，制造商和代理商的竞采均无效；

12.竞采文件附有采购人不能接受的条件。

- 签订采购合同

1、供应商在公示期满5个工作日内与采购单位签订《项目购销合同》，合同内容应与《采购文件》的内容和要求一致，合同违约责任等其他未明确事项，由供需双方在合同中协商约定。公示期满5个工作日内未签订合同者视为自动放弃（特殊情况或不可抗拒情况除外）。由竞采小组根据情况决定重新采购或由第二候选人递补。

2、本次购销合同服务期限为一年，合同到期后由采购方根据供应商的配送能力、产品质量、廉政情况等进行评价。评价合格后方可进行续签购销合同，续签合同不得超过三年。

- 废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

1.符合专业条件的供应商或者对竞采文书作实质响应的供应商不足3家的（如属于第二次竞采的除外）；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 十四、政府采购购销合同（格式）

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：                                 计价单位：____________

乙方（供方）：_______________________         计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 竞采项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

- 十五、供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。服务期：    ； 货物质保期：

2.我方按竞采文件要求提交的响应文件为：通过重庆市政府采购云平台网上竞采中心上传签字盖章完整响应文件1份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月  日

（二）报价明细表

项目名称：

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

备注：按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的作无效报价处理。

二、商务响应差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”要求中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写，根据报价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

三、技术条款差异表

（一）服务响应差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目服务要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写，根据报价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致       （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（二）其他资格文件

按照采购文件要求提供扫描件并加盖公章

五、其他应提供的资料

（一）其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

六、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名及身份证代码）电话         是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理            （项目名称）项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字）                                 （签字或盖章）

（附：授权人及被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理               （项目名称）项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字）：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日