- 重庆市政府采购云平台

- 网上询价采购文件

- （低价评分法）

项目名称：CT球管更换和维修服务

采 购 人：石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心

编制时间：2025年3月3日

一、项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - CT球管更换和维修服务 | - 250000.00 | - 不接受联合体报投标。 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税的良好纪录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.所提供产品如属于三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

2.投标人的营业执照经营范围需有涉及医疗设备或器械的维修或技术服务的内容。

## 三、项目技术规格、数量及质量要求

技术规格、数量及质量要求的描述（提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准）：

（一）GE16排CT球管

- 1.阳极热容量：≥2.0MHU（2000KHU）

- 2.管套热容量≥3.4 MHU

3.阳极角度≥7.0°

4.焦点尺寸0.7mm *0.6mm

5.焦点最大功率：≥24kW

6.球管最大额定电压：≥140 kV

- 7.球管最大设计电压≥190KV

- 8.焦点最大功率可持续时间要求≥28.5S

- 9.最小阳极转速≤8000RPM

- 10.阳极最大散热率≥500KHU/MIN

- 11.必须提供一分钟阳极平均散热率，需要≥325KHU/MIN

- 12.阳极靶面直径≥135mm

- 13.球管需与整机注册匹配

- （二）CT维修服务

- 更换原厂高压电缆、高压油箱和高压滤波器。

- （三）配件安装

- 1.供应商可使用全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key 才能解决的设备调试和维修故障，并且承诺不侵犯任何第三方的专利权或其他知识产权。

- 2.供应商需至少有1名全职的、CT原厂认证当年合格的工程师，需提供证明。

注：投标人所提供的响应文件参数需满足或优于以上相关参数要求。

- 四、交货期、交货地点及验收方式

- （一）交货期：成交人应在采购合同签订后10个工作日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心

（三）验收方式

1.本项目由采购人自行组织履约验收。

2.具体验收步骤：

2.1货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。

2.2成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.3成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

2.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

2.4产品在安装调试并试运行达到诊断要求后，才能作为最终验收。

2.5成交人提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.6采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.7产品包装材料归采购人所有。

- 五、报价要求

本次报价为人民币报价，为项目包干价。报价包含但不限于以下费用：质保期内提供每年不少于一次的维保服务费用、项目所有设计费、设备材料购置费、运输费、货物现场保管保护费、安装现场用水电费、税费、保险费、安装及调试、人员培训、后期维护保修以及实施时与相关单位的配合发生费用等交付使用前的一切费用。安装过程无违法、违章行为，电器产品的安装符合安全规范。因成交竞标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 六、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

自安装验收合格之日起，配件质保期1年，球管质保期曝光次数10万秒次，质保期间损坏，需免费提供相同型号产品进行更换。

（二）产品质量标准

1.中标人向采购人提供的全部设备件，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使设备包装达到适应远距离运输、防潮、防湿、防锈、防雨、防碰撞、防粗暴装卸等要求，确保设备安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失及其他由此产生的费用均由中标人承担，且更换同款全新产品。每件包装箱内应附一份详细装箱单、完备的技术资料（包括但不限于：完整的使用手册、完整的维修手册、完整的保养手册等资料）、产品说明书和质量合格证等文档。

2.质量标准：

①所投产品的质量标准需符合原厂商的质量标准。

②所投产品的技术指标应符合适用的国家有关标准。

③中标人保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合采购人和招标文件要求。

④中标人所提供的设备，必须符合国家有关规范和环保要求及采购人的技术要求，并提供设备的合格证书。

3.因工艺的复杂性、缺陷的复杂性或者交付数量巨大或其他采购人认为正当的理由，使得采购人无法在设备调试完成后查验出设备的质量瑕疵，那么，只要采购人在设备安装验收后使用中发现中标人提供的设备或其零部件与前述标准、规范及招标文件中的要求不符，采购人仍有权以质量不合格为由要求中标人承担相应质量责任。中标人应于接到采购人通知后60日内负责采用符合合同规定标准的设备或零部件进行更换，相关费用由中标人承担。并赔偿采购人因此遭受的所有损失以及相应延长设备或零部件的质保期，中标人接到通知后超过60日仍然不能提供符合合同规定标准的设备或零部件进行更换的，采购人有权退回质量不合格的设备，中标人赔偿质量不合格设备货款金额的 2 倍作为赔偿金，同时采购人也有权单方解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

4.因设备的质量问题而发生争议，由国家认可的质量检测机构进行质量鉴定。设备符合国家相关质量要求和合同规定的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合国家相关质量要求和合同规定的，鉴定费用由中标人承担。

（三）售后服务内容

1.中标人负责免费提供软、硬件的安装、调试、软件升级和技术支持服务。在质保期内，产品出现故障，中标人在收到故障信息后1小时内响应，并在24小时内到达现场并给出解决方案，在48小时内解决完毕。中标人未履行上述保修责任，采购人可自行组织维修，费用由中标人承担，采购人可在剩余应付中标人的款项中扣除，若剩余应付中标人的款项不足以扣除的，采购人有权要求中标人支付超出部分的费用。

2.中标人负责免费对采购人的技术人员进行现场技术培训。培训时间不低于3个工作日。中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按供需双方协商安排。

3.在质保内出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。若采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务

七、付款方式

（一）履约保证金

1.履约保证金的收取：采购合同签订时成交供应商向采购人缴纳成交金额3%的履约保证金（以银行转账的形式）。

履约保证金缴纳账户信息：

户名：石柱土家族自治县基层医疗卫生服务中心下路街道社区卫生服务中心

账号：4501010120010020 029000003

开户行：重庆农村商业银行

在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“履约保证金 ”

2.履约保证金的退还

履约保证金无息退还时间：合同约定事项履行完毕后7个工作日内退还履约保证金（不计息）。

- 付款步骤

- 经采购人验收合格且收到成交人向采购人开具的发票，10个工作日内支付货款的100%。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：订购、设计、定制开发的信息化建设项目等知识产权的，知识产权归采购人所有）

- 九、违约责任

（一）本项目通过采购人进行验收，如验收不合格，采购人将视中标方违约，履约保证金不予退还。

（二）中标方中途拒绝为采购人供货，没收其履约保证金，并向采购人偿付拒绝供货部分货款20%的违约金。

（三）中标方逾期交货的，每逾期一天，向采购人支付应交设备的对应货款万分之三的违约金，其累计总额不超过逾期应交设备对应货款的20% 。逾期超过10 天，采购人有权解除本合同，没收其履约保证金，并要求中标人承担由此而产生的实际损失。

（四）违约方应承担守约方包括但不限于违约责任、诉讼费、鉴定费、评估费、律师代理费、差旅费等相关费用。

十、附件、图纸及包装要求

附件、图纸及包装要求：所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

- 十一、其他商务要求内容

（一）供应商须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容须达到本篇及谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）所提供产品需与我院现有CT完全匹配。

（四）本次评选方法为低价中标法。

（五）供应商应按要求提交响应文件，提交的资料需真实有效，并加盖公章。

十二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的，参数要求无法满足的；

（二）供应商的最后报价超过采购限价的；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（六）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

十三、其他

投标供应商应在网上竞价结束后3个工作日内将投标文件纸质件寄到石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心。

地址：重庆市石柱土家族自治县下路街道三元路 1号；

收件人：马女士；

联系电话：18883684087。

十四、响应文件格式要求

项目名称：

（正/副本）

投

标

文

件

投标人名称：

投标人地址：

投标日期：

- 一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

- 1.愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本____份，副本____份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6.我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 制造商 | 质保期 | 数量 | 单价报价 ### （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、服务方案

服务方案（格式自定）

- 三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）基本资格条件承诺函

- 四、其他应提供的资料

- 其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证号码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                        投标人法定代表人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

七、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：               法定代表人或授权代表人：

（投标人公章）            （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《采购文件》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日