询 价 文 件

项目名称：     康复设备1批

采购人：石柱土家族自治县人民医院

二〇二四年十月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单台最高限价 （万元） | 最高限价 （万元） | 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力循环治疗仪 | 2 | 台 | 0.90 | 1.80 | 合同签订后5工作日内 |  |
| 2 | PT训练床 | 4 | 张 | 0.25 | 1.00 |  |  |
| 3 | 微波治疗仪 | 4 | 台 | 3.50 | 14.00 |  |  |
| 4 | 特定电磁波治疗器 | 10 | 台 | 0.05 | 0.50 |  |  |
| 5 | 脉冲针灸治疗仪 | 20 | 台 | 0.05 | 1.00 |  |  |
| 6 | 振动排痰机 | 1 | 台 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 电磁场治疗仪 | 1 | 台 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 8 | 便携式生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 9 | 多功能恒温蜡疗机 | 2 | 台 | 8.60 | 17.20 |  |  |
|  | 合计： | 45 |  |  | 48.40 |  |  |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商为产品制造商,具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、医疗器械生产备案凭证等或者《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒产品卫生评价报告备案凭证》等相关资格证明材料；

2.供应商为产品经销商的，具有《医疗器械经营企业许可证》同时提供医疗设备制造商的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》及其准予经销、承诺售后质保和终身维保服务等证明材料。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内。

三、采购项目技术要求

空气波压力循环治疗仪

1、★轻巧便携，机器重量≤7Kg。

2、≥5英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷。

3、★配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位。

4、★≥6种气压治疗模式，可自由选择，满足医院不同患者需求。

5、时间范围：1~99min连续可调。

6、压力范围： 5-25Kpa或38-188mmHg范围内连续可调。

7、工作噪声：治疗仪正常工作时噪声≤60 dB。

8、配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配，肢体套筒均为医用级TPU材料。

9、★设备配置有实时压力监测、过压保护和断电保护等功能，保障患者使用安全。

PT训练床

1、最大静态承重≥200kg。

2、采用优质碳素钢床体，床体结构牢固稳定。

3、采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，床面软硬适中。

4、外形尺寸（L*W*H）：≥1900mm*1240mm*450mm。

微波治疗仪

1、输入功率：≤1000VA

2、★输出功率：0～180W连续可调。

3、工作时间：0～30分钟连续可调节。

4、工作频率： 2450±50MHz。

5、连续工作时间：≥10000小时。

6、微波泄漏：≤0.2mW/cm2。

7、工作模式：连续模式、脉冲模式。

8、具有≥2种治疗头：至少包含圆形治疗头，矩形治疗头。

9、★穿透性≥12.5cm。

10、★传输线是带有通针的同轴线。

11、★具有磁控管发生器偏心输出装置。

特定电磁波治疗器

1、立式移动式设计，支臂多角度灵活调节，治疗头360°旋转。

2、波长范围：2μm-25μm。

3、治疗头直径：20cm±10%。

4、治疗板直径：≤170mm

5、升降范围：电源盒在立杆上0-50cm调节。

6、定时方式：机械定时。

7、定时范围：0-60min。

8、设备重量：≤12kg。

脉冲针灸治疗仪

1、便携式六通道设计。

2、脉冲重复频率1 Hz～100Hz 连续可调。

3、脉冲宽度：0.5ms±0.15ms。

4、连续波在250Ω负载上：输出脉冲幅度10V±20%，最大输出电流有效值≤10 m A。

5、输出≥五种波形选择：至少包含连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波。

6、具有定时功能，定时范围0～60min可调。

7、具有定时治疗音乐提示功能。

8、具有开机输出安全保护、输出开路、短路保护功能

振动排痰机

1、便携式设计，彩色触摸屏操作，具有≥2个治疗通道。

2、搭配≥2种治疗头，至少包含手持治疗头、躯干治疗头，且可组合使用。

3、强度调节：10Hz～60Hz，单次递增或递减≤5Hz。

4、★振动加速度：≤80m/S²。

5、传导距离：软组织/肌肉组织：60～90cm；骨骼组织：90～120cm。

6、★治疗头的振幅值≤2mm。

7、★振动模式≥3种，至少包含：标准模式、摆动模式、上下模式。

8、★具有三维振动功能，可以从三个治疗方向同时振动。

9、定时范围：5min～60min，单次递增或递减≤5min，各通道可单独设置治疗时间。

电磁场治疗仪

1、★具有≥两路中频电疗（8个电极）和两路脉冲磁疗联合治疗。

2、台式移动设计，彩色液晶触摸屏显示，一键飞梭旋钮调节。

3、中频电疗输出强度：0-140mA可调，脉冲宽度范围： 50μs～200μs。

4、★中频电疗具有≥四种固定治疗模式，可对骨折各期针对性治疗。

5、电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示。

6、★具有电脉冲延迟技术，具备过电流保护功能。

7、★磁疗具有≥四种治疗模式，其中需满足有金属内固定患者使用模式。

8、带有万向磁疗耦合器：可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗；。

9、治疗时间0~99min可调。

10、标配九芯磁疗头2个、九芯磁疗转接线2条、四芯电疗输出线2条

便携式生物刺激反馈仪

1、★便携式设计，≥10.1寸触摸液晶显示，具有触摸屏操控以及物理旋钮两种调节方式。

2、治疗通道≥4通道，并可进行肌力肌张力采集和评估。

3、每个通道具有神经肌肉电刺激功能、肌电触发电刺激功能、表面肌电评估功能。

4、具有引动电刺激功能,刺激波形为双相平衡波。

5、★采样位数≥16位。

6、电刺激强度：0mA～100mA可调，步进0.5mA调节。

7、刺激频率：采用变频电刺激，频率范围 0.5-1000Hz。

8、★脉冲宽度：10-1000μs，上升下降时间：0-20S，通频带：20Hz-550Hz 。

9、内置放大器：测量范围：10-3000μV、最高分辨率＜0.2μV、输入噪声＜1μV。

10、★具有≥2种供电方式，至少包含交流电源供电、电池单独供电（工作≥8小时）两种。

11、处方功能：内置成人处方模式、儿童处方模式，每种模式具备常用处方和功能性刺激处方模块，可按照身体部位以及运动性功能障碍选择治疗处方。

12、具有多媒体生物反馈训练功能，内置肌力增强训练、肌肉放松训练、肌力维持训练、肌力协同训练、肌力精准性训练方案，

13、能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。

14、能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。

多功能恒温蜡疗机

1、全自动：多功能自动开关机、熔蜡、过滤、一键放蜡和制饼。

2、显示：高清液晶触摸屏，仪器工作状态全程实时显示。

3、★智能一键：一键假期设置、工作模式、出厂设置恢复、消毒功能；一键制饼数量和厚度选择、一键预约制饼、立即制饼，一键急融急冷、一键恒温、一键开门及一键照明等人性化设计。

4、功率：熔蜡箱≥1200W、恒温箱≥1600W。

5、★容积：熔蜡箱≥90升、恒温箱≥220升。

6、蜡盘数量：≥20盘。

7、工作模式：≥3种全自动模式；至少包含：预约制饼，立即制饼，急融急冷制饼。

8、制饼模式至少包含：立即制饼、预约制饼或恒温箱制饼、手动制饼。

9、智能控制：24H智能循环控制，时间、温度等参数设置一次完成，记忆保存，无需重复设置。

10、自动智能：至少包含：蜡饼厚度精准控制、制饼时间动态调整、管道智能防堵设计、自动语音播报功能。

11、消毒方式：高温及紫外线消毒结合有效对重复使用石蜡内外部消毒。

12、放蜡管路：一盘对应一个独立出蜡管路系统，出蜡量可一键设置，且实时监控管道温度防堵塞。

13、急融急冷：为临床特别设计，将用过冷却的蜡块放入箱托盘内，可直接急熔化后自动冷却制饼。

14、蜡饼数量：≥5区单独控制，智能一键三盘或四盘或全选。

15、★同批次制作蜡饼厚度：≥5种厚度可设置。

16、蜡饼质量：风道双循环系统设计，温差不超过±0.5℃，内部无夹心无蜡液包裹。

17、具备权限设置功能，防止非操作人员随意使用操作。

18、对重复使用的石蜡可进行水洗分离，消毒、沉淀、多级过滤。

19、具有停断电再来电时自动记忆识别恢复，确保临床蜡饼正常使用。

注：供应商所投所有产品须为今年生产的全新产品。

四、商务要求

（一）交货时间、地点

1.交货时间：自合同签订之日起5个工作日内。

2.交货地点：石柱土家族自治县人民医院。

（二）付款方式

设备验收合格正常使用3个月后付合同总价的95%，剩余合同总价的5%在质保期满后若无重大质量、廉政问题、其他遗留问题15日内一次性付清。

（三）合同签订

成交供应商应当在中标公告发布结束之日起30日内，按照询价响应文件及有效承诺文件约定事项与采购人签订书面合同。

（四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（五）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：其投报所有货物质量保证期≥伍年，从设备验收合格之日算起。

1.2供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求：

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内响应，确保设备正常运转率≥95%；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

C维护保养

供应商在质保期内必须按设备使用说明书进行保养，如使用说明书无明确年保养次数，则每年必须提供不低于2次保养，保养资料送设备管理部门存档。

d其他服务要求

(a)质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

(b)同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

(c)发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

(d)符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且采购人满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

(e)换货产品合计价格若超过合同总价的1%时，超过1%的部分在退还供应商履约保证金时从中扣减，作为对采购人的赔偿，如供应商未缴履约保证金，由供应商以现金或其他方式赔偿。

(f)换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

(g)因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

2.2质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后24小时作出响应。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人至少3人次的免费操作培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

八、联系方式

采购人：石柱土家族自治县人民医院

联系人：谭  臻       联系电话：023-73315101

地址：重庆市石柱县万安街道都督大道29号

九、询价有关说明

1.凡有意参加询比采购的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网https://www.ccgp-chongqing.gov.cn下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比采购实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

4.询价采购投标截止时间：即日起至2024年10月11日11：00。逾期不予受理。

十、成交原则

（一）在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。价格相同且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

十一、其他事项

（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

（四）如供应商违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究供应商法律责任。

十二、响应文件构成及要求

（一）经济部分

1.报价函

2.分项报价明细表

（二）资格条件及其他

1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商公章

2.组织机构代码证复印件加盖供应商公章

3.法定代表人身份证明书（格式）

4.法定代表人授权委托书（格式）

5.      年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告或财务状况表的，可提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件加盖供应商公章。【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

6.书面声明（格式）

7.税务登记证（副本）复印件和2024年10月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。依法免税的供应商，应提供相应证明文件。】

8.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章【须提供：2024年10月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。】

9.特定资格条件证明文件（如果有）

（三）商务部分

1.商务条款差异表

2.售后服务承诺

（四）技术部分

1.技术条款差异表

（五）其他与项目有关的资料（加盖供应商公章）

1、业绩证明（提供所投产品中标通知书或合同复印件2份）

2、所投产品宣传图片或宣传彩页

响应文件编制要求

（一）经济部分

1.报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：       元整；人民币小写：      元。承诺签订采购合同后  个工作日内向采购方提供全部合格产品，并安装、调试完毕。

2.我方现提交的响应文件为：电子版壹份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

2.分项报价明细表

分项报价明细表

询价项目名称：                                     单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                         法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

①请供应商完整填写本表；

②该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）资格条件及其他

1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商公章

2.组织机构代码证复印件加盖供应商公章

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件并加盖供应商公章为准。

3.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：石柱土家族自治县人民医院：

（法定代表人姓名） 在（供应商名称） 任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：石柱土家族自治县人民医院：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                   （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

5.   年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告或财务状况表的，可提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。

注：【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

6.书面声明（格式）

项目名称：

致：石柱土家族自治县人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

7.税务登记证（副本）复印件并加盖供应商公章和2024年10月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。依法免税的供应商，应提供相应证明文件。】

8.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章

【须提供：2024年10月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。】

9.特定资格条件证明文件（如果有）

（三）商务部分

1.商务响应偏离表

商务响应偏离表（格式）

| 序号 | 项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                                （签字或盖章）

年     月     日

注：①本表必须按照“询价项目商务需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指供应商响应情况优于询价文件要求）或负偏离（指供应商响应情况不满足询价文件要求）及原因，完全符合的填写“无差异”。②本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

2.其它优惠承诺（格式自定）

（四）技术部分

1.技术条款差异表

技术条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 项目技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

①本表必须按照“询价项目技术需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指供应商响应情况优于询价文件要求）或负偏离（指供应商响应情况不满足询价文件要求）及原因，完全符合的填写“无差异”。

②供应商应按询价文件的要求（如有）提供相关技术支撑材料并附在本表后面。（格式自定）

③本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

（五）其他与项目有关的资料