询 价 文 件

项目名称：牙科治疗椅 、显微根管仪

采购人：石柱土家族自治县人民医院

二〇二四年十二月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 二、响应供应商资格要求 序号 | 货物名称 | 数量 | 单 价（万元） | 最高限价 （万元） | 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科治疗椅 | 1 | 6.2 | 14.7 | 合同签订后5工作日内 |  |
| 2 | 显微根管仪 | 1 | 8.5 |  |  |  |

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商为产品制造商,具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、医疗器械生产备案凭证等或者《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒产品卫生评价报告备案凭证》等相关资格证明材料；

2.供应商为产品经销商的，具有《医疗器械经营企业许可证》同时提供医疗设备制造商的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》或经营备案证、承诺售后质保等证明材料。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内。

三、采购项目技术要求

牙科治疗椅

1、工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

2、口腔灯与治疗机同品牌， LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3150k

3、牙科椅

★3.1牙椅整体采用金属材质一体铸造成型，滑槽式传动结构，三点受力，坚固稳定，运行平顺；座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高≥780mm，最低≤415mm；

3.2 坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉；靠背免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁；

3.3人造合成高级皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果。参照ASTM G21-15符合测定合成高分子材料对真菌的抗性的标准，抗真菌等级（防霉等级）为0（需提供投标产品生产厂家提供的证明抗菌及抗真菌效果的第三方检测报告）；

3.4配置座椅左右高分子塑胶扶手，右扶手可上下翻转135°，方便病患上下牙科椅；

3.5 头枕长度可在0-150mm间调节；头枕角度采用非旋钮按压式调节，可单手调节，医生调节方便；

3.6防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置；

★3.7牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

4.8牙科椅具备紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能；

★3.9牙椅下行壳配置安全开关，牙椅下行遇到障碍物自动停止运动，避免事故发生。

4、消毒系统

4.1数字化自动水路消毒： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消功能、紧急退出、水源检测功能、防器械遗漏和防误操作智能管控功能(需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于图纸或图片说明)；

4.2参照《生活饮用水标准检验方法微生物指标》，消毒后手机管、三用枪管出水检测菌落数量≤100FU/mL，达到《生活饮用水卫生标准》（需提供投标产品生产厂家提供的证明消毒后手机管、三用枪管达到合格标准的第三方检测报告）；

4.3手机管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗。

5、医生治疗台单元

5.1配置具有铸铝底盘的下挂式器械台，双层式结构；可独立旋转金属器械托盘面积＞400mm*330mm；

5.2水、气调节旋钮可拆卸进行高温高压消毒；水、气调节旋钮位于工具盘侧方，方便医生在可视范围内轻松调节；

5.3主控内置≥3.2寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述，并具备≥12个记忆椅位；

★5.4内置洁牙模块：牙椅主控屏幕须能显示洁牙机GPE三种模式（龈上、龈下、根管）和十挡震动频率，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

★5.5内置电动马达模块：牙椅主控屏幕须能显示电动马达正反转、精准转速，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

5.6拨杆式一键水电气开关，一键控制整机水、电、气的通断（需要提供实物图片作为佐证材料）；

5.7手机防回吸系统，可以防止手机回吸引起的管道内部感染。

6、侧箱单元

★6.1箱体可向外旋转45度

6.2侧箱内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀，

6.3侧箱外壳耐酒精消毒，耐UV老化，参照ISO 4892-3:2016, Cycle 1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3（需提供投标产品生产厂家提供的证明侧箱外壳材料耐酒精测试、耐UV老化测试的第三方检测报告）；

6.4侧箱双边侧门可完全打开，方便设备进行检修，侧箱门固定采用磁铁吸附，无需工具就可以快速拆卸和安装（需要提供实物图片作为佐证材料）；

★6.5可旋转≥325°的可拆卸陶瓷痰盂缸，痰盂下水口使用防臭隔污设计；痰盂配有消毒挂架，并具有2个三用枪插孔和4个手机管插孔（需要提供实物图片作为佐证材料）；

6.6强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器过滤精度、有效过滤面积及过滤体积数据的第三方检测报告）；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器材料耐酸碱测试的第三方检测报告）；

6.7配置容量＞1L的消毒液专用水瓶，内置于侧箱内，添加时开盖即可，无需拆装水瓶；配置纯净水系统，纯净水瓶容量＞1.2L；

6.8有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间；

★6.9排污管道均采用内走式连接于牙椅主体，不裸漏于表面，可防止管道与地面摩擦污染和清洁不便的问题,并且提升了牙椅整体视觉美观；

6.10采用优质水气管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀（需提供投标产品生产厂家提供的证明水气管耐高水压测试、耐酸碱化学试剂测试的第三方检测报告）。

7、助手位单元

7.1 配置≥10功能按键的助手控制面板，可水平旋转＞300度；助手器械挂架可进行水平＞200度旋转，挂架可各自进行垂直＞270度的旋转；

7.2≥3个关节助手杆，从箱体上方伸出，三个关节都可进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作；

7.3强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成，耐高温，耐酸碱腐蚀（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸手柄材料耐高温老化测试、耐酸碱测试的第三方检测报告）；

7.4热水三用枪1支。

8、地箱

8.1内置封闭电源：防潮、防尘、防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压；

★8.2.防污染的下水排污连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；

8.3外置气排水装置，可通过地箱开关一键排空空气过滤器内的积水。

9、配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰，复位，有无水等功能。

10、配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音轮。

三、配置清单

1.双模式感应LED冷光灯 1套

2.一体铸造金属椅架 1套

3.铸铝下挂式医生工作台 1套

4.智能控制系统 1套

5.轻触式按键控制面板 1套

6.高低速手机管线 1套

7.洁牙机手机管线 1套

8.全自动智能消毒系统 1套

9.可旋转度侧箱 1套

10.内置热水系统 1套

11.三用枪 2套

12.纯净水系统 1套

13.消毒水系统 1套

14.可拆卸陶瓷痰盂缸 1套

15.消毒器械挂架 1套

16.自动定量给水系统 1套

17.助手控制面板 1套

18.强弱吸系统 1 套

19.液晶显示屏 1套

20.多功能脚踏 1套

21.医师椅1套

22.颈枕11个

23.腰枕11个

显微根管仪

1、双通道LED合光照明系统，亮度连续线性可调；色温≥5500K，显色指数CRI≥90，使用寿命≥60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭光源，下拉至工作位自动开启光源，方便临床医生操作。

2、★光斑大小四档快速可调，同时集成橙色和绿色滤片光斑。

3、★落地式支架，显微镜立柱高度1700mm±10mm，支架臂伸展范围≥1500mm。小横臂长度≥1000mm，旋转角度：±150º，小横臂内配置下限位装置，使镜身不会低于最低限位，增加临床的安全系数；大横臂长度≥500mm，旋转角度：±350º。

4、显微镜具备多层镀膜增透，复消色差光学设计。

5、0°~190°变角双目镜筒，瞳距快速可调，瞳距覆盖范围≥55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm，调节旋钮带消毒罩。

6、高眼点广角目镜，屈光补偿调节范围不小于±7D。

7、★5档光学变倍，F=250mm条件下,放大倍数至少覆盖3倍-19倍。

8、集成式变焦物镜，有效调焦行程≥290mm，焦距覆盖范围≥F=190mm-480mm带防溅保护罩。左右手柄前端集成调焦旋钮一对，可用拇指单指快速便捷操作，并配有消毒罩。

9、显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

10、★同轴旋转挂臂，镜身围绕旋转轴旋转时，光学中心与挂臂旋转轴一致，不同体位，视野范围不变，可以使临床医生体位更加舒适。

11、★配有90°光学延长结构，增大镜身前后倾摆角度，让双目镜筒始终保持理想的人体工学位置前倾角度达45°，后倾达100°满足不同工作角度观察。

12、★钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平不变，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。

13、★配有4K影像模块，4K影像模块集成90°光学延长器，4K显示器具有超高清影像输出；快速拍照/录像，动/静态影像可直接存储于U盘中； 快速拍照/录像，动/静态影像可直接存储于卡中，影像采集按钮集成于手柄处。

14、应集成于镜头部位的旋钮有：变倍旋钮2个、变焦旋钮2个、光斑调节旋钮1个、光源亮度调节旋钮1个，操作轻松方便。

15、一体式手柄2个，给拇指变焦、食指拍照或录像、调光提供舒适操作。

16、★24寸4K高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口，方便医患沟通和四手操作助手观察。

注：供应商所投所有产品须为今年生产的全新产品。

四、商务要求

（一）交货时间、地点

1.交货时间：自合同签订之日起5个工作日内。

2.交货地点：石柱土家族自治县人民医院。

（二）付款方式

设备验收合格正常使用3个月后付合同总价的95%，剩余合同总价的5%在质保期满后若无重大质量、廉政问题、其他遗留问题15日内一次性付清。

（三）合同签订

成交供应商应当在中标公告发布结束之日起30日内，按照询价响应文件及有效承诺文件约定事项与采购人签订书面合同。

（四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（五）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：其投报所有货物质量保证期≥伍年，从设备验收合格之日算起。

1.2供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求：

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内响应，确保设备正常运转率≥95%；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

C维护保养

供应商在质保期内必须按设备使用说明书进行保养，如使用说明书无明确年保养次数，则每年必须提供不低于2次保养，保养资料送设备管理部门存档。

d其他服务要求

(a)质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

(b)同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

(c)发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

(d)符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且采购人满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

(e)换货产品合计价格若超过合同总价的1%时，超过1%的部分在退还供应商履约保证金时从中扣减，作为对采购人的赔偿，如供应商未缴履约保证金，由供应商以现金或其他方式赔偿。

(f)换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

(g)因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

2.2质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后24小时作出响应。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人至少3人次的免费操作培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

八、联系方式

采购人：石柱土家族自治县人民医院

联系人：谭  臻       联系电话：023-73315101

地址：重庆市石柱县万安街道都督大道29号

九、询价有关说明

1.凡有意参加询比采购的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网https://www.ccgp-chongqing.gov.cn下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比采购实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

4.询价采购投标截止时间：即日起至2024年12月31日11：00。逾期不予受理。

十、成交原则

（一）在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。价格相同且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

十一、其他事项

（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

（四）如供应商违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究供应商法律责任。

十二、响应文件构成及要求

（一）经济部分

1.报价函

2.分项报价明细表

（二）资格条件及其他

1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商公章

2.组织机构代码证复印件加盖供应商公章

3.法定代表人身份证明书（格式）

4.法定代表人授权委托书（格式）

5.      年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告或财务状况表的，可提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件加盖供应商公章。【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

6.书面声明（格式）

7.税务登记证（副本）复印件和2024年12月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。依法免税的供应商，应提供相应证明文件。】

8.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章【须提供：2024年12月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。】

9.特定资格条件证明文件（如果有）

（三）商务部分

1.商务条款差异表

2.售后服务承诺

（四）技术部分

1.技术条款差异表

（五）其他与项目有关的资料（加盖供应商公章）

1、业绩证明（提供所投产品中标通知书或合同复印件2份）

2、所投产品宣传图片或宣传彩页

响应文件编制要求

（一）经济部分

1.报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：       元整；人民币小写：      元。承诺签订采购合同后  个工作日内向采购方提供全部合格产品，并安装、调试完毕。

2.我方现提交的响应文件为：电子版壹份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

2.分项报价明细表

分项报价明细表

询价项目名称：                                     单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                         法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

①请供应商完整填写本表；

②该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）资格条件及其他

1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商公章

2.组织机构代码证复印件加盖供应商公章

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件并加盖供应商公章为准。

3.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：石柱土家族自治县人民医院：

（法定代表人姓名） 在（供应商名称） 任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：石柱土家族自治县人民医院：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                   （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

5.2024年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告或财务状况表的，可提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。

注：【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

6.书面声明（格式）

项目名称：

致：石柱土家族自治县人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

7.税务登记证（副本）复印件并加盖供应商公章和2024年12月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。依法免税的供应商，应提供相应证明文件。】

8.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章

【须提供：2024年12月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。】

9.特定资格条件证明文件（如果有）

（三）商务部分

1.商务响应偏离表

商务响应偏离表（格式）

| 序号 | 项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                                （签字或盖章）

年     月     日

注：①本表必须按照“询价项目技术需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指供应商响应情况优于询价文件要求），完全符合的填写“无差异”。出现负偏离不满足询价文件要求视为无效响应。

②本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应

2.其它优惠承诺（格式自定）

（四）技术部分

1.技术条款差异表

技术条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 项目技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

①本表必须按照“询价项目技术需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指供应商响应情况优于询价文件要求），完全符合的填写“无差异”。出现负偏离不满足询价文件要求视为无效响应。

②本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应

五、其他应提供的资料（如果有）