超声波清洗机 （大）

| 1 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 清洗舱 |  |
| 1.2 | 容积 | ≥90L |
| 1.3 | 材质 | 不低于2.0mm厚304不锈钢板材 |
| 3 | 密封门 |  |
| 2.1 | 开门方式 | 手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手 |
| 2.2 | 密封方式 | 硅橡胶胶条压紧密封 |
| 3 | 管路系统 |  |
| 3.1 | ★灌流系统 | 灌流口≥8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接 |
| 3.2 | 多级水位控制 | 自动模式下有高低两种水位选择，可根据清洗量选择合适的水位；手动模式下可以控制水位 |
| 3.3 | 加热方式： | 循环加热，溶液内部温差＜1℃ |
| 3.4 | 自动进酶 | 设备可根据进水量的液位自动加注相应量的酶液 |
| 3.5 | 精密器械筐 | 配备单独的精密器械承载篮筐 |
| 4 | 超声系统 |  |
| 14.1 | 变频电源 | 40/80/100KHZ，变频功能，功率可调 |
| 5 | 控制系统 |  |
| 5.1 | 多程序选择 | 设备设有轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗等程序，一键操作，方便快捷 |
| 5.2 | 控制方式 | 触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；独立的电源控制模块。 |
| 5.3 | 界面显示 | 液晶显示屏；具有报警信息显示和存储功能。 |
| 5.4 | 温度指示器 | 数字式温度控制。 |
| 5.5 | 安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 |
| 6 | 整体参数 |  |
| 6.1 | 运行时间 | 依据设定时间而定 |
| 6.2 | 外形尺寸 | 因场地限制，外形尺寸须≤810*650*850mm（宽深高） |
| 6.3 | 清洗温度 | 40℃（推荐温度）30℃～80℃可调 |
| 6.4 | 加热方式： | 电加热 ≥ 9.0kw |
| 6.5 | 超声频率 | 三频：40/80/100KHZ |
| 6.6 | 超声功率 | ≥2000w |
| 6.7 | 使用寿命 | ≥8年 |

医用煮沸消毒器

| 1 | 用途 | 用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸设备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 功能要求 | 不低于93°热水消毒，上油消毒 |
| 3 | 性能及运行参数 |  |
| 3.1 | 运行时间 | 40min左右 |
| 3.2 | 最大装载量 | 可装载1个器械篮框。篮筐可随门自动升降。 |
| 3.3 | 消毒温度 | 80℃～93℃可调 |
| 3.4 | 加热方式： | 采用循环电加热方式，功率达到9kw，温度均匀性在±1℃以内。 |
| 3.5 | 耗水量 | 60L |
| 3.6 | 清洗舱 |  |
| 3.7 | 容积 | ≥79.5L |
| 3.8 | 材质 | 采用≥2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型。 |
| 3.9 | 密封门 |  |
| 4 | 开门方式 | 手动开门 |
| 4.1 | 管路系统 |  |
| 4.2 | 快速管路设计 | U型排水管路 |
| 5 | 配件 |  |
| 5.1 | 核心配件 | 进水电磁阀、计量泵均为知名品牌； |
| 5.2 | 计量泵： | 1个 （加上油液泵 1个） |
| 6 | 控制系统 |  |
| 6.1 | 控制方式 | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |
| 6.2 | 界面显示 | 不低于128*64点阵液晶显示屏；具有报警信息显示功能。 |
| 6.3 | 温度指示器 | 数字式温度控制方式。 |
| 6.4 | 安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源 |

超声波清洗机（小）

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 超声频率（KHz） | 28/40 |
| 超声功率（W） | 600（约） |
| 超声定时方式 | 数码 |
| 超声定时时间（分） | 1-99 |
| 内槽尺寸（长*宽*高）mm | 500*300*200（±5mm） |
| 外形尺寸（长*宽*高）mm | 530*330*350（±5mm） |
| 容量（L） | 30（约） |
| 加热功率（W） | 500（约） |
| 温度控制（℃） | 室温-80 |
| 排水 | 有 |
| 盖子 | 有 |
| 电源 | 单相 AC 220V 50Hz |

医用图像打印机

成像介质通过医用干式成像(直接热敏)技术，能够在胶片上生成高质量的灰度图像。

主要功能：①320/508DPI ②双槽在线③触摸屏设计④支持乳腺片打印⑤支持四种规格胶片打印。

进片方式:搓片式

外形尺寸:740mm*566mm*445mm(长、宽、高，不含底座)（±2mm）

本款两片盒打印机可以使用四种不同规格胶片，(14“x17"11"x14" 10“x12"8”x10")。

涡旋混匀仪

计时范围         0sec~99m59sec/∞

转速范围         0~2800rpm

调速方式         无极调速

振荡方式         圆周

周转直径         3mm

运行方式         点动/连续运转

电机类型         罩极电机

输入功率         60W（约）

电压             AC220V/50-60Hz

熔断器           250V  3A  Ф5×20

外形尺寸(mm)     197x135x156mm（±2mm）

重量             ≦3.5kg

标配             单管涡旋头、海绵托盘、四种海绵模块

适合短时间(点动)或长时间连续工作。最大转速2800rpm，无级调速。有多种振动头适配器可供选择（可用于Eppendorf管等）。

配置

名称           规格                         备注

单管涡旋头    单管专用                      标配

海绵托盘      海绵固定托盘                  标配

海绵模块A    29mm x 4孔                    标配

海绵模块B    15mm x 8孔                    标配

海绵模块C    10mm x 24孔                   标配

海绵模块D    8mm x 37孔                    标配

磁力搅拌器

实时转速值显示、倒计时显示。平台采用纳米陶瓷工艺。

转速范围：200~1600rpm

时间设置：1min~99h59min/∞

搅拌子最大尺寸：50mm

最大搅拌量(H2O)：3L

平台尺寸：142x142mm（±2mm）

输入功率：15W（约）

电压：AC220V/50-60HZ

外形尺寸(mm)： 293x186x92mm（±3mm）

重量：≦2.5kg

生物刺激反馈仪

- 主机≥4 个电刺激通道、≥4个肌电采集通道、1个压力反馈通道。

- ★肌电采集测量范围：2μV～2500μV

- ★分辨率：≤1μV

- 通频带：不窄于20Hz～520Hz

- 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。

- 低频刺激频率：1Hz-500Hz范围内均可调，调节步长≤1Hz。

- 输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调，调节步长≤10us调节。

- 电刺激基础输出波形≥4种，包括三角波、方波、正弦波、指数三角波。

- ★压力模块测量范围不低于0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。

- 使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均设置各自的独立旋钮控制。

- 具备盆腹动力评估功能，包含≥6种评估功能，包括盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估等。

- 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

- ★输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出超过15种刺激波形。

- ★标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气。

- ★盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。

- 盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。

- 具有离心电刺激模式。

- 具有抗阻模式，治疗过程中可实时调整阴道内电极的大小。

- 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并可与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。

- 具备数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

- 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。

- 可与同品牌超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。

- 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。

- 具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。