血透机参数

- 品牌要求(所投产品必须满足品牌型号要求）

- 费森尤斯4008S  贝朗710300T   威高DBB-EXA

- 一、	国产设备

•	国产血液透析机。

•	耗材（包括血路管）、原液配方全开放。

2.	显示与操作

•	配≥12英寸彩色液晶显示屏，触摸屏操作。

•	全中文操作界面，数字化显示主要参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸盐电导度、透析液温度、流量、血流量、超滤量等。

•	具备报警、治疗及故障自我解释功能。

- 二、透析液与温控

1.	流量与温度控制

•	流量范围：0~800ml/min，步长1ml可调。

•	温度范围：33℃~40℃，具备实时监测与超温保护装置。

2.	电导度监测

•	总电导度范围：12.5~16.0ms/cm，精度±0.1ms/cm。

•	支持反馈式电导度监测与配比机制，可分别监测B液电导度和总电导度。

3.	节能模式

•	待机模式下，透析液流量可自动降至0ml/min以节省透析液。

4.	透析液过滤与配制

•	配备超纯透析液过滤器及支架组件，每支过滤器可使用140人次或850小时。

•	支持碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统。

- 三、压力与流量监测

1.	压力监测范围与精度

•	动脉压范围：-300～+400mmHg，精度±10mmHg。

•	静脉压范围：-300～+400mmHg，精度±10mmHg。

•	跨膜压范围：-100～+600mmHg，精度±10mmHg。

2.	血泵与肝素泵

•	血泵流速：15～600ml/min，步长10ml可调，精度±10%。

•	肝素泵：0~10ml/h，支持停止时间设置及容量累计功能，单次最大追加剂量5ml，支持20ml注射器。

3.	空气与漏血检测

•	空气检测：超声波检测，检测精度≤0.0005ml。

•	漏血检测：光学检测，漏血量<0.5ml/min。

- 四、超滤控制与曲线治疗

1.	超滤功能

•	容量式平衡腔超滤控制（≤30ml），支持膜位移探测。

•	超滤率：0~4.0L/h，精度±1%。

2.	曲线治疗

•	支持个性化治疗曲线：

•	超滤曲线：预存≥10种内置曲线和≥20种自定义曲线。

•	钠离子曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线和温度曲线。

3.	快速补液功能

•	支持透析过程中的快速补液功能，自动累计总补液量，用于干体重计算。

4.需加装干粉支架。

- 五、充分性监测与数据存储

1.	充分性监测

•	标配充分性监测装置，监测尿素清除率（Kt/V）等指标，为临床提供数据支持。

2.	数据存储与管理

•	自动保存≥15次治疗记录。

•	支持数据输出接口（RS232C或RS422），可与中央数据管理系统连接。

- 六、清洗与消毒

1.	多模式清洗消毒

•	支持化学清洗、热消毒（温度≥90℃）、脱钙清洗等多种模式，支持自动程序运行。

•	热化学消毒液使用量每次≤100ml。

2.	自检与维护

•	具备数字化自检功能，自检不可跳过，支持维修菜单及故障诊断。

- 七、电源与后备电池

1.	电源要求

•	220V±10%，50Hz，抗电磁干扰。

•	机器停电时自动保存治疗参数与累计值。

2.	后备电池

•	原装内置电池，断电后可运行≥15分钟，保持压力监测、漏血和气泡检测正常工作。

- 八、商务与附加要求

1.	质保与售后

•	整机质保5年，10年内保证配件供应，设备故障时提供备用设备。（提供承诺函）

•	售后团队：至少1名本地常驻售后人员，提供技术支持与保障。

•软硬件均需连接到医院血透系统网络，中标商承担接口费用。

2.	交付与培训

•	合同签订后20天内完成供货、安装与调试。

•	原厂工程师负责培训，确保医护人员熟练使用设备。