一．产品名称：TDP

单    价：450 数量 12

招标参数：

- 电源电压：220V 频率：50Hz。

2、安全类型；Ⅰ类。

3、功耗：250W（每个照射头）。

4、运行方式；连续工作。

5、定时控制范围：0-60min（机械定时） 。

6、工作环境温度：5-40℃。

7、工作环境湿度：≤80％。

8、电磁波谱：2-25μm。

9、支臂伸缩范围： 立式：≥500mm。

10、俯仰角：立式：≥90°。

11、转角：立式360°。

12、治疗板寿命：≥1000小时。

13、治疗板直径：≥200mm。

二．产品名称：电子血压计

单    价：500 数量1

招标参数：

1. 测量方法：脉搏波法，双气囊双传感器设计

2. 测量范围： 压力（0～280）mmHg［(0～36)kPa］

3. 脉率数： 40 次/分～180 次/分

4. 测量准确度： 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内

5. 脉率数：±5%以内

6. 屏幕显示：彩屏显示

7. 存储容量：可存储两个用户，100 组测量数据

8. 信息传输方式：USB 传输

9. 人性化设计：自动计算平均血压，语音播报

10.电 源：支持锂电池充电功能更节约环保（DC3.7V）

11.使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

12.运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

13.运行大气压力： 80kPa～106kPa

14.运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa

15.外形尺寸：148mm（长）×102.5mm（宽）×79mm（高）

16.电击保护：内部电源设备、BF 型应用部分

17.主机重量：约 359g

18.袖带适用周长范围：15cm～42cm

三．产品名称：气垫床

单    价：500   数量 2

招标参数：

1、基本参数：

2、气泵型号：交替泵

3、频率：50Hz±1Hz

4、电源电压：AC220V±22V

5、功率：≤12VA

6、出气气压：≥14kPa

7、出气流量：≥5L/min

8、噪音：≤45dB

9、基本尺寸(毫米)型式：条纹式22管

长：2000±50宽：900±50高：≥60

注：以上尺寸为防褥疮垫充气膨胀后的尺寸(不包括延长部分)。

10、安全类型：II类标记

11、防电击程度：BF型应用部分

12、进液防护程度：IPX0

13、运行方式：连续运行

14、保险丝等级：F1.0 AL 250V， Φ3.6x11

15、应能承受135kg/m的承载力而不出现脱胶、撕裂和爆破。

四．产品名称：推拿床

单    价：1000 数量 2

招标参数：

- 参考外形尺寸：≈1900*700*650mm

2. 不锈钢材质。

3.床头配有呼吸孔，方便患者俯卧位治疗。

4.床下配有储物隔板，便于收纳杂物。

5.床体静态承重：≥175kg。

五．产品名称：紫外线消毒车

单    价：450 数量 2

招标参数：

1、型式；移动式

2、输入功率(VA)：≤150VA

3、紫外线灯管数量(支)：2

4、灯臂长(mm)：915±2

5、灯管长(mm)：894

6、外形尺寸(mm)：≥340*360*1060

7、灯臂调节角度()：0-180

8、镇流器；电感镇流器

9、万向轮：4*360 度塑料轮

10、箱体材质；冷轧板喷塑

11、防护类型；I 类

12、产品配备推拉扶手

13、工作条件：电源 220V±22V 50HZ±1HZ，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%

14、紫外线辐射波长：253.7nm

15、主要杀菌因子；紫外线

16、单支紫外线灯功率：30W

17、紫外线灯管平均寿命：≥5000h

18、适用面积：≤30m2

19、消毒定时范围：0-120 分钟，其最大定时误差&lt;15min