便携式肺功能检测仪技术参数

- 技术参数：

1、呼气峰值流量：（0-840LPM )±10％或20PLM ，取其大者。

2、用力呼气肺活量：（0-8L )  ±3％或±10％mL ，取其大者。

3、吸气峰值流量：（0-840LPM )±10％或±20％LPM ，取其大者。

4、用力吸气肺活量：（0-8L )±3％或±0.1L ，取其大者。

5、肺活量：（0-8L )±3％或±0.1L ，取其大者。

6、屏幕类型：≧3.5寸显示屏

7、工作温度：5-40℃。

8、工作湿度：35％-85％。

9、存储温度：—10℃-55℃。

10、存储湿度：20%-93%。

11、电源适配器：输入：AC100—240v  50—60HZ 0.2A ：输出：DC 5v 1A

12、电池：可充电电池（DC 3.8V, ≥1500mAh )

13、功耗：＜5W

14、尺寸：106mm（长)X65mm（宽)X60mm（高)±5％

二、技术要求

1、高精度压差式流量传感器。

2、可进行标准定标操作+开机自动校正，3升定标桶定标模式，定标报告可保存、打印和查询功能。

3、具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定

4、传感器类型：压差式流量传感器

5、检测指标需包含：FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV6、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC等；小气道指标：FEF25\50\75\MMEF

6、可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌力测评报告，支气管舒张试验报告，可测定呼吸肌力。

7、可进行常规通气功能检查(慢通气、快通气、呼气测试、吸气测试、Mvv、支气管舒张试验)，内置中国人4-80岁预计值，并具备两种以上预计值公式供参考。

8、按照GOLD指南自动分析检测结果。

9、智能语音提醒测试过程，质控等级自动分析，自动分类分型， 辅助医生诊断。

10、具有多维度问卷量表及风险评估自动评定和临床决策辅助，对COPD类型自动分级，确定慢阻肺风险等级，可跟据量表评估结果对高危人群分型并提供用药决策推荐参考。

11、配套医生管理系统，可远程查看呼吸报告、呼吸历史，可生成历史趋势曲线图形，包含周/月/季不同时段图标及对应报告，还可做分级诊疗。

12、可对接身份证识别器，实现身份证医保卡信息自动采集，减少人为手工录入。

- 13、支持从电脑连接打印机打印 A4 报告，或连接无线打印机打印功能。

- 14、可连接平板电脑使用，支持身份证扫描功能；平板电脑可安装肺功能软件，实现平板和设备交互操作，支持无线连接肺功能仪主机。

15、中标单位在开发实施阶段、质保期内以及维保期内免费对接医院各类软硬件系统接口。

16、配置：设备主机一套，电脑一套，平板一台，打印机一台，配置如下

配置电脑一套不低于以下配置（质保三年）：

1、处理器：i5 12400+散热器

2、主板：华硕H610M

3、电源：富士康300Ｗ‌

4、内存：32G内存（2个16G内存）

5、存储：1T固态存储M.2+1T机械6、显卡：独显或集显均可

7、显示器：27寸+1K+100HZ  直面显示器

8、机箱：商务机箱，

9、12寸平板一台，存储不低于512G，内存不低于16G