肠内营养泵

设备用途:用于院内患者肠内营养输注治疗。

技术参数与性能要求

1.速度范围:1-600ml/h

2.具备预输量模式，夜间模式等，预输注时间设置0-60min可调，快排功能可显示输注/快排进度;屏幕对比度和背光等级多级可调。

3.增量:泵速为1-100ml/h时，增幅为1ml/h;泵速100-600ml/h时，增幅为5ml/h

4.精准度:±5%

5.输注容量:设定范围:1-5000ml/h;增量:输注容量为1-100ml/h时，增幅为1mL;输注容量100mL-5000mL，增幅为5mL

6.重量≤1100g

7.电池工作时间:≥24小时

8.报警:具备视听双重报警功能如无泵管、空袋/气泡报警、流速错误、暂停和低电池、剂量输完等。

9.防触电等级II类，CF型

10.泵防护等级:3级防尘，5级防水;泵座电源防护等级:3级防尘，2级防水

11.符合标准GB 9706.1，YY9706.102，GB 9706.224，YY9706.108，YY9706.111

12.泵座电源可以垂直或水平安装

13.泵门可以拆卸进行冲洗

14.泵内有防自流系统

15.具备键盘锁功能

16.显示屏≥7寸并显示当前工作状态。

17.开机时间≤5S

18.关机具备倒计时功能

19.设计使用寿命≥10年

20.保修年限:10年

21.提供配置清单。

 营养科

2024年12月25日