**克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）**

**福尼亚胰岛素泵采购需求参数**

 **一、项目名称及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| **福尼亚胰岛素泵（IP-101-VI）** | 4 | 台 | 99600 | 99600 |
| 合 计 |  |  |  | 99600 |

1. **资质要求：**

**(一)基本资质条件：**

必须符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合该项目特定条件。

**（二）联合体投标**

本项目不接受联合体投标

**（三）特殊资格条件**

1.具备生产或销售医疗设备资质的企业或公司，并提供营业执照。

2.效期内的《医疗器械生产（经营）企业许可证》或《医疗器械经营企业备案证》。

3.所投产品具有在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

**三、技术参数及配置要求**：

**福尼亚胰岛素泵(IP-101-VI)**

1. 防水：有（IP×7）

2.电机：瑞士进口一体式减速编码电机

3\*.屏幕显示：动画、图标、中文,储药器容量:3mL

4\*.胰岛素选择U-100/m

5\*.装药自动定位读数功能：有

6.操作模式：4种,背景光：有

7.屏幕显示胰岛素余量：有

8.屏幕显示电池余量：有

9.屏幕显示基础曲线：有

10\*.基础率分段：24个时段

11.基础率输注最小时段:60分钟

12.基础率输注方式：最小间隔2分钟

13.基础率设置范围：0.1U～4U

1. 临基率方式：当前基础率的倍率

15.临基率范围:0% ～ 250%（间隔25%）

16.大剂量设置范围:0.1U～87U；

17.大剂量输注速度 约10U/分钟；

18.大剂量设置增量 0.1U(0-10U)，1U(10-87U)

19.预设餐前量:有

20.上次餐前量显示:有

21.日总量回顾:50次

22.基础量回顾:50次

23.大剂量回顾:50次

24.排气回顾:50次

25.报警回顾：50次

26\*.自动报警功能显示:7项

27.报警方式:音频、振动报警

28.电池:一节DC 3.0V锂电,内部时钟:24 小时制 , 用户可调整时间，有备用电池,安全防护设定

29.自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

30.运输和贮存:(1)、温度范围:-20℃～+50℃；(2)、相对湿度:20%～93%大气压力范围50KPa～106KPa.(3)、正常工作温度范围：5℃～40℃；相对湿度：≤93%.(4)、大气压力范围：86kPa～106kPa

31.安全性能：符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》和GB9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器 安全专用要求》

**四、项目商务需求**

1.签订合同及交货时间：要求中标公司在中标公示结束后7个工作日内与采购人完善合同签订等手续；自签订合同之日起保证30天内完成安装调试并验收投入使用。

2.交货地点：克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）

3.验收方式：双方当场验收并签字确认。

**五、付款方式**

1、双方签订合同后30日内支付预付款30%；

2、安装验收合格，正常使用3个月后采购方支付货款65%；

3、其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺后将余款无息汇入中标人指定的账户。

4、具体以合同约定为准。

**六、服务要求**

(1) 对中标设备免费保修四年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务；
(2)保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品；

(3)接到用户报修电话后立即响应，12小时内到现场(节假日照常服务)处理故障；

（4）按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

（5）其他：厂家现场安装和操作培训，技术培训学习。

**七、违约责任**

1.若非采购人原因，中标方不能按要求提供产品的，采购人有权解除合同。

2.中标方不按合同和采购文件技术标准提供产品，对质量问题和技术问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款并有权解除合同。

**八、上传附件要求**：

1**.投标产品已规定品牌型号（不得变更，否则为无效报价），需上传相关资质、型号、技术参数、产品说明书彩页、产品注册证、有效检验报告、配置清单及售后服务承诺。**