医用冰箱和医用冰箱冷链项目检定要求

- 投标人验证资格要求

- 实验室认可证书（CNAS）；

- 检验检测机构资质认定证书（CMA）

3、验证设备有法定计量机构出具的有效证书；

4、国家颁发的法定计量检定机构计量授权证书；

5、能去现场检定，验证前和验证后，验证设备和标准仪器进行比对，温度误差±0.5℃，湿度误差±5%RH；
    6、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）；
    7、项目能力覆盖率100%，不得外包
    8、在克拉玛依市有专门售后服务人员，有验证设备的生产商代理销售以及售后服务授权书，并承诺出现售后问题，6小时必须到达现场并出具具体可实施解决方案

- 服务内容及要求

- 招标项目名称、预算、服务期限对下列设备进行检定，并在规定时间出具国家认可的有效证书。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务期限预算单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏冰箱 | 44 | 台 | 1150 | 50600 |
| 2 | 冷冻冰箱 | 12 | 台 | 1150 | 13800 |
| 3 | 冰箱（上室冷藏+下室冷冻） | 10 | 台 | 1150 | 23000（每台分上室和下室两个证书） |
| 4 | 温湿度探头 | 23 | 个 | 300 | 6900 |
| 共计 |  | 89 |  |  | 94300 |

- （二）设备验证要求及服务标准
    1、冷柜验证应进行设施设备的安装、运行及性能验证，内容至少包括温湿度自动监控设备的安装数量、安装位置预设与运行验证，报警装置运行验证；
    在冷柜当季性能及温度分布验证等。在冷柜使用前或长期未使用当重新使用前，应在空载条件下先进行降温、开门作业测试及保温效果测试验证。
    冷柜空载降温验证应使冷柜内温度升温至常温状态并稳定1小时，在启动制冷机组前打开各验证测点温度数据测量采集，确定冷柜降温所需时间符合国家标准技术要求，并分析降温测试数据，确定制冷效果是否满足使用要求。
   冷柜开门作业测试验证应在冷柜达到温度要求后，进行模拟开门作业测试，记录每次开门作业所需时间及开门多长时间会引起库内温度超限，开门作业时对验证项目温度分布的影响情况。
   冷柜保温效果测试验证应在冷柜达到温度要求后，断开冷柜外部电源，观察断电停机后库内各测点温度变化趋势，分析升温测试数据。
   确定冷柜保温效果符合国家标准技术要求，满足使用要求。空载验证符合要求后还应模拟满载条件下进行测试验证。

2、温湿度温控设施设备验证

温度监测系统的性能确认,温度数据的采集、传送、存储以及报警功能符合要求。监测设备的测量范围和准确度符合要求。测点终端安装数量及位置符合要求。系统与温度调控设施无联动状态的确认。系统在断电、计算机关机状态下可保证实时数据监测、记录、报警、传送功能正常,符合要求。应可防止用户修改、删除、反向导入数据。系统应至少每隔1min更新一次测点温度数据;数据传送及时、完整;记录内容包括温度值、日 期、时间、测点位置、库区或运输工具类别等;在药品储存过程中至少每隔30min自动记录一次实时温 度数据,在运输过程中至少每隔5min自动记录一次实时温度数据。当监测的温度值超出规定范围时,系统应当至少每隔2min记录一次实时温度数据;当监测的温 度值达到设定的临界值或者超出规定范围,系统应当能够实现就地和在指定地点进行声光报警,同时采 用短信通讯的方式,向至少3名指定人员发出报警信息。当发生供电中断的情况时,系统应当采用短信通讯的方式,向至少3名指定人员发出报警信息。测点终端采集的数据通过网络自动传送到管理主机,进行处理和记录,并采用可靠的方式进行 数据保存,确保不丢失和不被改动。 测量范围在0 ℃~40 ℃之间,温度的最大允许误差为±0.5 ℃;测量范围在-25 ℃~0 ℃之间, 温度的最大允许误差为±1.0 ℃。

(三)服务标准及考核办法：

- 在约定的时间内未按期来我院现场检定，逾期一天扣检定费用总计的1%，每逾期一天递增1%，逾期超过两周，医院有权解除合同。

- 来医院从事检定工作不得违反医院的各项规章制度，如违反医院各项规章制度，在科室从事检定服务工作态度不好，发生一起给予检定费用总计的1%处罚。

- 如发现检测后设备不能正常使用，检定供应商应负责恢复原状，承担相应维修费用。如出现推诿不按照医院给予的期限解决将扣除相应检定费用用于维修。

- 成交后15日内完成全部检定工作，出具国家认可的有效证书。

- 检定报告需包含以下检测参数:

  - 冷柜温度分布稳定性测试报告

1. 目的1.1. 测试对象2. 定义和术语3. 验证前人员培训表4. 温湿度自动监测设备放置位置确认5. 执行总结5.1. 温度分布稳定性测试的目的5.2. 测试现场图片5.3. 布点描述6. 验证模块总结6.1. 冷柜环境温度下保温性能6.2. 温度分布稳定性测试6.3. 开门测试6.4. 断电测试7. 偏差记录

8. 最终结论。5-2 冷柜温度分布稳定性测试方案
  1. 验证地址2. 概述3. 验证依据4. 验证目的5. 范围6. 测试方法6.1. 测试方法6.2. 测试偏差6.3. 最终验证总结报告7. 定义和术语8. 角色和职责

8.1. 验证小组成员8.2. 角色和职责9. 系统描述9.1. 验证对象的信息

9.2. 温度数据记录设备的确认10. 验证前人员培训表11. 验证的实施

11.1. 冷柜验证的项目包括11.2. 验证条件11.2.1．温度分布点位

11.2.2. 前期准备条件11.3. 测试模块11.3.1．分布11.3.2．温度分布稳定性测试（满载)12. 偏差记录13. 附件14附件 1：空间布点图14附件 2：布点追踪表 15附件 3：温度记录仪校准证书示例

- 服务地点

克拉玛依市中心医院

- 付款方式

对以上计量设备检定校核并出具证书后，一次性支付检定费用。

- 拟签订的合同文本

- 采购单位咨询电话

联系人：郑娆

联系电话：13909904696

地址：克拉玛依市安定路200号