克拉玛依市独山子人民医院电子胃镜维修项目需求

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）特定资格条件

需提供营业执照（三证合一的营业执照）

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标

1. **服务内容及要求**

（一）招标项目名称、预算、服务期限

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **采购预算****（万元）** | **服务期限** | **备注** |
| 1 | 克拉玛依市独山子人民医院电子胃镜维修 | 8.7 | 1年 | 保修1年 |

（二）项目基本情况及服务内容

一、设备名称：电子胃镜1条

设备厂家：宾得PENTAX

设备型号:EG29-i10

设备编号：2056313

故障现象：无角度有凹痕，蛇骨脱节

需要更换零配件：蛇骨、钢丝、螺旋管、弯曲外皮、外网等其他相关零配件

要求：1.维修后镜子各项功能均正常

2.维修更换配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件

3.质保期1年

二、电子高清放大胃镜1条

设备厂家：宾得PENTAX

设备型号:EG2990-Zi

设备编号：H110198

故障现象：1、上角度不足,其它角度紧涩,2、钳道管漏气,3、导光管轻微凹痕,4、 插入管轻微凹痕,5、连接主机无图像,镜子内部进水

需要更换零配件：弯曲外皮、上下钢丝盘、左右钢丝盘、水气管、钳道管、钢 丝、变焦电机、CCD驱动板、CCD维修等其他相关零配件

要求：1.维修后镜子各项功能均正常

2.维修更换配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件

3.质保期1年

（三）服务标准及考核办法

1.合同签订后15个工作日内维修完毕

2.维修后设备使用正常，出具维修服务报告

3.维修更换配件必须为原厂全新且与该机型相符的配件

1. **服务地点**

克拉玛依市独山子人民医院

1. **付款方式**

验收合格后付合同金额100%

1. **履约保证金**

不收取履约保证金

1. **拟签订的合同文本**

执行政采云上合同文本

1. **采购单位咨询电话**

联系人：李长春

联系电话：0992-3651933

手机号：19990277006

地址：新疆克拉玛依市独山子区长庆路1号

采购人名称：克拉玛依市独山子人民医院