附件

序号	品名	型号	数量	预算总价
1	一氧化碳/二氧化碳便携式红外线分析器	详见下页需求论证表，6万元/台	2台	12万元
合计	12万元

克拉玛依市级政府采购项目需求论证表

项目名称：	公共场所监测仪器
采购单位：	克拉玛依市疾病预防控制中心
预算金额：	12万元
政府采购政

策扶持范围：

（勾选）	国货、自主创新产品 □	需采用进口产品的，应在获得财政部门核准后，依法开展政府采购活动。
中小微企业□

负有编制部门预算职责的各部门应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。
特殊性质企业□	少数民族、残疾人、贫困地区企业。
节能环保产品□	政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购。
拟采用的采购方式：

（勾选）	公开招标□

邀请招标□	评分方法分为最低评标价法、综合评分法。
竞争性谈判□	最低价评分法
竞争性磋商□	综合评分法
询价采购□	最低价评分法
单一来源□	价格协商
供应商资质要求：	1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
采购数量：	一氧化碳/二氧化碳便携式红外线分析器 2台
功能、性能标准：	一氧化碳/二氧化碳便携式红外线分析器：

具备同时检测一氧化碳和二氧化碳，有内置式一键自动调零功能，彩色触摸屏操作界面，可以自动计算并直接显示mg/m3。

测量原理:不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)

采样方式:内置泵吸式

测量范围:(0-50.0)×10-6CO,0-0.500%CO2或(0-200.0)×10-6CO,0-1.000%CO2

分辨率:0.1×10-6CO；0.001% CO2

重复性:≤1%满刻度

零点漂移:≤+2%满刻度/h

跨度漂移:≤+2%满刻度/3h

线性偏差:≤+2%满刻度

温度附加误差:(在10℃~45℃)≤±2%满刻度/10℃

一氧化碳干扰: 1250mg/m3CO≤±0.3%满刻度

预热时间:≤30min

响应时间:CO:t0~t90≤45s;CO2:t0~t90≤15s

流量范围: (0.5~1.2)L/min

存储功能:≤30000组测量数据

数字接口:双USB ,配U盘和数据传输软件

供电电源:交直流两用，220VAC(+10%)或机内充电电池

重量:≤5.3kg

含计量证书，提供1年质保服务
材质标准：	满足该仪器的国家和相关行业标准
安全标准：	满足该仪器的国家和相关行业标准
服务标准：	售后服务要求：公司在新疆有维修技术人员，简单故障电话能指导；需维修技术人员排除的故障响应时间应在6小时到达现场。

2、为用户提供完善的安装、调试、维修、技术支持等服务（及零配件的供应）；

3、至少提供两名工作人员的现场仪器专业培训，直至培训合格。

4、仪器设备需要包安装及安装过程中需要的材料；

5、提供系统与国家网络的终身对接免费维护，在接到用户通知后24小时内响应；
履约起止时间：	自合同签订之日起满3年时间。
拟约定合同条款：	1.供应商资质和证书齐全；

2.供应的仪器质量符合国家相关质量要求；

3.合同期内保证服务质量。
供应商和社会公众意见（政府向社会公众提供的公共服务项目，预算金额500万元以上的采购项目）：
论证专家意见	采购需求是否有倾向性、排他性条款：

（采购需求必须满足3家以上符合条件）	有 □

无 □
其他意见：

签名： 年 月 日
论证专家意见	采购需求是否有倾向性、排他性条款：

（采购需求必须满足3家以上符合条件）	有 □

无 □
其他意见：

签名： 年 月 日
论证专家意见	采购需求是否有倾向性、排他性条款：

（采购需求必须满足3家以上符合条件）	有 □

无 □
其他意见：

签名： 年 月 日
备 注

1. 本表可根据项目实际做调整。

2. 采购需求论证作为采购文件资料，应妥善保存、装订归档。