## 克拉玛依市公安局实验室设备清单
克拉玛依市实验专用设备采购需求清单（预算18万元）
序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 预算单价（元） | 单价（元） | 合计（元） | 参数 | 备注
1 | 电子天 平（十万分之一） | 普利赛斯 HE125SM-FR | 1 | 63000 |  |  | 技术参数： 1)最大称量值：61/125（g） 2)读数精度：0.01/0.1（mg） 3)重复性：0.01/0.04 （mg） 4)线性误差：0.06/0.1（mg） 5)典型称量时间：≤2s 6)秤盘尺寸：ф80mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 7)外形尺寸（L*W*H）：510*234*310mm 8)风罩尺寸（L*W*H）：150*180*240mm 9)灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃ 10)工作温度范围：5-40℃ 11)工作电压100~240V AC50~60HZ ±10% 2、仪器特点： 1）独特的后置式传感器，称量室与传感器相互独立，确保测量安全可靠。 2）超低底盘设计，易稳定，响应快。 3）7寸彩色触摸屏，中英文显示，允许佩戴实验室手套操作。 4）可拆卸无骨架电动风门，方便观察和清洗，风门可设置不同开启度（全开、部分开、全闭）。 5）SLS全自动线性校准，三点线性校正，确保天平称量精度及长期稳定。 6）电子水平导向，实时监控水平，保证称量的精确性。 7) 动态图形显示，告知用户何时读取数据，消除不确定因素。 8）可拆卸无骨架风门，方便操作和清洗。 9）5级权限管理，可编辑用户名称和样品ID等信息。 10）多种通讯接口，满足用户通讯要求。 11）审计追踪，符合GMP/GLP等要求 12）内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、下挂称重。 3、配置清单： 名称 数量 单位 1）天平主机及附件（含主机/秤盘/秤盘托架/防尘圈/底盘罩板/控制器连接板等） 1 套 2）风罩组件（包含左挡/右挡/前挡/顶部玻璃/锁扣等） 1 套 3）称重控制器 1 套 4）电源适配器 1 个 5）ESC去除静电装置（选配） 1 套 6) 检测报告 1 份 7）装箱清单 1 份 8）保修卡 1 份 9）操作说明书 1 份
2 | 超声波清洗机 | 新芝 SB25-12DTD | 1 | 11000 |  |  | 技术参数：、大屏幕液晶显示器，显示器上菜单参数选择，仪器的操作程序采用单片机软件； 2、超声功率720W，在40%－100%可调； 3、数显设定超声清洗时间，时间可调1-999min； 4、四角为不锈钢材质，四侧面为喷塑板、不锈钢； 5、工作时间倒计时显示； 6、工作参数断电记忆功能； 7、室温-80℃的温度设定范围，实时显示清洗槽内实际温度 ； 8、配有专用不锈钢网篮、降音盖及排水； 9、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 ； 10、清洗槽尺寸：长*宽 *高 ( mm) L/W/H：500*300*150，容积22.5L 11、超声频率为40KHz，加热功率1000W。
3 | 振荡器 | IKA MS3BASIC | 1 | 7000 |  |  | 技术参数：（1）简洁、通用微量振荡器，适用于多种容器，性能强劲，允许振荡承重（含夹具）0.5 kg （2）可安装多种垫片，垫片自动检测 （3）连续操作功能或点动功能 （4）坚固的铸铁镀锌外壳 （5）两种操作模式： 模式A（ 安全模式, 有检测垫片 ） ，使用标准垫片时，最大转速3.000rpm。使用用其它垫片时，速度只能达到1.300rpm。 模式B（ 没有检测垫片 ） ，用各种垫片都可达到3000rpm转速 。 （6）运行方式：圆周振荡，周转直径 4.5 mm （7）速度稳定，速度范围0-3000 rpm，可调节的最小转速为200 rpm，速度通过刻度显示，易于操作 （8）允许连续运行时间 100% （9）DIN EN 60529 保护方式 IP 21 （10）马达输入输出功率：10/8 W （11）工作环境：环境温度5-40℃ 环境湿度80% （12）质保：2+1 年 （13）可振荡的容器举例：多个1.5 ml或2 ml 离心管，多个10或15 ml 离心管或试管，50或100 ml离心管或试管，酶标板，PCR板，其它规格的试管，以及可自定义孔径的垫片。
4 | 超低温冰箱 | 艺斯高UUS-410D-SS | 1 | 63000 |  |  | 技术参数：1、样 式：立式。 2、内部结构：304不锈钢内胆，内壁三面一体成型，方便清洁；搁架可按刻度调节。 3、有效容积≥410L。 4、温度范围：-40℃～-86℃。 5、运行模式：高性能模式、节能模式。 6、内部尺寸（宽*深*高）≥605*570*1180mm。 7、门 锁：自锁把手、可挂挂锁；可选配电子门锁，实现密码管理。 8、制冷性能：双制冷系统结构，可独立运行，即使出现一个系统故障，另一个系统可独立维持-80℃。 9、显示功能：LCD电容触摸屏，智能人机交互界面可显示运行模式、箱内温度、环境温度、冷凝器温度、双压缩机工作状态、开关门状态、工作电压、报警信息、日期时间等。 10、数据记录：自动温度记录，温度存储间隔1min至60min可调，数据曲线显示；USB数据下载接口，可存储15年以上温度数据。 11、事件记录：系统自动汇总设备异常报警，可自动保存近期报警事件，方便追溯； 12、报警功能：具备高低温报警、传感器故障报警、环温异常报警、电压异常报警、冷凝器脏堵报警、门开超时报警、断电报警、电池电量低报警；报警记录可查询。 13、报警方式：声音蜂鸣及屏幕闪烁； 14、环温检测：环温达到安全上限值时，屏幕闪烁警示；当环温达到38℃极限值时，屏幕闪烁并发出蜂鸣警报。 15、内门：发泡内门，内门不锈钢材质，有利于温度稳定；内门可取出，减少长时间开门除冰导致的温度消耗。 16、密封设计：内外门多层门封，硅胶材质，密封更好，不易变形。 17、保温设计：箱体无CFC聚氨酯发泡，VIP真空隔热保温板，厚度≥25mm，提升整体保温性能。 18、降噪功能：降噪机舱，机舱多个方位装有阻燃材质吸音棉，压缩机避震处理，减少噪音产生。 19、降温/复温：25℃环温时，空载降温至-80℃时间≤210min；空载内门全部打开1min后恢复至-80℃时间≤35min； 20、自动加热气压平衡孔及门框加热功能设计，缩短连续多次开门等待时间。 21、样品安全：双锁设计、也可选择登录模式进行权限管理，防止随意修改参数。 22、电气安全：宽电压带设计、配蓄电池。 23、测试孔规格：25mm。 24、脚轮：承重脚轮可调平。
5 | 空气净化器 | KA-690-AF3 | 2 | 4800 |  |  | 技术参数：1.TVOC除去率98.00%; 2.无机酸气：96.5%; 3.最大过滤风量：690m³/h; 4.净化效率：有机物及挥发性、异味等; 5.额定电压:220v-240v; 6.噪音：≤52打包（A）; 7.重量：19KG。
6 | 移液器（2-20ul) | 广州国睿 | 1 | 600 |  |  | 1.量程范围2-20μL、5-50μl 、10-100μL、20-200μL、100-1000μL； 2.多彩顶部按钮帽设计，可轻松快速识别不同的量程范围；； 3.*四位大体积显示量程，提供不小于 0.002μl 的高精度显示（提供厂家彩页证明文件）； 4.*按压帽操作高度低、按压操作力小，避免RSI（重复性劳损），10uL以下移液器按压力度小于4.5N，1000uL以下移液器按压力度小于5N，5mL移液器按压力度小于5.4N，10mL移液器按压力度小于7.6N（提供厂家彩页证明文件）； 5.易于拆卸，校准轻松，便于维护保养，提供快速校准和量程锁紧功能按钮； 6.视窗居中设计，左右手轻松操作，轻松读取、调整和校准量程； 7.枪头采用特殊拧紧设计，提供快速拧紧和拆卸，做到拧紧有预紧、振动有防松； 8.选用高标准特种工程材料，提供耐温耐候、耐化学性，可进行整支高压灭菌； 9.1mL及以上的移液器标配滤芯，可有效防止样品或者气溶胶等污染物进入移液器内部，滤芯采取插入式设计，直接插入枪头即可使用，污染后拔掉即可更换； 10.*每支移液器出厂前都遵照ISO8655进行校准（每个移液器需附带厂家证书）； 11.枪头适配性好，市面上常见品牌均能适配使用； 配置清单 1、移液器一套（符合量程范围要求：5把）； 2、其他工具：说明书、校准工具、硅脂、吸头、合格证书、ADJ标贴；
7 | 移液器（5-50ul) | 广州国睿 | 1 | 600 |  |  | 聚四氟乙烯材质
8 | 移液器（10-100ul) | 广州国睿 | 1 | 600 |  |  | 聚四氟乙烯材质
9 | 移液器（20-200ul) | 广州国睿 | 1 | 600 |  |  | 聚四氟乙烯材质
10 | 移液器（100-1000ul | 广州国睿 | 1 | 600 |  |  | 聚四氟乙烯材质
11 | 移液器架子 | 广州国睿 | 3 | 145 |  |  | 技术参数：1、空间占用小，有利于移液器的管理和保养； 2、深槽设计，结构稳定可靠； 3、可放置多个品牌的移液器； 4、可放置移液器数量≥6只； 5.聚四氟乙烯材质。
12 | 具盖研磨管（含氧化锆研磨球） | 如意实验器材厂 | 5包 | 30 |  |  | 5ml，聚丙烯材质
13 | 具盖样品瓶（带刻度 可书写） | 如意实验器材厂 | 1000个 | 2.6 |  |  | 玻璃、聚丙烯材质
14 | 有机微孔滤膜（0.2um） | 上海兴亚 | 1000个 | 1.5 |  |  | 材质聚四氟乙烯
15 | 华仪三谱顶空瓶盖垫（100个一 套（10ml） | 华仪牌 | 10套 | 240 |  |  | 耐酸碱腐蚀特氟龙膜垫和净化铝
16 | 色谱柱c18(2.1 ×100mm,1.7um | 上海济成牌 | 1根 | 4967 |  |  | 不锈钢材质
17 | 一次性使用无菌注射器 | 陕西龙康鑫 | 5包 | 0.7 |  |  | 1ml(300个/包），材质塑料
18 | 吸头 | 品牌lavibe | 5包 | 85 |  |  | 10ul,聚丙烯塑料材质
19 | 吸头 | 品牌lavibe | 5包 | 85 |  |  | 200ul,聚丙烯塑料材质
20 | 吸头 | 品牌lavibe | 5包 | 380 |  |  | 1000ul,聚丙烯塑料材质
21 | 纯净水 | 娃哈哈牌 | 5箱 | 48 |  |  | （5L）
22 | 食品密封保鲜袋（小号） | 妙洁 | 1000个 | 0.7 |  |  | 小号
23 | 瓶口分液器（25ml） | 江苏大龙2.5-25ml | 2 | 1800 |  |  | 玻璃材质
24 | 瓶口分液器（50ml） | 江苏大龙5-50ml | 2 | 1800 |  |  | 玻璃材质
25 | 容量瓶（50ml) | 江苏北坡 | 4 | 9 |  |  | 玻璃材质
26 | 容量瓶（100ml) | 江苏北坡 | 4 | 12 |  |  | 玻璃材质
32 | 容量瓶（250ml) | 江苏北坡 | 4 | 16 |  |  | 玻璃材质
33 | 容量瓶（500ml) | 江苏北坡 | 4 | 25 |  |  | 玻璃材质
合计：