附件

新疆第二医学院采购询价单

报价时间：   年  月  日

| 报价公司名称（签章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 | 新疆第二医学院动物低氧实验系统设备（含软件）采购 |  |  |
| 询价内容（采购方填写）： 序号; 设备名称; 规格参数; 单位; 数量; 单价; 总价; 备注. 1; 动物低氧实验系统; 1.实验舱空间：≥70L； 2.笼具数量：1个大鼠笼或2个小鼠笼； 3.动物数量：大鼠4~6只或小鼠20~30只； 4.实验模式：间歇低氧、慢性低氧、长期低氧实验； 5.控氧范围：5.0~21.0%； 6.控氧精度：±1%； 7.环境监测功能：支持氧浓度、CO2浓度、温度、湿度实时监测； 8.实验环境标准：符合GB14925-2010中对噪音、湿度、气流和CO2浓度的要求； 9.除湿功能：支持，日除湿量：≥300mL/d （30℃、80%RH）； 10.预警功能：支持温湿度、二氧化碳及氧浓度异常报警； 11.支持与生物信号采集与分析软件对接进行数据分析处理； 12.数据储存格式：edf+； 13.压差测量范围：≥±5kpa； 14.呼吸波测量范围：≥±20pa； 15.采样率：≥1000Hz； 16.分析指标：呼吸频率、呼吸深度、耗氧量、耗氧率。; 套; 1. - 项目技术规格、数量及质量要求 （一）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标 购买动物低氧实验系统设备一套，包含硬件及软件。 功能及目标：动物低氧实验系统能够提供精确控制的低氧环境，对于模拟缺氧的病理状态、评估药物疗效和探索疾病机制具有不可替代的作用。此外，系统还具备温度、湿度、二氧化碳浓度的监测功能，能够确保实验条件的稳定性和重复性，从而提高研究的准确性和可靠性。促进高原医学研究：新疆地区具有独特的高原环境，动物低氧实验系统能够帮助科研人员模拟高原低氧环境，研究高原对人体生理和病理的影响，这对于高原医学的研究具有重要意义。 深入理解低氧适应机制：通过动物低氧实验系统，可以深入研究生物体在低氧环境下的适应机制，包括细胞和分子水平的变化，这对于理解生命在极端环境下的适应过程至关重要。 疾病模型的建立与研究：动物低氧实验系统可以用来建立各种疾病模型，如高原病、心血管疾病等，这些模型对于研究疾病的发生机制和探索新的治疗方法具有重要价值。 药物筛选与开发：在低氧环境下，可以测试药物对于低氧相关疾病的治疗效果，这对于新药的开发和现有药物的改进具有指导意义。 提升科研水平和竞争力：拥有先进的动物低氧实验系统能够提升新疆第二医学院在相关科研领域的研究水平和竞争力，吸引更多的科研人才和项目。 促进跨学科研究：动物低氧实验系统的使用可以促进生物学、医学、药学等多个学科的交叉融合，推动跨学科研究的发展。 符合科研伦理和福利：新疆第二医学院在进行动物实验时，注重实验动物的福利和伦理，动物低氧实验系统的使用有助于在保证科研质量的同时，减少对动物的伤害 。 - 交货期 （服务类采购项目不填此项） 中标人应在采购合同签订后30日内交货并完成安装调试。 - 交货地点 新疆第二医学院临床医学楼二楼科研处 - 产品质量保证期 （采购人可在此基础上修改） 1、投标产品质量保证期3年。 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。 - 本项目需达到的其他要求及售后服务内容 无 - 付款方式 （一）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价95%的货款。 （二）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的X天内将余款无息汇入中标人指定的账户。 |
| 最终报价（小写）： |  |  |  |
| 最终报价（大写）： |  |  |  |