## Sheet1
全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断仪询价参数
参数名称 | 参数内容
主机整机重量 | ≤6.0kg（含电池）（提供证明材料）
显示器 | 屏幕尺寸≥15寸，高分辨率医用专业彩色LED显示屏
操作面板 | 具备物理按键与触摸按键
自定义按键数量 | ≥4个
探头接口 | 可扩展到3个
探头数量 | 标配腹部凸阵探头1个、线阵探头1个（提供核心参数）
探头频率 | 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频
凸阵探头性能 | 具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度，超声频率2.0- 6.0 MHz（提供证明材料）
线阵探头性能 | 具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示，超声频率 5-11MHz（提供证明材料）
智能血流跟踪技术 | 自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作（提供技术白皮书）
图像放大 | 一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大
二维灰阶模式 | 具备组织谐波成像、组织特异性成像和频率复合成像等功能，支持多角度空间复合成像技术、回波增强技术和局部图像增强技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头，最大显示深度:≥38cm，TGC: ≥8段 LGC: ≥8段
伪彩图谱 | ≥8种（提供证明图片）
彩色多普勒模式 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，取样框偏转: ≥±20度
频谱多普勒模式 | 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，支持频谱自动测量，最大速度: ≥9.0m/s（提供证明图片）
测量和分析 | 标配常规测量软件包，包括甲状腺、腹部、妇科、小器官等。具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
数据处理 | 动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描
数据导出 | 多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像；
图像回放 | 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，可对回放图像进行35种参数调节（提供技术白皮书）
存储和连通性 | 硬盘≥1TB，支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换；支持USB接口扩展;支持一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
增配设备 | 标配专用旅行箱1个（可装载主机、探头及相关备件）、多功能专用台车1台、防水脚踏开关1个（3键，USB接口）、储物背包1个、联供式高性能彩色打印机1台。
安全和认证 | 经CE、SFDA认证
备件要求 | 卖方应在本地或乌鲁木齐市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应
技术及维修服务 | 卖方应在本地或乌鲁木齐市有专职的售后服务人员，可随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务
技术培训 | 专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
要求 | 必须提供样机验货、现场演示