**颈椎牵引椅**

**SCJ-III**

**技术参数：**

1、电源：AC220V±22V 55Hz±1Hz

2、输入功率：120VA

3、颈椎牵引行程：300mm，允差为±10%

★4、牵引椅的颈椎牵引速度：7mm/s±2mm/s

5、尺寸：640mm×620mm×2200mm

 6、环境温度：10℃-40℃，相对湿度30%～75%；

7、配备电动装置，牵引力大小以患者耐受程度为宜。

8、牵引时间由医生自定。

★9、采用直线传动装置伸缩电机

10、通过手动控制器实现持续牵引、间歇牵引、反复牵引及牵引力补偿功能。

11、颈椎牵引曲度可以调节。

 12、牵引椅和坐垫均匀承载150kg静负荷，放置2h不产生永久变形。

 13、牵引椅的牵引架承受力应大于300N,持续拉力30min应无变形。

 14、牵引椅的牵引套承受力应大于300N，持续拉力30min应无开口、开线和断裂。

 15、牵引椅运行噪音不大于60dB（A）。

16、牵引椅具有供患者紧急使用的手控器。

★资质要求：制造商应为国家高新技术企业，获得ISO9001质量体系认证证书和CMD医疗器械企业质量体系证书，商标注册证书。

SCJ-III型颈椎牵引椅装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 牵引椅主机 | 1台 |  |
|  颈牵杆 | 1根 |  |
| 使用说明书 | 1本 |  |
| 合格证 | 1个 |  |
| 售后服务保修单 | 1张 |  |
| 熔断器 | 4只 | F3AL 250V，Φ5×20mm |
| 安装培训记录单 | 1份 |  |
| 公司证件及注册证 | 1份 |  |
| 颈牵套 | 1只 |  |
| 手柄顶丝 | 1个 | 8mmx15mm |
| 快速操作指南 | 1份 | 粘钩和扎带各一只 |