## 2025年初通过预算
2025年全院各科室申报医疗设备、配件购置预算汇总清单
序号 | 申报科室 | 申报设备名称 | 申报数量 | 使用科室申报预算单价（万元） | 合计申报预算（万元） | 备注
1 | B超 | 超声诊断仪S70 Pro | 1 | 120 | 120 | 一、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格及系统概述： 1 主机成像系统： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21 英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转 1.2 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13 英寸，操作面板可左右旋转和电动上下高度调整 1.3 数字波束形成器 1.4★多倍信号并行处理技术 1.5★数字化全程动态聚焦 1.6 数字化可变孔径及动态变迹技术 1.7 数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元 1.8★解剖 M 型技术≥3 条取样线，可 360 度任意旋转 M 型取样线角度方便准确的进行测量。 1.9 脉冲反向谐波成像单元 1.10 彩色多普勒成像技术 1.11 彩色多普勒能量图技术 1.12 方向性能量图技术 1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和 HPRF) 1.14 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。 1.15★空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用 1.16★斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥9 级（提供证明图片） 1.17★高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示，独立分级调节≥5 级 1.18 实时双同步/三同步功能 1.19 支持全局放大、局部放大、一键全屏放大 1.20 内置 DICOM3.0 标准输出接口 1.21 支持同品牌工作站（提供注册证证明） 1.22WIFI 无线数据传输功能，通过移动终端应用软件（APP），扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅，实现智联交互（提供证明图片） 1.23 支持远程会诊系统，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面，帮助远地医生和专家交流获得正确的诊断结果 1.24 工作流协议，支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作 1.25 支持图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至PC 端 1.26★要求所投机型为 2017 年及以后推出最新机型（以 NMPA 首次注册证书为准）并具备持续升级能力。 2.2 先进成像技术： 2.1 可支持造影成像技术 1)支持腹部、浅表、腔内、造影成像 2)★支持高帧率造影，增强显示造影剂微泡动脉期灌注的细节信息，凸阵探头造影成像，在深度 10cm，扫描角度 45°时，帧率达 30 帧/秒；线阵探头造影成像，在深度4cm 时，帧率达 45 帧/秒(提供图片证明) 3)可与斑点噪声抑制技术结合使用 4)具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节 5)造影连续采集时间最长 10 分钟(提供图片证明) 6)造影图像和组织图像的位置可以进行互换 7)实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 8)灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点(提供图片证明) 9)支持灌注时间成像，测量 2 点感兴趣区之间的时间差值进行定量分析10)造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置。 11)造影时间强度曲线定量分析，支持 8 条 TIC 曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数 12)造影成像模式下支持中位线、单线、双线区域穿刺引导线功能13)子宫输卵管 3D/4D 造影成像 a)支持灌注时间成像技术，以造影剂到达宫腔及输卵管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微在腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过宫腔及输卵管腔内不同的颜色，直观的显示造影剂灌注的时间先后顺序、灌注特点及形态分布，提升输卵管通畅度评估的能力 b)在灌注时间成像技术的基础上，支持以时间裁剪、颜色裁剪的方式，快速去除宫腔及输卵管等主要信息以外的背景图像 2.2 超宽视野成像扫描技术 1)扫查长度≥80cm 2)支持测量 3)支持一键全屏放大功能 4)线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像 5)★支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM 和 PDI）实时宽景(提供图片证明) 6)宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，屏幕实时显示速度提示语 2.3 弹性成像技术 1)具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小。 2)主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。 3)弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化。 2.4 心血管检查技术 1)负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析 2)心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析 3)组织多普勒成像及分析技术(TDI)，具有彩色，PW，M 型多种模式 2.5 甲状腺智能扫查技术，一次按键自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率，同时给操作者提供指导学习和教学功能(提供证明片) 2.6 肌骨智能扫查技术 1)★肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨相关标准切面，并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构（提供证明图片） 2)★辅助医生快速获取肩关节标准切面≥3 个（提供证明图片） 3)支持在机肌骨示教系统同屏显示≥3 个关节部位，包含体位、扫查手法、声像图和解剖示意图同屏显示，辅助教学和操作者示教学习（提供证明图片） 2.7 产科扫查自动分析相关技术 1)产科实时扫查自动分析技术： 1.1.一体化在机内置功能，具有独立功能按键（提供独立按键证明图片） 1.2.开启自动分析功能后，在产科二维实时扫查过程中不用按键，即可自动识别捕捉胎儿相关标准切面≥3 个，并同屏同步自动存储于图像剪贴板区域，提供后续查阅，同时具有实时自动标准切面质控评分条功能，非标准切面不进行自动获取。整个过程实现不用按键，不影响医生连续实时扫查 1.3.标准切面质控评分条功能，切面越标准评分越高，通过动态颜色直观显示评分高低，实时扫查过程中不用按键，高评分标准切面自动替换低评分切面，并自动存储于图像剪贴板区域，保证自动分析的精准性（提供彩色直观显示评分高低完整界面证明图片） 1.4.标准切面清单提醒功能：同屏实时显示扫查切面列表，具有实时自动标记区分显示未检、已检切面，同时动态显示未扫查的切面个数进行提醒，避免漏扫切面（提供同屏完整界面证明图片） 1.5.自动捕获的标准切面支持同时同步完成自动测量≥4 组胎儿生物学数据，不用按键，不影响医生连续实时扫查 1.6.支持全程扫查过程中自动测量胎儿生物学数据≥6 组 1.7.支持常规腹部凸阵探头和腹部容积探头 2)产科自动测量功能如 Auto OB 或 Smart OB 或 eOB 等，操作者在产科扫查中，选好胎儿相关二维标准切面后冻结图像，支持自动测量胎儿生物数据≥10 项 2.8 盆底智能扫查技术 1)2D 盆底成像模式下，一键自动识别前盆腔标准切面组织结构并标定参考线，同时自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值，无须手动标定参考点（提供证明图片） 2)盆底半自动测量，通过快速选取特征点操作，即可快速获取相关数据结果进行盆底结构分析 2.9 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面 2.10 扩展成像技术：支持凸阵/微凸阵/线阵探头，扩展角度最大≥30°，≥2 级可调3 测量和分析：(B 型、M 型、D 型、彩色模式) 3.1 常规测量软件包 3.2 基础测量包，2B 模式下支持双幅跨幅测量 3.3★剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调 3.4★定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7 个任意位置的血流速度3.5 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 3.6 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。 3.7 妇科测量软件包： 3.7.1.可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告; 3.7.2.子宫内膜厚度自动测量，支持 B 模式自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量 3.7.3.二维成像模式，卵泡自动测量 3.8 产科测量软件包：≥4 胞胎对比测量分析，支持 NT 自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。 3.9 心脏测量软件包：心肌功能指数；支持心功能自动测量，四腔心或两腔心切面心内膜自动描迹 3.10 儿科测量软件包 3.10.1 支持实时扫查及冻结标准切面时，一键自动识别小儿髋关节标准切面、标记参考线及自动测量α角、β角、d/D 比率，并自动进行髋关节发育的临床分型（提供证明材料）3.10.2 支持旋转图像方向后支持自动识别并自动测量 3.10.3 支持小儿髋关节切面自动添加注释和体标 3.11 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 3.12 小器官测量软件包，包含乳腺测量包 3.13 血管测量软件包：IMT 血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 4 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输 4.2★硬盘≥1600G，图像存储 4.3 电影回放≥480 秒 4.4 具备主机硬盘图像数据存储 4.5 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 4.6 支持不同探头 6 幅图像同屏动态回放，回放速度可调； 5 连通性：医学数字图像和通信 DICOM3.0 版接口部件。 三、系统技术参数及要求： 1 系统通用功能： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21 英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。 1.2 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13 英寸，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。1.3★主机探头接口≥5 个，大小一致，另具备笔式探头接口。 1.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器化图形直观显示并配有部位名称 2 探头规格 2.1★频率：超宽频带探头，1MHz 到 17MHz 2.2★二维、彩色、多普勒均可独立变频； 2.3★类型：电子扇扫、线阵、凸阵 2.4★单晶体探头≥2 种 2.5★电子线阵探头阵元数≥256 2.6★单晶腹部凸阵探头（1.0-7.5MHz） 2.7★血管/小器官线阵探头（4.0-17.0MHz） 2.8★单晶心脏相控阵探头（1.0-5.5MHz） 2.9★可选配腔内探头（3-12.8MHz），不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥210°（提供扩展前后证明图片） 2.10 可选配腔内容积探头：3-11MHz，不使用扩展成像技术情况下二维角度≥175°，三维摆动角度≥115° 2.11 可选配腹部容积探头：2-7MHz 2.12 可选配生殖专用曲柄腔内探头：3-12MHz，手柄与探头体角度≤160° 2.13 可选配经食道相控阵探头 2.14 可选配一凸阵一线阵双平面腔内探头,单个探头接口可实现两个平面的快速切换，并支持网格穿刺线（提供图片证明） 2.15 可选配凸阵-凸阵双平面腔内探头 2.16 可选配宫腔专用探头，配合专用窥器使用，探头代替窥器一页实现扩张阴道作用的同时，超声探头进行腔内扫查获取清晰的子宫等图像，最大程度节约手术器械操作空间的同时对宫腔术中进行更好的监测（提供图片证明） 2.17 腔内探头实时温控技术，温度值实时显示在显示屏（提供图片证明），支持多种探头 2.18 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 3 二维显像主要参数： 3.1★成像速度：相控阵探头，88°角，18CM 深度时，帧速度≥55 帧/秒 3.2★增益调节：TGC 增益补偿≥8 段，LGC 侧向增益补偿≥6 段（提供图片证明），B/M可独立调节。 3.3★增益调节≥110 3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。 3.5★A/D≥14bit 3.6 焦点个数：≥9 个（非段数），可视可调 3.7★接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理 3.8★深度≥39cm 3.9★二维灰阶成像256 灰阶 3.10 伪彩：≥12 档可调 3.11 灰阶图谱≥13 级可调 3.12 组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示。 3.13 ★直观显示可视可调动态范围：≥275dB（提供图片证明） 4 频谱多普勒： 4.1★显示模式： 1)高脉冲重复频率(HPRF) 2)连续波多普勒（CW） 3)脉冲多普勒(PWD) 4.2 发射频率： 1)电子凸阵：PWD：2.2-3.2MHz 2)电子线阵：PWD：4.5-7.0MHz 3)电子相控阵：PWD，CWD：1.8-2.6MHz 4.3 最大测量速度：PWD 正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度28.0m/s 4.4 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号) 4.5 滤波器：可分级选择，≥14 级可调 4.6 独立变频段数≥5 段 4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm 至 20mm 多级可调 4.8 零位移动：15 级 4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 5 彩色多普勒： 5.1 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI） 5.2 扫描速率：相控阵探头，88°角，18cm 深度时，彩色扫描帧率19 帧/秒（提供图片证明） 5.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 5.4 具有彩色双实时功能 5.5 独立变频段数≥5 段 5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18° 5.7 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 5.8★高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键 5.9★微细血流成像，经过创新的技术有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，有别于能量血流和高分辨率血流，机器具备独立按键（提供独立按键图片证明） 5.10 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM 的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。机器具备独立按键（提供独立按键图片证明） 6 超声功率输出调节： 6.1B、M、PWD、CFM 6.2 输出功率选择独立分级可调 7 记录装置： 7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP 或 JPG 等 PC 通用格式直接储存。 7.2DVD-RW 或 USB 图像存储 7.3 内置 USB 接口≥5 个，用于图像传输 8 技术手册： 8.1 中文操作手册 9 外设和附件 9.1 支持主机一体化耦合剂加热器（非 USB 连接） 9.2 支持脚踏开关 10 技术、维修、培训及其它 10.1 驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修 10.2 厂家提供专业人员现场操作和培训
2 | ICU | 气垫床 | 5 | 0.3 | 1.5
3 |  | BeneFusionzVPex肠内营养泵 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1整机使用期限≥10年 2.输液精度≤±5% 3.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 4.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 7.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 8.支持药物库，可储存5000种药物信息。 9.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 10.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg 11.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 12.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警 13.信息储存：可存储5000条的历史记录 14.电池工作时间≥5小时@25ml/h 15.防异物及进液等级IP44 16.满足EN1789标准，适合在救护车使用。 17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
4 |  | EB-280R（浙江优亿）可视支气管镜（便携式支气管） | 1 | 15 | 15 | EB-280R（浙江优亿）电子支气管镜（数量：1） 1、视场角≥120°； 2、工作软管有效长度≥600mm； 3、景深3mm-100mm； 4、插入部外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.6mm； 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°； 6、操作手柄具备左右旋转功能，向左≥120°，向右≥120°； 7、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux； 8、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； 9、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，解除冻结，图像放大等预设功能； 10、洗消方式≥2种，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 11、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用； 12、标配≥3寸便携显示屏，分辨率≥9.92 lP/m； 13、便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，工作时间≥180分钟； 14、便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时； 15、显示器能上下0-180°转动，向左向右0-180°转动，以方便特殊体位的操作； 16、注册证：电子支气管镜相关注册证，符合电子支气管镜收费规定； 电子支气管镜配套工作站：（数量：1） 1、显示器≥15寸非触摸显示器 2、显示器分辨率≥19201080； 3、输出图像：能够使用信号转接系统输出图像，确保输出图形≥1080P； 4、菜单模式：≥10种，包括图像亮度、图像对比度、调节画面色调、图像饱和度、图像锐度、图像画面降噪、图像画面旋转模式、语言设定、时间设定、输出分辨率等模式； 5、功能按键：具有图像缩放按键功能，根据需求调整图像大小； 6、白平衡功能：具有白平衡按键功能，快速一键白平衡调节； 7、数据导出：可导出采集的图像到U盘等外接设备； 8、连接方式：与工作站之间的连接方式采用航空接口，通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接显示器同屏输出图像； 9、供电方式：支持移动电源供电方式，移动电源容量不小于18000mAh；也可通过接适配器交流电24小时使用； 10、一体化台车：包含镜挂支架、图像处理器操作台、显示器挂架、移动电源等功能组件； 11、标配1套一次性电子支气管镜系统，与工作站兼容成像，与电子支气管镜同一品牌产品，以确保各项功能稳定。
5 | 病理科 | 组织包埋机 | 1 | 8 | 8
6 |  | HPV检测仪器 | 1 | 7 | 7
7 |  | 晾片柜 | 1 | 0.45 | 0.45
8 | 产科 | 低频产后治疗仪 | 1 | 13 | 13
9 |  | 多功能产护综合产床 LDR产病一体床 | 1 | 17.8 | 17.8
10 |  | 水循环头疗床 | 1 | 0.25 | 0.25
11 | 儿科 | 新生儿心电监护仪（带有创血压模块） | 1 | 4.2 | 4.2
12 |  | 空氧混合仪 | 1 | 4 | 4 | 一、产品功能： 用于对空氧混合气体的氧浓度和流量进行调节和控制，配有湿化瓶的混合器可对气体进行湿化。除可作为开放式给氧外，它还可以与婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、氧罩、氧疗仪、呼吸机、CPAP、复苏器及无痛分娩仪设备配套使用，尤其适用于新生儿重症监护、病房给氧。 禁忌症：高血氧症者禁用。 二、基本配置：（实质性要求） 主体、流量计、硅胶管、医用低压挠性软管、固定支架、湿化瓶、医用空气压缩机。 三、性能特点： 1、氧浓度 21%-100%连续可调；氧浓度和流量分开调节、互不影响； 2、调节精度高，气体输出持续稳定；气动气控，无需电源供电； ▲3、氧浓度调节范围及精度： 21%～100%；精度：±3%O2(V/V); （提供检验报告或产品说明书或技术白皮书或彩页证明） ▲4、流量计调节范围：0L/min～18L/min 和 0L/min～3.5L/min。（提供检验报告或产品说明书或技术白皮书或彩页证明） ▲5、输入气源压力：0.207mPa～0.517mPa。（提供检验报告或产品说明书或技术白皮书或彩页证明） ▲6、气源故障报警：供气气源压力差在 0.138kPa～0.18 kPa 时（提供检验报告或产品说明书或技术白皮书或彩页证明） 7、内置气动声音报警装置，报警声为哨声；报警声压级＞57dB(A)。
13 |  | 输液泵 | 2 | 0.5 | 1
14 |  | 儿科超声骨密度检测仪 | 1 | 12 | 12 | 1.▲适用范围：全年龄段检查骨质疏松症 、预测骨折风险 、评估骨质流失的程度。 2.探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%。 四晶体超声探头。 3.探头收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性。探头具有自动休眠，有效延长探头使用寿命； 4.检测部位:桡骨、胫骨； 测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； 5.具有 Z值趋势图、T值趋势图； 6.▲声速显示范围:2200m/s～4800m/s； 7.▲高测量重复性:≤±0.15%； 8.▲支持探头类型：LM、LU、LS、LR。 9.具备快速、高精度两种测量模式； 单点检测速度:≤0.4s； 单次测量时间≤10秒； 操作平台：触摸屏操控； 10.▲探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角； 11.具备视频播放功能，播放内容可更换；联网功能：支持有线或无线 WIFI 联网，可将检测数据传输至医院超声数据系统。 12.实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间功能；具有显示历史测量结果功能； 13.外置接口：可外接扫码枪、身份证读卡器等，实现病人信息快速录入； 14.病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理； 15.报告单自定义:具有自定义编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可进行缩放，拖动，添加或删除等操作，具有报告打印功能； 16.配备辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度； 17.★配置清单及需求：扫码枪1把。可实现连接医院现有体检信息管理系统（系统生产厂家：成都珍琅科技有限公司）并上传检测数据到体检信息管理系统。
15 |  | 儿童视力筛查仪 | 1 | 15 | 15 | 操作模式：双眼/单眼。 工作距离：1m。 测量时间：~1s。 数据接口：Wi-Fi，USB。 电池：原装两块可充电锂电池，不需要任何工具可更换电池。 尺寸：≤180*130*110mm±5mm。 显示器：≥5寸触摸显示屏。 筛查内容：至少可进行屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距。 测量瞳孔直径要求：4-9mm。可测量散瞳病人。 适用对象：6个月-100岁。 距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。 ▲屈光检测：全自动。 球面度DS：范围-7.5OD~+7.5OD；分辨率0.25D/0.01D；精度±0.5OD。 柱面度DC：范围0.00D~3.00D；分辨率0.25D/0.01D；精度±0.50D。 轴位Axis：范围0°~180°；分辨率：1°；精度：±5°。 ▲眼位偏离：0°-20°。 配置清单： 序号 名称 数量 单位 1 主机 1 台 2 配套配件、附件等 1 套 3 合格证或报关单（若有）、保修卡、快速操作说明（塑封）、中文说明书（纸质版+电子版） 1 套
16 |  | 黄疸仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1、设备用途：动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。 ▲2、结构组成：由主机、底座及电源适配器组成。主机由光学探头、显示屏组成，电池底座可供主机充电内含校验屏，配置条码阅读器，USB接口。 3、检查屏：对白色屏显示0.0-1.5，对黄色屏显示20.0±1.5。 4、测量原理：光反射原理，蓝绿光比较。 ▲5、氙闪光灯光源，使用寿命≥150000次测量。 ▲6、操作界面：≥3.0英寸彩色触摸显示屏，中文操作界面，触摸屏操作。具有画面锁定功能，防止误操作。 7、同一屏幕可显示多次测量数据（当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据）。 ▲8、同屏显示的其他信息：医护ID、婴儿ID、优先权治疗、蓝光治疗完成标志、可保存的数据件数、平均化次数、单位、电池符号、进入下一个患者测量。 9、检测方法：将光学探头垂直放置在测量点（胸骨或额头）上，轻轻推动，直到发光，此时将执行测量。如果已经将“平均”设定为“2次”～“5次”中的某一个，则会显示当前的测量次数。在确保READY（就绪）指示灯亮起的同时，重复执行剩余次数的测量。 ▲10、平均测量功能：可预设平均次数，设置2～5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。 ▲11、条形码识别：具备条形码识别功能，能快速、准确的核对、录入医护、患者ID。 ▲12、数据导出：底座配有Micro USB数据通讯接口。 13、测量单位：有至少两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）。
17 | 耳鼻喉 | 网络心电图采集盒及导联线 | 1 | 1.5 | 1.5 | 申购《医疗设备论证申请审批表》附后
18 | 呼吸与危重症 | ACS201全胸腔高频脉冲排痰系统 | 2 | 5 | 10 | 带背心
19 |  | 和普乐睡眠呼吸监测仪 | 2 | 4.5 | 9 | 科室原有4台
20 |  | AP400a空气肢体压力治疗仪 | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.智能腿套识别，大腿、小腿、足部自动区分，并配置相应压力。 2.三级梯度压力，防止静脉逆流，有效促使下肢淤血的静脉排空。 3.圆周压力，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 4.连续压力，确保血液流速稳定在较高的水平，从而促进下肢血液循环。 5.快速充放气 6.治疗仪界面：液晶显示界面，显示治疗模式、治疗压力、治疗时间。 7.实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力，充气速度等参数。 8.治疗套筒腔数：4腔。 9.可以同时连接2个套筒，同时治疗2个肢体。 10.治疗压力范围：40-200mmHg可调。 11.治疗时间：1min-90min可调。 12.肢体套筒内胆为医用级TPU材料，为超强抗压气囊，不易破损，圆周压力设计；配有无纺布套，避免交叉感染。 13.一体成型气管，便于擦洗消毒，避免交叉感染。 14：套筒：膝长型 15.体积小、提取方便，结构牢固，可悬挂床头。 16.振动小、噪音<40dB，适合病房连续使用，不影响患者休息。 17.自保护功能、超压报警、电源报警、空接报警。
21 | 急诊科 | 监护仪 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 2、≥10.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 3、监护仪设计使用年限≥10年。 4、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 5、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 6、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 ▲7、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。（提供产品说明书证明材料）。 ▲8、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。（提供实物界面图片或功能截图证明材料）。 9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 10、支持手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 11、支持双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。 12、可选升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 13、支持旁流监测模块，旁流EtCO2监测模块支持顺磁氧监测技术进行氧气监测。 ▲14、支持选配患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器（提供实物界面图片或功能截图证明材料）。 15、下床移动监护功能可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数， ▲16、穿戴传感器支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间，支持患者4种状态的识别，包括：睡眠，休息，运动和跌倒。（提供产品说明书证明材料）。 17、监测数据通过无线发送至监护仪。 支持动态刷新EWS和EWS报警。（提供实物界面图片或功能截图证明材料）。 18、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 19、支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 二、多参数监护仪单台配置清单： 1、主机1台 2、可充电锂电池1块 3、心电主电缆1条 4、心电导联线1条 5、血氧主电缆1条 6、血氧探头1个 7、血压导气管1条 8、血压袖带1个 9、三芯电源线1条
22 |  | 电动吸引器7A-23D | 1 | 0.15 | 0.15 | 主要技术指标: 电源:AC220V±22V,50Hz士1Hz 噪音:≤65dB(A) 抽气速率:≥20L/min 极限负压值:≥0.08MPa 输入功率:180VA 贮液瓶:2500mL/只,2只
23 |  | 平板电脑苹果平板电脑 | 1 | 0.4 | 0.4
24 |  | 双驼道微量注射泵CTN-W200 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.精度:±2% (机械精度±1%）。 2.高分辨率彩色液晶屏；一体化环保设计；注射器延长管可固定。 3. KVO模式；键盘锁定功能；软件纠错功能；快推键保险设置；限制量设定，声、光、提示信息三种报警功能。声光多档位可调。 4.注射速度范围及增量：0.1～ 150ml/h (5 ml注射器) 0.1～ 300ml/h (10 ml注射器) 0.1～600ml/h (20 ml注射器) 0.1～ 900ml/h (30 ml注射器) 0.1～1500ml/h (50 ml注射器) 增量0.1～99.9ml/h为0.1 ml/h，100ml/h以上为1ml/h； 5.累计量0～99999 ml 6.给药模式：恒速注射、时量模式、体重模式、间断注射模式、连续模式、夜间模式 7.适用任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml 8.可充电锂电池，供电使用时间≥8小时。 9.IP等级：IPX4 10.数据管理：数据上传/报警, RS232通讯接口，有药库、可无线监控、静脉输注中央站联网 11.软件具备复位功能。 12.两个注射通道，可同时注射也可单独注射。
25 | 检验科 | 全自动血培养仪 | 1 | 19 | 19 | 2015年1检测原理：采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式、多种菌群的培养和实时检测 2 检测容量：≥112 瓶位，支持通过仅增加孵育箱来扩充容量 3培养方式：一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温、振荡培养；每个抽屉可自由设定温度、振荡方式 4 组合培养：支持组合培养，可以独立设定真菌培养、细菌培养 5检测菌种：支持检测细菌(含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等)、真菌 6 检测方法：多种检测运算方法，缩短报阳时间，降低误报率 7培养瓶种类：配套培养瓶包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、标准厌氧瓶、树脂厌氧瓶、L 型增菌培养基等
26 |  | 全自动细菌鉴定药敏仪 | 1 | 44 | 44 | （一）整机要求 产品适用范围：用于对分离自人类体液中的菌种进行培养、鉴定和药物敏感性分析。 （二）性能要求 1、检测方法：鉴定采用生化及酶反应结合显色法；药敏试验采用比浊法。 2、鉴定种类：检测病原菌种类≥500种。 3、药敏种类：提供临床常见抗生素种类≥200种。 ★4、仪器容量：同时容纳测试卡≥50个。 5、仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。试验卡及病人样本号条码的自动识别,减少人工输入信息的工作量。 6、自动检测功能：仪器应具备自动识别条形码功能，能自动孵育、自动判读结果、自动废弃试剂板等功能。 7、统计分析：软件能够实现综合数据统计分析，能够预置临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析≥20项，可根据医院需求增加统计项目。 8、具备院感系统，有院内微生物感染管理和院内感染病例管理功能。 9、具备高级专家 系统，可提示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等。 10、配置要求：配置自动加样仪1台。 11、具有共享数据功能：鉴定药敏数据能导出dbf格式，直接上传WHONET，无需格式转换。 ★12、机身结构要求：优先采用主机一体化结构设计仪器，无需单独配备电脑。 13、配套测试卡孔位：具备120孔鉴定药敏试剂卡。 14、配套测试卡种类：包括肠杆菌、非发酵菌、棒状杆菌、酵母样真菌、链球菌、奈瑟菌/嗜血杆菌、葡萄球菌细菌鉴定药敏测试卡。 15、仪器能够根据试剂板孵育状态，严格按照试剂的反应时间及数量自动添加试剂。 （三）整机功能配置 1．细菌鉴定及药敏分析系统 2．细菌鉴定及药敏分析系统软件1套 3．院内感染管理系统1套 4．支原体分析系统软件1套 5．浊度计一台 6．操作说明书一本 7．全自动加样仪一台
27 |  | 37℃孵育箱 | 1 | 2.2 | 2.2 | 200L
28 |  | 二氧化碳孵育箱 | 1 | 3.6 | 3.6 | 1．技术要求 2.箱体： 2.1.1 工作体积：≥150L 2.1.2 具有玻璃气密内小门和不锈钢内室 2.1.3 标配搁板数目/最多可选装搁板数：3 块/10 块 2.1.4 高效腔体内置风扇助力对流，确保温度、CO2浓度和湿度均一性 2.1.5 单隔板承重≥10kg， 2.2 温度控制 2.2.1 温度控制范围：高于室温 3℃～55℃ 2.2.2 温度控制精度 ：±0.1℃ 2.2.3 温度均一性:< ±0.3℃ 2.2.4 温度跟踪报警：有，±1℃ 2.2.5 温度显示：液晶屏 2.2.6 双温度探头，PID 控制，保证温度不会过冲 2.2.7 开门后 30s，温度恢复时间小于 5 分钟 2.2.8 内置水盘 2.2.9 湿度恢复速度小于 15 分钟（开门 30s 后） 2.3 气体控制 2.3.1 二氧化碳控制范围：1～20% 2.3.2 二氧化碳控制精度：±0.1% 2.3.3 二氧化碳跟踪报警：有, ±1% 2.3.4 二氧化碳浓度控制：箱体内在线检测 2.3.5 用户编程上下限可跟踪报警 2.3.6 开门 30s 后，二氧化碳浓度恢复时间小于 5 分钟 2.4 灭菌消毒 2.4.1 紫外灭菌：254nm 波长，无臭氧紫外灯，快速消毒
29 | 泌尿科 | 肢体气压计治疗仪 | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.智能腿套识别，大腿、小腿、足部自动区分，并配置相应压力。 2.三级梯度压力，防止静脉逆流，有效促使下肢淤血的静脉排空。 3.圆周压力，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 4.连续压力，确保血液流速稳定在较高的水平，从而促进下肢血液循环。 5.快速充放气 6.治疗仪界面：液晶显示界面，显示治疗模式、治疗压力、治疗时间。 7.实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力，充气速度等参数。 8.治疗套筒腔数：4腔。 9.可以同时连接2个套筒，同时治疗2个肢体。 10.治疗压力范围：40-200mmHg可调。 11.治疗时间：1min-90min可调。 12.肢体套筒内胆为医用级TPU材料，为超强抗压气囊，不易破损，圆周压力设计；配有无纺布套，避免交叉感染。 13.一体成型气管，便于擦洗消毒，避免交叉感染。 14：套筒：膝长型 15.体积小、提取方便，结构牢固，可悬挂床头。 16.振动小、噪音<40dB，适合病房连续使用，不影响患者休息。 17.自保护功能、超压报警、电源报警、空接报警。
30 | 普外科 | TDP特定电磁波治疗仪 | 4 | 0.045 | 0.18 | 1、光谱波光μ M 2~21 2、辐射板直径mm 166 3、辐射板使用寿命：≥2000h（理论） 4、光谱波长范围：2-25um微米 5、活动臂伸缩范围mm 0~350 6、活动臂提升范围mm 0~300 7、升降杆升降范围mm 0 8、仰视角（度） 270 9、转角（度）360 。
31 | 手麻科 | 微量泵（三联泵） | 3 | 0.5 | 1.5
32 |  | 麻醉机 | 5 | 20 | 100 | 国产2000年1台{人流室}、2003年2台、2011年1台、2016年6台、2019年1台
33 |  | 麻醉监护仪 | 5 | 3 | 15 | 一、麻醉监护仪2016年2台 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个. 2.≥12英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节 3.工作海拔高度≥4550米，满足高原地区 4.采用无风扇设计 5.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时 6.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 7.选配支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 8.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，有创血压，主流CO2，AG麻醉气体监测功能 9.支持3/5导心电监测 10.支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析 11.支持≥4通道心电进行多导心电分析 12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 13.支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm 14.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg 15.无创血压适用于成人，小儿和新生儿 16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 17.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 18.提供辅助静脉穿刺功能 19.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿 20.提供灌注指数（PI）的监测
34 |  | 腹腔镜镜头 | 2 | 5 | 10 | 2009年、2020年2个
35 | 体检科 | 多功能电子体重仪 | 1 | 0.6 | 0.6
36 | 消化内分泌 | 胰岛素泵 | 2 | 3.2 | 6.4
37 |  | 内窥镜用二氧化碳送气装置 | 1 | 3 | 3
38 | 心电图室 | 24小时动态血压 | 5 | 1.2 | 6
39 |  | 24小时动态心电图 | 5 | 1.2 | 6
40 | 心血管科 | 心电监护仪 | 5 | 1.2 | 6
41 |  | 微量泵单通道 | 1 | 0.5 | 0.5
42 |  | 微量泵双通道 | 5 | 0.5 | 2.5
43 |  | 网络心电图采集盒及导联线 | 1 | 1.5 | 1.5
44 | 眼科 | 血流OCT | 1 | 150 | 150 | 检查眼底血管
45 |  | 干眼雾化机 | 1 | 3.5 | 3.5
46 | 药剂科 | 药品阴凉柜 | 3 | 0.26 | 0.78
47 |  | 电子秤 | 1 | 0.05 | 0.05
48 | 中医理疗科 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 17 | 17 | 1.5年回本
49 |  | 按摩治疗床 | 6 | 0.3 | 1.8
50 |  | 治疗床 | 8 | 0.25 | 2
51 |  | ICV200BLE十二导联心电图分析系统1套 | 1 | 3.5 | 3.5
52 | 中医皮肤科 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 20 | 20
53 | 供应室 | 快速式全自动清洗消毒器 | 1 | 36 | 36
54 | 妇科 | 臭氧治疗仪（医用冲洗器） | 2 | 1.2 | 2.4
55 |  | TDP特定电磁波治疗仪 | 1 | 0.045 | 0.045
56 |  | 生物反馈治疗仪 | 1 | 20 | 20
57 | 肾病科 | 医院透析轮椅体重秤 | 1 | 0.2 | 0.2
58 | 骨科 | TDP特定电磁波治疗仪 | 4 | 0.045 | 0.18 | 1、光谱波光μ M 2~21 2、辐射板直径mm 166 3、辐射板使用寿命：≥2000h（理论） 4、光谱波长范围：2-25um微米 5、活动臂伸缩范围mm 0~350 6、活动臂提升范围mm 0~300 7、升降杆升降范围mm 0 8、仰视角（度） 270 9、转角（度）360 。
59 |  | 电脑中频治疗仪 | 1 | 1.5 | 1.5
60 |  | UBE脊柱动力系统 | 1 | 50 | 50
| 合计 |  |  | 644.145 | 781.985

## 政采云参数
附件
吐鲁番市高昌区人民医院采购医疗设备一批项目清单
序号 | 申报设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 合计金额（元） | 参数 | 建议品牌
1 | 十二导联心电图分析系统1套 | 1 | 台 | [5 empty] | 采样频率:≥20000点/秒 无线连接方式:蓝牙/wifi 心电导联线为抗除颤保护设计，如有损耗可单根更换，也可支持标准6511心电导联线。 采集盒与平板电脑操作距离≥5米，便于临床操作 心电数据采集显示分析终端2360*1640像素显示屏≥11英寸,一次充电可以连续工作8小时 终端操作系统为封闭模式，第三方应用程序文件不能以文件或文件夹方式操作，无USB接口连接读取文件功能。 支持手写中文输入，支持语音助理，支持WiFi热点功能，支持4G扩展支持指纹识别解锁，保证设备安全性 内存≥32GB，可存储4万份病例以上 标准的同步12导联信号采集分析，采集时记录时间可调; 12导联心电图自动测量、自动心电图叠加技术、自动计算心电图参数;RR间期标注等功能，自动诊断 一键操作功能，以不同手势定义各个操作按钮，操作流畅 心电图网络分析功能:上传心电信息，下载诊断并打印，权限管理、心电图网络分析、心电图网络报告生成 具有新生儿、儿童心电图导联设置及心律失常检测模式 与院内心电系统兼容 质保3年 | 北京谷山丰
2 | 网络心电图采集盒及导联线 | 1 | 台 | [5 empty] | 心电采集系统（含心电采集盒、吸球、夹子、导联线等质保2年 | 北京谷山丰
3 | 平板电脑 | 1 | 台 | [5 empty] | 11-12寸英寸LED电容触摸屏，分辨率：2-2.2K，屏幕比例：4:3，网络类型：WIFI、蓝牙。规格：长248.6mm,宽179.5mm,高7mm,供电使用时间≥8小时。 与现有设备软件能匹配。适用4G-5G网络，储存容量:128G，一级能效，分辨率：2360*1640，质保2年 | apple
4 | 24小时动态血压 | 5 | 台 | [5 empty] | (1)记录时间： ≥24小时；(2)测量方法： 示波法 (3)测量间隔时间： 15-30min测一次；（4)测量范围： 收缩压：60 – 290 mmHg、 舒张压：30 – 195 mmHg(5)测量精度： 误差≤ 3 mmHg；（6)通讯接口： 串口、远红外、或数据线连接；（7)电池： 2节5号电池 质 保 3 年 | 北京世纪今科 abpm5000
5 | 24小时动态心电图 | 5 | 台 | [5 empty] | (1)记录时间： 24小时；(2)导联方式：十二导联，可同步十二导联会放和打印；(3)显示方式： 液晶显示；（4)储存介质： 闪光卡，数据下载接口为USB即插即用；（5)电池：1节7号电池 质 保 3 年 | 北京谷山丰 elite plus
预算金额 | [7 empty] | 174000