## Sheet1
吐鲁番市高昌区人民医院采购微量泵、输液泵报价单
序号 | 申报设备名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 合计金额（元） | 参数 | 图片 | 备注
1 | 双驼道微量注射泵 | 1 | 台 |  |  | 1.精度:±2% (机械精度±1%）。 2.高分辨率彩色液晶屏；一体化环保设计；注射器延长管可固定。 3. KVO模式；键盘锁定功能；软件纠错功能；快推键保险设置；限制量设定，声、光、提示信息三种报警功能。声光多档位可调。 4.注射速度范围及增量：0.1～ 150ml/h (5 ml注射器) 0.1～ 300ml/h (10 ml注射器) 0.1～600ml/h (20 ml注射器) 0.1～ 900ml/h (30 ml注射器) 0.1～1500ml/h (50 ml注射器) 增量0.1～99.9ml/h为0.1 ml/h，100ml/h以上为1ml/h； 5.给药模式：恒速注射、时量模式、体重模式、间断注射模式、连续模式、夜间模式 6.适用任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml 7.可充电锂电池，供电使用时间≥8小时。 8.IP等级：IPX4 9.软件具备复位功能。 质保三年
2 | 输液泵 | 2 | 台 |  |  | 要求：质保三年；定期上门维保； 参数要求：1.高清晰彩色 LCD 液晶显示，数值显示有小数位防错设计；输液器规格：标准 PVC 输液器，六档位设计；输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按 1mL/h 递增或递减；输液量精度误差：±5%（普通输液器），泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%；输液总量预置：1ml~9999ml，以 1ml 递增或递减；阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）；三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS） KVO：4ml/h，当输液速度大于 KVO 速度时，输液完成以 KVO 速度运行；当输液速度小于 KVO 速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警；其他功能： 具有输液累计量显示功能。具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为 700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为 700ml/h，用于对患者的快速输液。具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。
3 | 微量泵双通道 | 3 | 台 |  |  | 1.精度:±2% (机械精度±1%）。 2.高分辨率彩色液晶屏；一体化环保设计； 3. KVO模式；键盘锁定功能；软件纠错功能；快推键保险设置；限制量设定，声、光、提示信息三种报警功能。声光多档位可调。 4.注射速度范围及增量：0.1～ 150ml/h (5 ml注射器) 0.1～ 300ml/h (10 ml注射器) 0.1～600ml/h (20 ml注射器) 0.1～ 900ml/h (30 ml注射器) 0.1～1500ml/h (50 ml注射器) 增量0.1～99.9ml/h为0.1 ml/h，100ml/h以上为1ml/h； 5.累计量0～99999 ml 6.给药模式：恒速注射、时量模式、连续模式、夜间模式 7.适用任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml 8.可充电锂电池，供电使用时间≥8小时。 9.软件具备复位功能。 10.两个注射通道，可同时注射也可单独注射。质保三年
预算金额 |  |  |  |  | 30000