## Sheet1
附件
吐鲁番市高昌区人民医院采购医疗设备一批清单
序号 | 申报设备名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 合计金额(元) | 参数 | 图片 | 备注
1 | 按摩治疗床 | 3 | 台 |  |  | 组成部件：床架、床板、海绵堵头 主要参数：长*宽*高（mm）：2000*620*660，有肩孔、扶手、和放手机、平板平台 诊疗床承载重量：200kg 质保3年
2 | 治疗床（诊疗床） | 4 | 台 |  |  | 主要参数：1800*600*700 海绵平板平台 诊疗床承载重量：200kg 质保3年
3 | TDP特定电磁波治疗仪 | 5 | 台 |  |  | 1.治疗头直径≥Ф166mm，单头 2.电磁波谱范围:2~25(微米) 3.治疗板使用寿命≥1000 小时 4.加热器使用寿命≥2000 小时 5.治疗板表面温度可调，五个温度挡:220℃、240℃、260℃、280℃、300℃ 6.定时方式:电子定时(0、30、60、90 分、长通) 7.定时器准确度误差≤士 10% 8. 立柱可升降，升降可调节范围为：0-20cm 9.支臂活动范围:700mm 10.治疗头单头，可调角度:360 度 11.脚架类型:组合式脚架 12.运行方式:连续运行 质保2年。
4 | 肢体气压计治疗仪 | 1 | 台 |  |  | 1.智能腿套识别，大腿、小腿、足部自动区分，并配置相应压力。 2.三级梯度压力，防止静脉逆流，有效促使下肢淤血的静脉排空 3.圆周压力，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 4.连续压力，确保血液流速稳定在较高的水平，从而促进下肢血液循环。 5.快速充放气 6.治疗仪界面：液晶显示界面，显示治疗模式、治疗压力、治疗时间。 7.实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力，充气速度等参数。 8.治疗套筒腔数：4腔。 9.可以同时连接2个套筒，同时治疗2个肢体。 10.治疗压力范围：40-200mmHg可调。 11.治疗时间：1min-90min可调。 12.肢体套筒内胆为医用级TPU材料，为超强抗压气囊，不易破损，圆周压力设计；配有无纺布套，避免交叉感染。 13.一体成型气管，便于擦洗消毒，避免交叉感染。 14：套筒：膝长型 15.体积小、提取方便，结构牢固，可悬挂床头。 16.振动小、噪音<40dB，适合病房连续使用，不影响患者休息。 17.自保护功能、超压报警、电源报警、空接报警。 18.配有治疗车。质保三年
5 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 台 |  |  | 该产品对肩周炎，颈椎病，腰痛扭伤，软组织损伤等具有镇痛和消炎作用 保存条件：常温 组成部件： 电脑中频治疗仪主机1台、电极板+8对、绑带+8对、电极线+8条 1．工作电压:电流220V±22V 50Hz±1Hz 2．输出功率:≤5VA×2 3．电极板温度范围:40℃～60℃（在23℃±2℃下），质保3年。
7 | 电动吸引器 | 1 | 台 |  |  | 主要技术指标:便携式吸痰器，符合救护车车载使用 电源:AC220V±22V,50Hz士1Hz 噪音:≤65dB(A) 抽气速率:≥15L/min 极限负压值:≥0.08MPa 输入功率:180VA 贮液瓶:800-1000mL/只, 备用1只贮液瓶， 质保三年
预算金额 |  |  |  |  | 43250