## 2
亚尔镇卫生院设备清单
序号 | 设备名称 | 规格 | 参数 | 品牌 | 数 量 | 预算单价 | 总金额 | 报价单价（元） | 合计金额（元） | 备注
1 | 心电监护仪（便携式） | uMEC12 | 1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2、★≥12寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥10通道波形显示。 1.3、标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 1.4、★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.5、监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。 1.6、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。 1.7、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.8、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。 2.7、★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性，提供专利证书证明文件。 2.9、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，提供说明书或检验报告证明。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。 2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 | 迈瑞 | 3 | 12000 | 36000 |  |  | 1、整机设备维修、维护、保养且产品质量质保期不少于三年（包含零配件）。 2、所提供产品生产日期为近半年之内。
2 | 电动吸引器 | 7A-23B | 鱼跃电动吸引器7A-23B的特点包括操作简单方便、吸引力强大可调、噪音低、体积小巧便于携带。主机通过按钮控制吸引力大小，吸引管和连接管质量优良，耐用易清洁。过滤器有效阻止异物进入主机，保护设备内部结构。该设备适用于急救、手术室、产房、重症监护室等场所，能快速有效地清除患者口腔、气道中的分泌物，保持呼吸道通畅 | 鱼跃 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1、整机设备维修、维护、保养且产品质量质保期不少于三年（包含零配件）。 2、所提供产品生产日期为近半年之内。
合计 | [6 empty] | 37500