## Sheet1
高昌区亚尔镇卫生院采购医疗设备申报表
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） | 参数 | 备注 |  | 建议型号
1 | 心电工作站 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 参数 参数：标准的同步12导联信号采集分析；12导联心电图自动测量、自动诊断，经欧盟CSE心电图数据库验证。儿童算法诊断；心电图正常参考值范围可调；图形分析显示要求：方向、振幅、角度、间期和 QRS-T、QRS/T、TL/W，QRS面积比、初始向量及立体空间最大向量分析 ；时间向量、瞬间向量、90度翻转向量； 图形输出：综合报告、各环放大图、单面环体放大图；数据库管理功能：1). 数据管理，心电数据支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准，2). 诊断结果自动转存数据库，临床诊断可检索3). 病人数据再编辑、删除和转存； 与医院现有心电网络系统免费对接，支持远程诊断。 工作结构：计算机主机，监视器，导联线，心电信号采集盒，打印机。 | 质保期3年， |  | CV200+
2 | 十二导联心电分析系统 | 台 | 1 | 35000 | 35000 | 1. 导联与采集参数 - 导联数量：12导联同步采集（标准肢体导联I、II、III，加压肢体导联aVR、aVL、aVF，胸导联V1-V6），支持手动/自动切换导联。 - 采样频率：≥1000Hz（保证高频信号的精确捕捉，如QRS波群细节）。 - 分辨率：24位AD转换（提升信号精度，减少噪声干扰）。 - 输入阻抗：≥50MΩ（符合国际标准，降低信号衰减）。 - 共模抑制比（CMRR）：≥100dB（抗电磁干扰能力强，适合医院复杂环境）。 2. 信号处理与分析参数 - 自动分析算法：支持心律失常分析（如早搏、心动过速、传导阻滞等）、ST段分析、QT间期校正（QTc）、心率变异性（HRV）分析等。 - 波形显示：12导联同步波形实时显示，可缩放、平移，支持历史波形对比。 - 数据存储：内置大容量存储器（≥10万份病例），支持USB、蓝牙或Wi-Fi传输至云端或工作站。 3. 硬件与操作参数 - 显示屏：≥10英寸彩色触摸屏，支持手势操作，界面简洁直观。 - 记录方式：支持热敏打印（内置高速打印机）、PDF格式导出、动态心电图（Holter）扩展（部分型号支持）。 - 电源：内置可充电锂电池，续航≥8小时，支持AC/DC电源切换。 - 尺寸与重量：便携设计（如主机尺寸约30cm×20cm×5cm，重量≤2kg），适合床旁、门诊或移动检查。 4. 合规与安全参数 - 认证标准：符合IEC 60601-2-51（心电图设备安全标准）、FDA/CE认证（根据厂商区域不同）。 - 抗干扰设计：内置EMC抗干扰模块，兼容除颤器、监护仪等设备的协同使用。功能用途 1. 常规心电图检查 - 适用于门诊、住院患者的基础心脏筛查，如胸闷、心悸、胸痛等症状的初步诊断。 2. 心律失常诊断 - 捕捉短暂性心律失常（如房性早搏、室性心动过速），提供发作频率、持续时间等量化数据。 - 辅助鉴别异位心律与传导阻滞（如左/右束支传导阻滞）。 3. 心肌缺血与梗死评估 - 动态监测ST段偏移（抬高或压低），辅助诊断冠心病、心绞痛或心肌梗死，尤其适用于不典型症状患者（如无症状性心肌缺血）。 4. 药物疗效监测 - 评估抗心律失常药物（如胺碘酮）、降压药对心脏电活动的影响，调整治疗方案。 5. 特殊人群监测 - 孕妇、老年人、运动员等特定人群的心脏功能评估，提供个性化健康指导。 技术说明 1. 12导联同步采集技术 - 通过10个电极（四肢4个，胸壁6个）同步记录12导联心电信号，避免分时采集导致的波形误差，确保各导联时间轴一致，便于分析空间向量关系。 2. 智能自动分析算法 - 基于机器学习或模板匹配技术，自动识别P波、QRS波群、T波，计算心率、PR间期、QT间期等参数，并生成初步诊断报告（需医师审核）。 3. 无线传输与远程诊断 - 支持蓝牙5.0（BLE）或Wi-Fi传输数据至手机APP或医院工作站，实现远程实时会诊，尤其适合医联体或基层医疗机构向上级医院转诊前的预诊断。 4. 抗干扰与信号优化 - 采用右腿驱动电路、数字滤波技术（如50/60Hz工频滤波、肌电滤波），减少基线漂移和外界干扰，确保波形清晰。 5. 人机工程设计 - 电极线采用防缠绕材质，导联线颜色编码符合国际标准，降低操作失误；触摸屏支持戴手套操作，适合急诊等快速场景。 | 质保期3年 | =DISPIMG("ID_E69CBA0B8506B02215F02768DC8A9389",1) | iCV200BLE
3 | 动态心电图 | 台 | 2 | 15000 | 30000 | 1至3天全程记录, 无数据压缩；存储介质：SD闪光卡不小于1G；采用12导同步神经网络多层叠加分类分析方式，自动分析心律失常准确；特意性好；自动默认各种病的分类，具有房早、室早、室性逸搏、长间歇、房扑、房颤等十余种模板以及多种自定义模块，可以区分任一种形态的病理；各分类集合中图形可，匹配编辑修改；房早、房对、房速按提早率再编辑功能；提供各种趋势图、条图、页浏览、ST段变化图、瀑布图及直方图等统计工具。心率变异分析：时域、频域、非线形、3维频谱、白昼对比等，分析报告；QT分析：准确测量QT离散度，可人工参与调整，使无创心肌复极不均一性检测更精确；一站式打印操作，打印报告过程方便快捷；中英文操作界面，可以由用户自行选择翻译成自己本国语言版本。 | 质保期3年 | =DISPIMG("ID_FE424BADF4DA4A2FAE791B8AC6CF5C1F",1) | elite-plus
4 | 动态血压计 | 台 | 2 | 10000 | 20000 | 1、数据连接：USB数据线、蓝牙 2、测量方法：示波法 3、压力测量范围：0~37.3kPa(0mmHg~280mmHg) 4、脉率测量范围：40bpm~240bpm 5、分辨率：血压读数的分辨率为1mmHg，脉搏读数的分辨率为1BPM 6、准确性：应符合YY0670-2008规范中4.5.4的要求，无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg 7、脉率准确性：±2BPM 8、最大袖带压：血压监测仪袖带压力超过40.0kPa(300mmHg)时应自动打开电磁阀放气；袖带压处在2kPa(15mmHg)以上时间＜3min 9、泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa(260mmHg)降到2kPa(15mmHg)的时间＜10s 10、数据储存器：闪存储存高达999个读数 11、测量间隔时间：血压测量的间隔时间可选择为5，10，15，20，25，30，35，40，45，50，55，60，65，70，75，80，85，90，95，100，105，110，115，120分钟的任何一种，时间误差不超过选择值的5% 12、内置加速感应器，支持患者运动状态检测，帮助血压分析 13、血压示值范围：0~300 mmHg 14、测量范围： 收缩压：30 ~254 mmHg，舒张压：10 ~220 mmHg 15、重量：210g±10g 二、动态血压分析软件： 1、存储记录全过程动态血压波形 2、分析界面操作简洁，可提供符合临床使用习惯的汇总页报告 3、支持设置昼、夜、早晨、特殊等多种不同时间间隔测量方案 4、为临床提供丰富全面的图形报告，包含圆饼图、散点图、趋势图、直方图 | 质保期3年 | =DISPIMG("ID_B1FC6E66BEE84F9CB4E6716A600DA629",1) | ABPM6000
|  |  |  | 合计： | 130000