**组织包埋机技术参数**

1）中文菜单、操作简单；

2） 具有一个星期内任意定时开机、定时关机功能；停电后运行程序不丢失，来电后继续工作；

3）阀体为一体化结构，密封性好，无漏蜡、滴蜡现象；流蜡管道自动恒温（65℃）加热，不堵塞

4）工作台面积大；残蜡自动回收；

5） 配有8个可清洗镊子加热孔、无影照明灯、大容量熔蜡缸（6升）；

6）双保温锅250mm×220mm×75mm（可放樱花脱水篮）

7）工作方式：手动、脚动

8）通过旋纽可调节流蜡量

9）8路分别独立控温，加温器采用进口片状硅胶加热器，加热均匀。

10）具有独特的修蜡功能：除掉包埋盒周边多余的石蜡，提高切片质量

11）具有独特的封片功能：使切片组织保存时间更长

12）包埋防烫保护装置

13）包埋机外形尺寸：600\*600\*440

14）冷台机外形尺寸：400\*600\*400

技术参数：

熔蜡温度设置：0～99℃任意设置

咀温设置：0～99℃任意设置

保温锅温度：0～99℃任意设置

工作台温度0～99℃任意设置

冷台温度：0～—35℃任意设置

镊子座温度：0～99℃任意设置