除颤起搏监护仪技术规格要求

- 重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

- 彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 支持中文操作界面。

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

- ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

- 开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

- ★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

- 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

- 支持ST/QT实时分析。

- 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。

- 脉率范围：20-300bpm。

- 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。

- 支持设备状态指示灯用户检测。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 支持自检放电能量精度显示和打印。

- 自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

- ★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

- 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。

- 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

- 血糖仪技术参数

- 设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

- 1.精密度：浓度 <5.5mmol/L(100 mg/dL) SD<0.42mmol/L(7.7 mg/dL)

- 浓度：≥5.5mmol/L(100 mg/dL) CV<7.5%

- 2.准确度：

- 血糖测试仪和血糖试纸对葡萄糖的回收率为：80%?120%

- 3.方法学；葡萄糖脱氢酶（FAD-GDH）法。

- 4.采样方法；虹吸式。

- 5.标本类型；末梢血、动脉血、静脉血

- 6.测量时间：5s （血糖）

- 7.测量范围：0.5mmo/L-33.3 mmol/L

- 8.★红细胞压积： 15%-70%

- 9.★酮体预警：

- 血糖值高于：13.3mmol/l

- ,出现警示KETONE？提醒医护人员关注病人

- 的血酮。避免病人酮症酸中毒。

- 10.准确性技术标准；符合ISO-15197-2013

- 11.质控方式；提供高、中、低三种浓度质控。

- 12.质控服务；有专业人员免费每月进行血糖仪校准，定期与实验室做结果比对，误差值不大于国家要求。

- 13.★可与医院LIS及其它各类系统连接，接口费包含在中标价内。

- 二、其他：

- 1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

- 2、提供设备配置的详细清单

- 3、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

- 4、出现故障不能解决则提供备用机

- 5、所有接口费由中标公司承担。

- 三、配置；全套

- 另配；工作站1套（包含桌、椅）

- 四、售后服务要求：

- 验收合格后整机免费保修：8年，

- 故障免费更换。终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身软件免费升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。