一、生物显微镜技术参数

1.镜体 铝合金金属机身，保护外壳

2.光学系统 无限远光学系统

3.照明系统：内置透射光照明系统，LED光源，能耗≤0.5W

4.调焦系统：载物台高度移动对焦(粗调焦行程：15mm)，粗调焦限位，粗调焦旋钮扭力矩方式调节，微调焦旋钮(最小调节距离：2.5μm)

5.物镜转盘 固定四孔物镜转盘

6.载物台：钢丝传动机械固定载物台，标本夹，标本定位尺

7.观察筒：30度倾斜双目观察筒；瞳距调节范围：48-75mm，眼点调节范围：370.0-432.9mm

8.物镜：平场消色差物镜，防霉处理4x NA： 0.10 工作距离：27.8 mm10x NA： 0.25 工作距离：8.0 mm40xNA： 0.65 工作距离： 0.6 mm100x Oil NA：1.25 工作距离： 0.13 mm

9.目镜(10x) ：视场数(FN)：20

二、	洗板机技术参数

洗板的类型：96孔板（U,V或平底板）

洗头：8道或12道

自检功能；具备

吸排液方式；双泵吸排液

程序内存：15种板的类型

洗涤通道：2通道

液体容器：2L洗液瓶，2L废液瓶

用户界面；触摸式按键，液晶显示屏

清洗次数：1－10次，可预置

残液量：<1ul

加液精度：CV≤2%

吸液模式；常规或清扫

浸泡时间：0－300S，可预置

加液量：0—4500ul(每次递增≤60ul)

酶标板振荡功能；具备振荡功能

电源：200-240V，50/60Hz，适用于中国大陆地区220V电压

三、酶标分析仪技术参数

1.测量系统：≥8通道光学系统；

2.滤光片，波长范围涵盖340-800nm，预置405、450、492和630nm 滤光片，最多可装载8片，配置的每个波长均具备检测功能。

3.酶标板型：兼容平底版、U型板或V型板。

4.Abs范围： 0-3.500Abs或0-4.000Abs。

5.分辨率：0.001Abs；

6.准确性：+-0.03A；

7.重复性：≦1%；

8.检测速度：单波长≤5秒/96孔。

9.测试方法： ≧3种方法。

10.项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目或阴阳对照，显示屏：触摸显示屏，可以直接布板。自带操作系统，可外接电脑全面控制，配备操作电脑（国产），装机时免费对接LIS系统。

11.振板功能：具备速度和时间可调，支持3种及以上震板强度，持续时间长；

12.紫外光检测：具备紫外光检测功能，满足微量样本的临床生化分析需求，可开展AST、ALT等生化检测项目。

13.存储：可存储100组以上程序，10万个以上测试结果。

14.质控：可存储不少于3年的质控图。

15.权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。工作温度：10℃～40℃。

16.售后服务：设备免费保修3年，终身维修。