技术参数

1.注册证名称需体现生物反馈和胃肠起搏，对应便秘及 腹泻生物反馈疗法和胃肠起搏疗法。

2.设备注册证适应症：用于胃肠动力障碍性疾病、功能 性胃肠疾病的治疗与改善。如：胃食管反流病、功能性 便秘；记录人体胃肠部体表生物电信号供胃肠病患者临床诊断参考。

3.耗材注册证适应症体现：用于体外胃肠起搏治疗、便秘及腹泻的生物反馈治疗(以注册证为准)

- 一、控制部分

1、》7寸触摸显示屏。

2、可提供胃/肠模式、胃肠起搏频率、强度调节、时间设 定、运行/停止、通过皮肤体表电极无创性采集胃肠电  信号，作为胃肠功能活动的客观生物电指标，为治疗提 供依据等选项；

3、提供生物反馈模模式疗法：  生物反馈模式：胃肠起 搏强度调节范围0-20档；

4、输出通道：2路输出，可同时治疗2名患者。

5、提供生物反馈胃肠起搏治疗：强度可调范围：0-20档；

6、治疗时间可以根据病人情况自主设置治疗时长为： 0-30单位：分钟；

- 二、技术部分

- 1、工作频率

1.1生物反馈模式：胃模式调制波频率0.034HZ±5%; 肠模式调制波频率0.319HZ±5%,。

1.2调幅度：调幅度范围0-100%,允差±5%。

- 2、输出电流

2.1直流分量：1.0V,允差±10%

- 3、输出参数

生物反馈模式：治疗时间：0~30分钟可调，误差

±10%;治疗强度为：0-20档可调。

3.1对于500Ω的负载电阻，生物反馈的输出幅值0V~ 10V, 音乐输出幅值0V~10V,  允差20%。在开路的 条件下测量时，输出峰值电压不超过50V。

3.2将治疗仪的所有输出调至最大值，然后使每对输 出端子开路运行5MIN,再短路运行10MIN,治疗仪必须还能正常工作。

3.3单脉冲输出能量

对于500Ω的负载电阻，脉冲宽度≤0.05S, 每一脉 冲的能量≤200MJ

3.4电源电压波动

电源电压波动±20%对电极片的输出幅度、脉冲宽 度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于± 20%。

3.5输出闭锁

治疗仪具有自动复位功能。

3.6采用双向方波更接近人体自然胃肠电波形；

3.7输出幅值≤±10V;

3.8使用温湿度+5℃~+60℃,≤90%RH;

3.9使用大气压力750HPA~1050HPA;

3.10运输和保存温湿度-5℃~+55℃,≤90%RH; 运 输和保存大气压力500HPA～1080HPA;

3.11连接口纽扣接口；

3.12可同时治疗2名患者；

3.13点击“运行”后即可自主运行，无需陪护；设定时间到，自动报警并停止运行。