1. 显示主机

1.1旋转角度前后转动角度：150°±5%，左右转动角度270°±5%

1.2 主机功能；软件功能包括拍照、录像、浏览、回放、时间、语言设置

1.3 主机尺寸≥3.5英寸

1.4 分辨率 640\*480 ±5% 屏幕刷新频率 30FPS±5%

2. 数据接口；可视喉镜应具有以下数据接口

2.1 Type-C接口，显示主机可通过 Type-C接口连接计算机导出照片和视频

2.2HDMI 接口，显示主机可通过 HDMI 接口进行视频输出

3. 摄像头

3.1有效景深为：25-80mm

3.2空间分辨率：≥4.0lp/mm

3.3视角为：70°±15%

3.4光照强度：≥500lux，（L=20mm)

3.5 分辨率1280\*720±5%

3.6 像素≥100

1. 电池续航；可视喉镜充满电后，开机连续工作时间≥100min；充电次数≥500次，充电时间≤3小时,可充电锂电池，容量≥2000mAh
2. 可重复使用喉镜片，适用人群：婴儿、幼儿、儿童、成人、成人大号、困难气道等。